## Basis
Afterloading nach DIN 6853-2
| nominell | effektiv | Ende |  | gerechnet
Quelle | Ir-192 |  |  |  | Ir-192
Aktiv [GBq] | 450 | 304.0753 | 193.7287 |  | 450
| 1 | 0.67572 | 0.43051
Wechsel [d] | 90
H (10) [mSv*m^2 h*GBq] | 0.139
HWZ [d] | 74.02
lambda | 0.0093643
Kenn-DL [mSv/h] | 62.55 | 42.2665 | 26.9283 |  | 62.55
WA [Gy/woche] | 0.3 |  |  |  | 0.3
Strahzeit [h/Woche] | 4.7962 | 7.0978 | 11.1407 |  | 4.7962
[h/d] | 0.95923 | 1.4196 | 2.2281
Punkt |  | Abstand | Streu Faktor |  | Aufenth Faktor | Dosis-Grenzwerte |  |  |  |  | erforderl. SchwGrad |  |  |  | Ausgeführt
[6 empty] | Jahr | Woche |  | Stunde |  | Woche |  | Stunde |  |  | 450 GBq | Jahres
|  | a |  | DL o | T | Hj | Hw | Hw * 1/T | Hs | Hs * 1/T | FNw | DLx | FNs | DLx | FNg | H (10) | Dosis
|  | [m] |  | [mSv/h] |  | [mSv] | [mSv] | [mSv] | [μSv/h] | [μSv/h] |  | [μSv/h] | Stunde | [μSv/h] |  | [μSv/h] | [mSv/a]
A | Rückwand (Flur) | 2.2 | 1 | 12.9236 | 1 | 1 | 0.02 | 0.02 | 0.5 | 0.5 | 3099.1736 | 4.17 | 25847.1074 | 0.5 | 4582.34 | 2.8203 | 0.67633
B | Frontwand | 2.05 | 1 | 14.884 | 1 | 1 | 0.02 | 0.02 | 0.5 | 0.5 | 3569.304 | 4.17 | 29767.9952 | 0.5 | 5077 | 2.9317 | 0.70303
C | rechts | 4.2 | 1 | 3.5459 | 1 | 1 | 0.02 | 0.02 | 0.5 | 0.5 | 850.3401 | 4.17 | 7091.8367 | 0.5 | 5077 | 0.69843 | 0.16749
D | links | 2.2 | 1 | 12.9236 | 1 | 1 | 0.02 | 0.02 | 0.5 | 0.5 | 3099.1736 | 4.17 | 25847.1074 | 0.5 | 5077 | 2.5455 | 0.61043
E | Tür |  |  | 4.7535 | 1 | 1 | 0.02 | 0.02 | 0.5 | 0.5 | - | 4.17 | - | 0.5 | - | 4.3165 | 1.0351
e1 | Streu | 6.258 | 0.1 | 0.15972 | 1 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.25 | 0.25 | 76.6038 | 2.085 | 638.8754 | 0.25 | 40.3 | 3.9632 | 0.95042
e2 | direkt | 3.69 | 1 | 4.5938 | 1 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.25 | 0.25 | 2203.2741 | 2.085 | 18375.3057 | 0.25 | 13004.81 | 0.35324 | 0.08471
F | Schaltpult AL | 2.95 | 1 | 7.1876 | 1 | 1 | 0.02 | 0.02 | 0.5 | 0.5 | 1723.6426 | 4.17 | 14375.1795 | 0.5 | 5077 | 1.4157 | 0.3395
G | Schaltpult CT | 5.45 | 1 | 2.1059 | 1 | 1 | 0.02 | 0.02 | 0.5 | 0.5 | 505.008 | 4.17 | 4211.7667 | 0.5 | 5077 | 0.41479 | 0.09947
H | Decke | 3.53 | 1 | 5.0197 | 1 | 1 | 0.02 | 0.02 | 0.5 | 0.5 | 1203.7654 | 4.17 | 10039.4033 | 0.5 | 3004.07 | 1.671 | 0.40071
I | Boden | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 0.02 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |  | -
Note on C4: mittlere integrale Aktivität; ermittelt über den Austauschzeitraum
Note on G17: zul. Jahresgrenzwerte
Note on H17: zul. Wochendosis bei Aufenth.-Faktor T =1 1 Jahr = 50 Wochen
Note on I17: zul. Wochendosis unter Berücksichtigung von T; bei T < 1 ist die zulässige Wo-Dosis entsprechend höher
Note on J17: zul.Dosisleistung bei Aufenth.-Faktor = 1 1 Jahr = 2000 h
Note on K17: zul. Dosisleistungswert unter Berücksichtigung von T; bei T < 1 ist die zul. Dosisleistung entsprechend höher
Note on L18: berechneter notwendiger Schwäch.-Faktor auf der Basis der zul. Wochendosis
Note on N18: berechneter notwendiger Schwäch.-Faktor auf der Basis der zul. Dosisleistung bei laufendem Strahlbetrieb

## Abschirmungen
Abschirmungen
Vorhanden |  |  |  |  | Wv
[5 empty] | I |  | II |  | III |  | IV |  | V |  | VI |  | VII |  | VIII
|  |  | H (10) | erforderl. | Blei |  | Baryt |  | Baryt |  | Baryt |  | Baryt |  | Beton |  | Beton |  | Ziegel
|  | Summe | [μSv/h] | FNw | 11 |  | 3.7 |  | 3.5 |  | 3 |  | 3.2 |  | 2.3 |  | 2 |  | 1.8
|  | FN | 450 GBq | (Woche) | [cm] | FN | [cm] | FN | [cm] | FN | [cm] | FN | [cm] | FN | [cm] | FN | [cm] | FN | [cm] | FN
A | Rückwand (Flur) | 14.2 | 910.1094 | Verst. |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 25 | 14.2 |  | 1 |  | 1
B | Frontwand | 1 | 14883.9976 | Verst. |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
C | rechts | 1 | 3545.9184 | Verst. |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
D | links | 1 | 12923.5537 | Verst. |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
E | Tür | 1 | 4753.5453 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
e1 | Streu | 1 | 159.7189 | Verst. |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
e2 | direkt | 1 | 4593.8264 | Verst. |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
F | Schaltpult AL | 1 | 7187.5898 | Verst. |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
G | Schaltpult CT | 1 | 2105.8833 | Verst. |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
H | Decke | 43.1 | 116.4664 | Verst. |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 32 | 43.1 |  | 1 |  | 1
I | Boden | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
Ausgeführt |  |  |  |  | baul. Ausführung
[5 empty] | I |  | II |  | III |  | IV |  | V |  | VI |  | VII |  | VIII
|  |  | H (10) | erforderl. | Blei |  | Baryt |  | Baryt |  | Baryt |  | Baryt |  | Beton |  | Beton |  | Ziegel
|  | Summe | [μSv/h] | FNw | 11 |  | 3.7 |  | 3.5 |  | 3 |  | 3.2 |  | 2.3 |  | 2 |  | 1.8
|  | FN | 450 GBq | (Woche) | [cm] | FN | [cm] | FN | [cm] | FN | [cm] | FN | [cm] | FN | [cm] | FN | [cm] | FN | [cm] | FN
A | Rückwand (Flur) | 4582.34 | 2.8203 | 0.67633 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 24 | 322.7 | 25 | 14.2 |  | 1 |  | 1
B | Frontwand | 5077 | 2.9317 | 0.70303 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 36 | 5077 | 0 | 1 |  | 1 |  | 1
C | rechts | 5077 | 0.69843 | 0.16749 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 36 | 5077 | 0 | 1 |  | 1 |  | 1
D | links | 5077 | 2.5455 | 0.61043 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 36 | 5077 | 0 | 1 |  | 1 |  | 1
E | Tür | - | 4.3165 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
e1 | Streu | 40.3 | 3.9632 | 1.9008 | 2.1 | 40.3 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 0 | 1 |  | 1 |  | 1
e2 | direkt | 13004.81 | 0.35324 | 0.16942 | 2.1 | 40.3 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 24 | 322.7 | 0 | 1 |  | 1 |  | 1
F | Schaltpult AL | 5077 | 1.4157 | 0.3395 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 36 | 5077 | 0 | 1 |  | 1 |  | 1
G | Schaltpult CT | 5077 | 0.41479 | 0.09947 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 36 | 5077 | 0 | 1 |  | 1 |  | 1
H | Decke | 3004.07 | 1.671 | 0.40071 | 2.5 | 69.7 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 32 | 43.1 |  | 1 |  | 1
I | Boden | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 0 | 1 |  | 1 |  | 1
Note on H7: ACHTUNG: Baryt-Steine gibt es nur bis 3,7 !!