## NUK Daten
NUK Daten
HWZ
| Nuklid | Gamm-Konst h10 (mSv m2)/(h GBq) | [h] | [min] | Tau ln(2)/HWZ [1/min]
| F-18 | 0.165 | 1.8295 | 109.77 | 0.0063145
| J-123 | 0.0465 | 13.2 | 792 | 0.00087519
| J-124 | 0.181 | 100.32 | 6019.2 | 0.00011516
| J-125 | 0.0354 | 1443.36 | 86601.6 | 8.0039e-06
| J-126 | 0.078 | 312.48 | 18748.8 | 3.697e-05
| J-131+ | 0.066 | 192.96 | 11577.6 | 5.987e-05
| J-133 | 0.093 | 20.8 | 1248 | 0.00055541
| In-111+ | 0.891 | 67.92 | 4075.2 | 0.00017009
| Mo-99+ | 0.045 | 65.94 | 3956.4 | 0.0001752
| Tc-99m | 0.0216 | 6.02 | 361.2 | 0.001919
| Tl-201 | 0.0175 | 73.056 | 4383.36 | 0.00015813

## Positionen
Positionen | [6 empty] | 8 h | 24 h
|  | Koordinaten |  |  | Abschirmung
lfdNr. | Bezeichnung | X [m] | Y [m] | Z [m] | Material | Wandstärke [mm] | DLmax uSv/h | DLkorr uSv/h | 0
1 | Raummitte | 2.5 | 2.5 | 0.8 |  |  | 1.5323 | 0.59
2 | LINKS | -2 | 2.5 | 0.8 |  |  |  | 0.02
3 | RECHTS | 6.3 | 2.5 | 0.8 |  |  |  | 0.03
4 | Oben 1 | 2 | 7.5 | 0.8 |  |  |  | 0.01
5 | Oben2 | 2.5 | 7.5 | 0.8 |  |  |  | 0.01
6 | Oben 3 | 3 | 7.5 | 0.8 |  |  |  | 0.01
7 | UNTEN 1 | 2.5 | -4 | 0.8 |  |  |  | 0.001
8 | UNTEN 2 | 1 | -2 | 0.8 |  |  |  | 0.01
9 | UNTEN 3 | 4 | -2 | 0.8 |  |  |  | 0.001
10 | OBEN 4 | 4 | 7.5 | 0.8 |  |  |  | 0.01
wenn in einer Position eine einzige Quelle ist:
| (Anzahl auch = 0) |  |  |  | -> diese Quelle bei der Berechnung der Dosisleistung
(andere Positionen) unberücksicht lassen und entsprechend markieren
| Regel: |  |  |  | Hat eine Quelle die Anzahl 1, dann wird nur 1 Position berücksichtigt; ist diese Position die gerade
gerechnete Position auf die die einstrahlung ermittelt wird, dann ist die Dosisleistung wegen
Abstand = 0 auch 0; es wird die nächst höchstwertige Position gerechnet
Hat eine Quelle die Anzahl 2, dann werden 2 Positionen gerechnet; die erste ist der aufpunkt, dann
nur eine weitere (höchste Dosisleistung); die erste Position ist wegen Abstand = 0 auch Dosis= 0
Ist in dem Aufpunkt eine zweite Quelle dann erhöht sich die Anzahl der gerechneten Quellen auf
diese Position um die Anzahl der zweite Quelle; berechnung/behandlung wie bei der ersten Quelle

## Position-Details
Ermittlung von Dlmax in den einzelnen Positionen:
Schritt 1:
Feststellung, mit welcher DLx aus den anderen Positionen auf diese Position (hier: "Raummitte") eingestrahlt wird
Es fallen heraus: Einstrahlungen aus der gleichen Position; Positionen in denen keine Quellen angegeben sind; Einstrahlungen die ohne jegliche Abschirmung auf diese Position wirken
Positionen | [5 empty] | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 10
|  |  |  | LINKS |  |  |  |  | Rechts |  |  |  |  | Oben 1 |  |  |  |  | Oben 2 |  |  |  |  | Oben 3 |  |  |  |  | UNTEN 1 |  |  |  |  | UNTEN 2 |  |  |  |  | UNTEN 3 |  |  |  |  | OBEN 4
lfdNr. | Bezeichnung | DLmax uSv/h |  | QNr. | Anz /Tag | Q LfdNr. | KennDLx [uSv/h] | DLx [uSv/h] | QNr. | Anz /Tag | Q LfdNr. | KennDLx [uSv/h] | DLx [uSv/h] | QNr. | Anz /Tag | Q LfdNr. | KennDLx [uSv/h] | DLx [uSv/h] | QNr. | Anz /Tag | Q LfdNr. | KennDLx [uSv/h] | DLx [uSv/h] | QNr. | Anz /Tag | Q LfdNr. | KennDLx [uSv/h] | DLx [uSv/h] | QNr. | Anz /Tag | Q LfdNr. | KennDLx [uSv/h] | DLx [uSv/h] | QNr. | Anz /Tag | Q LfdNr. | KennDLx [uSv/h] | DLx [uSv/h] | QNr. | Anz /Tag | Q LfdNr. | KennDLx [uSv/h] | DLx [uSv/h] | QNr. | Anz /Tag | Q LfdNr. | KennDLx [uSv/h] | DLx [uSv/h] |  | 0
1 | Raummitte |  |  | 2 | 1 | 1 | 0.22711 | 0.0021568 | 3 | 5 | 1 | 7.992 | 2.7673e-07 | 3 | 5 | 2 | 7.9157 | 1.8441e-08 | 4 | 2 | 2 | 61.05 | 0.24667 | 5 | 2 | 2 | 106.92 | 0.0046712 | 1 | 1 | 1 | 33 | 0.27895 | 1 | 1 | 2 | 33 | 0.52381 | 1 | 1 | 3 | 33 | 0.52381 | 4 | 2 | 3 | 61.05 | 0.2263
[9 empty] | 4 | 2 | 1 | 61.05 | 0.75497 | 6 | 3 | 2 | 6.912 | 1.6103e-08 | 6 | 3 | 3 | 6.912 | 1.6264e-08 | 6 | 3 | 4 | 6.912 | 1.6103e-08 | [15 empty] | 6 | 3 | 5 | 6.912 | 1.4921e-08
[9 empty] | 5 | 2 | 1 | 106.92 | 0.030878
[9 empty] | 6 | 3 | 1 | 6.912 | 2.3934e-07
2 | LINKS
3 | RECHTS |  |  | Schritt 2:
4 | Oben 1 |  |  | Sortierung der Quellen in den Positionen nach max DLx
5 | Oben2
6 | Oben 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 10
7 | UNTEN 1 |  |  | LINKS |  |  |  |  | Rechts |  |  |  |  | Oben 1 |  |  |  |  | Oben 2 |  |  |  |  | Oben 3 |  |  |  |  | UNTEN 1 |  |  |  |  | UNTEN 2 |  |  |  |  | UNTEN 3 |  |  |  |  | OBEN 4
8 | UNTEN 2 |  |  | QNr. | Anz /Tag | Q LfdNr. | KennDLx [uSv/h] | DLx [uSv/h] | QNr. | Anz /Tag | Q LfdNr. | KennDLx [uSv/h] | DLx [uSv/h] | QNr. | Anz /Tag | Q LfdNr. | KennDLx [uSv/h] | DLx [uSv/h] | QNr. | Anz /Tag | Q LfdNr. | KennDLx [uSv/h] | DLx [uSv/h] | QNr. | Anz /Tag | Q LfdNr. | KennDLx [uSv/h] | DLx [uSv/h] | QNr. | Anz /Tag | Q LfdNr. | KennDLx [uSv/h] | DLx [uSv/h] | QNr. | Anz /Tag | Q LfdNr. | KennDLx [uSv/h] | DLx [uSv/h] | QNr. | Anz /Tag | Q LfdNr. | KennDLx [uSv/h] | DLx [uSv/h] | QNr. | Anz /Tag | Q LfdNr. | KennDLx [uSv/h] | DLx [uSv/h]
9 | UNTEN 3 |  | Sortierung =======>> | 2 | 1 | 1 | 0.22711 | 0.0021568 | 4 | 2 | 1 | 61.05 | 0.75497 | 3 | 5 | 2 | 7.9157 | 1.8441e-08 | 4 | 2 | 2 | 61.05 | 0.24667 | 5 | 2 | 2 | 106.92 | 0.0046712 | 1 | 1 | 1 | 33 | 0.27895 | 1 | 1 | 2 | 33 | 0.52381 | 1 | 1 | 3 | 33 | 0.52381 | 4 | 2 | 3 | 61.05 | 0.2263
10 | OBEN 4 | [7 empty] | 5 | 2 | 1 | 106.92 | 0.030878 | 6 | 3 | 2 | 6.912 | 1.6103e-08 | 6 | 3 | 3 | 6.912 | 1.6264e-08 | 6 | 3 | 4 | 6.912 | 1.6103e-08 | [15 empty] | 6 | 3 | 5 | 6.912 | 1.4921e-08
[9 empty] | 3 | 5 | 1 | 7.992 | 2.7673e-07
[9 empty] | 6 | 3 | 1 | 6.912 | 2.3934e-07
Schritt 3:
|  |  |  | Sortierung der Positionen nach max DLx an der ersten Stelle | [45 empty] | 0
<<<< =========
[6 empty] | 3 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 4
|  |  |  | Rechts |  |  |  |  | UNTEN 2 |  |  |  |  | UNTEN 3 |  |  |  |  | UNTEN 1 |  |  |  |  | Oben 2 |  |  |  |  | OBEN 4 |  |  |  |  | Oben 3 |  |  |  |  | LINKS |  |  |  |  | Oben 1
lfdNr. | Bezeichnung | DLmax uSv/h |  | QNr. | Anz /Tag | Q LfdNr. | KennDLx [uSv/h] | DLx [uSv/h] | QNr. | Anz /Tag | Q LfdNr. | KennDLx [uSv/h] | DLx [uSv/h] | QNr. | Anz /Tag | Q LfdNr. | KennDLx [uSv/h] | DLx [uSv/h] | QNr. | Anz /Tag | Q LfdNr. | KennDLx [uSv/h] | DLx [uSv/h] | QNr. | Anz /Tag | Q LfdNr. | KennDLx [uSv/h] | DLx [uSv/h] | QNr. | Anz /Tag | Q LfdNr. | KennDLx [uSv/h] | DLx [uSv/h] | QNr. | Anz /Tag | Q LfdNr. | KennDLx [uSv/h] | DLx [uSv/h] | QNr. | Anz /Tag | Q LfdNr. | KennDLx [uSv/h] | DLx [uSv/h] | QNr. | Anz /Tag | Q LfdNr. | KennDLx [uSv/h] | DLx [uSv/h]
1 | Raummitte |  |  | 4 | 2 | 1 | 61.05 | 0.75497 | 1 | 1 | 2 | 33 | 0.52381 | 1 | 1 | 3 | 33 | 0.52381 | 1 | 1 | 1 | 33 | 0.27895 | 4 | 2 | 2 | 61.05 | 0.24667 | 4 | 2 | 3 | 61.05 | 0.2263 | 5 | 2 | 2 | 106.92 | 0.0046712 | 2 | 1 | 1 | 0.22711 | 0.0021568 | 3 | 5 | 2 | 7.9157 | 1.8441e-08
|  |  |  | 5 | 2 | 1 | 106.92 | 0.030878 | [15 empty] | 6 | 3 | 3 | 6.912 | 1.6264e-08 | 6 | 3 | 5 | 6.912 | 1.4921e-08 | 6 | 3 | 4 | 6.912 | 1.6103e-08 | [5 empty] | 6 | 3 | 2 | 6.912 | 1.6103e-08
|  |  |  | 3 | 5 | 1 | 7.992 | 2.7673e-07
|  |  |  | 6 | 3 | 1 | 6.912 | 2.3934e-07
Schritt 4:
|  |  |  | Die Quelle Nr. 4 an der Position 3 "Rechts" bringt den grössten Wert. | [44 empty] | Die Quelle Nr. 4 (Patient F-18) an der Position "Rechts" bringt den grössten Wert.
|  |  |  | Die "Anz/Tag" für diese Quelle ist "2" und wird in den folgenden Positionen in denen sie nochmals erscheint um "1"zurückgesetzt (Position "Oben 2", "Oben 4" …) | [44 empty] | Die "Anz/Tag" für diese Quelle ist "2". Die "Anz/Tag" wird an der nächsten Position (Position "Oben 2") um "1" zurückgesetzte. An der nächsten Position (Position "Oben 4") um "2" und so weiter.
|  |  |  | Ist die "Anz/Tag" <=0, dann wird die DLx auf "0" gesetzt. | [44 empty] | Ist die "Anz/Tag" <=0, dann wird die DLx auf "0" gesetzt.
[6 empty] | 3 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 4
|  |  |  | Rechts |  |  |  |  | UNTEN 2 |  |  |  |  | UNTEN 3 |  |  |  |  | UNTEN 1 |  |  |  |  | Oben 2 |  |  |  |  | OBEN 4 |  |  |  |  | Oben 3 |  |  |  |  | LINKS |  |  |  |  | Oben 1
lfdNr. | Bezeichnung | DLmax uSv/h |  | QNr. | Anz /Tag | Q LfdNr. | KennDLx [uSv/h] | DLx [uSv/h] | QNr. | Anz /Tag | Q LfdNr. | KennDLx [uSv/h] | DLx [uSv/h] | QNr. | Anz /Tag | Q LfdNr. | KennDLx [uSv/h] | DLx [uSv/h] | QNr. | Anz /Tag | Q LfdNr. | KennDLx [uSv/h] | DLx [uSv/h] | QNr. | Anz /Tag | Q LfdNr. | KennDLx [uSv/h] | DLx [uSv/h] | QNr. | Anz /Tag | Q LfdNr. | KennDLx [uSv/h] | DLx [uSv/h] | QNr. | Anz /Tag | Q LfdNr. | KennDLx [uSv/h] | DLx [uSv/h] | QNr. | Anz /Tag | Q LfdNr. | KennDLx [uSv/h] | DLx [uSv/h] | QNr. | Anz /Tag | Q LfdNr. | KennDLx [uSv/h] | DLx [uSv/h]
1 | Raummitte | 0.75497 |  | 4 | 2 | 1 | 61.05 | 0.75497 | 1 | 1 | 2 | 33 | 0.52381 | 1 | 1 | 3 | 33 | 0.52381 | 1 | 1 | 1 | 33 | 0.27895 | 4 | 1 | 2 | 61.05 | 0.24667 | 4 | 1 | 3 | 61.05 | 0.2263 | 5 | 2 | 2 | 106.92 | 0.0046712 | 2 | 1 | 1 | 0.22711 | 0.0021568 | 3 | 5 | 2 | 7.9157 | 1.8441e-08
|  | 0.75497 |  | 5 | 2 | 1 | 106.92 | 0.030878 | [15 empty] | 6 | 3 | 3 | 6.912 | 1.6264e-08 | 6 | 3 | 5 | 6.912 | 1.4921e-08 | 6 | 3 | 4 | 6.912 | 1.6103e-08 | [5 empty] | 6 | 3 | 2 | 6.912 | 1.6103e-08
|  |  |  | 3 | 5 | 1 | 7.992 | 2.7673e-07
|  |  |  | 6 | 3 | 1 | 6.912 | 2.3934e-07
Schritt 2:
Sortierung der Quellen in den Positionen nach max DLx
Dlmax der ersten Position ("Position 3; Rechts") steht fest.
[6 empty] | 3 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 4
|  |  |  | Rechts |  |  |  |  | UNTEN 2 |  |  |  |  | UNTEN 3 |  |  |  |  | UNTEN 1 |  |  |  |  | Oben 2 |  |  |  |  | OBEN 4 |  |  |  |  | Oben 3 |  |  |  |  | LINKS |  |  |  |  | Oben 1
lfdNr. | Bezeichnung | DLmax uSv/h |  | QNr. | Anz /Tag | Q LfdNr. | KennDLx [uSv/h] | DLx [uSv/h] | QNr. | Anz /Tag | Q LfdNr. | KennDLx [uSv/h] | DLx [uSv/h] | QNr. | Anz /Tag | Q LfdNr. | KennDLx [uSv/h] | DLx [uSv/h] | QNr. | Anz /Tag | Q LfdNr. | KennDLx [uSv/h] | DLx [uSv/h] | QNr. | Anz /Tag | Q LfdNr. | KennDLx [uSv/h] | DLx [uSv/h] | QNr. | Anz /Tag | Q LfdNr. | KennDLx [uSv/h] | DLx [uSv/h] | QNr. | Anz /Tag | Q LfdNr. | KennDLx [uSv/h] | DLx [uSv/h] | QNr. | Anz /Tag | Q LfdNr. | KennDLx [uSv/h] | DLx [uSv/h] | QNr. | Anz /Tag | Q LfdNr. | KennDLx [uSv/h] | DLx [uSv/h]
1 | Raummitte | 0.75497 | Sortierung =======>> | 4 | 2 | 1 | 61.05 | 0.75497 | 1 | 1 | 2 | 33 | 0.52381 | 1 | 1 | 3 | 33 | 0.52381 | 1 | 1 | 1 | 33 | 0.27895 | 4 | 1 | 2 | 61.05 | 0.24667 | 4 | 1 | 3 | 61.05 | 0.2263 | 5 | 2 | 2 | 106.92 | 0.0046712 | 2 | 1 | 1 | 0.22711 | 0.0021568 | 3 | 5 | 2 | 7.9157 | 1.8441e-08
|  | 0.75497 |  | 5 | 2 | 1 | 106.92 | 0.030878 | [15 empty] | 6 | 3 | 3 | 6.912 | 1.6264e-08 | 6 | 3 | 5 | 6.912 | 1.4921e-08 | 6 | 3 | 4 | 6.912 | 1.6103e-08 | [5 empty] | 6 | 3 | 2 | 6.912 | 1.6103e-08
|  |  |  | 3 | 5 | 1 | 7.992 | 2.7673e-07
|  |  |  | 6 | 3 | 1 | 6.912 | 2.3934e-07
Schritt 3:
|  |  |  | Sortierung der Positionen nach max DLx an der ersten Stelle | [45 empty] | 0
<<<< =========
[6 empty] | 3 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 4
|  |  |  | Rechts |  |  |  |  | UNTEN 2 |  |  |  |  | UNTEN 3 |  |  |  |  | UNTEN 1 |  |  |  |  | Oben 2 |  |  |  |  | OBEN 4 |  |  |  |  | Oben 3 |  |  |  |  | LINKS |  |  |  |  | Oben 1
lfdNr. | Bezeichnung | DLmax uSv/h |  | QNr. | Anz /Tag | Q LfdNr. | KennDLx [uSv/h] | DLx [uSv/h] | QNr. | Anz /Tag | Q LfdNr. | KennDLx [uSv/h] | DLx [uSv/h] | QNr. | Anz /Tag | Q LfdNr. | KennDLx [uSv/h] | DLx [uSv/h] | QNr. | Anz /Tag | Q LfdNr. | KennDLx [uSv/h] | DLx [uSv/h] | QNr. | Anz /Tag | Q LfdNr. | KennDLx [uSv/h] | DLx [uSv/h] | QNr. | Anz /Tag | Q LfdNr. | KennDLx [uSv/h] | DLx [uSv/h] | QNr. | Anz /Tag | Q LfdNr. | KennDLx [uSv/h] | DLx [uSv/h] | QNr. | Anz /Tag | Q LfdNr. | KennDLx [uSv/h] | DLx [uSv/h] | QNr. | Anz /Tag | Q LfdNr. | KennDLx [uSv/h] | DLx [uSv/h]
1 | Raummitte | 0.75497 |  | 4 | 2 | 1 | 61.05 | 0.75497 | 1 | 1 | 2 | 33 | 0.52381 | 1 | 1 | 3 | 33 | 0.52381 | 1 | 1 | 1 | 33 | 0.27895 | 4 | 1 | 2 | 61.05 | 0.24667 | 4 | 1 | 3 | 61.05 | 0.2263 | 5 | 2 | 2 | 106.92 | 0.0046712 | 2 | 1 | 1 | 0.22711 | 0.0021568 | 3 | 5 | 2 | 7.9157 | 1.8441e-08
|  | 0.75497 |  | 5 | 2 | 1 | 106.92 | 0.030878 | [15 empty] | 6 | 3 | 3 | 6.912 | 1.6264e-08 | 6 | 3 | 5 | 6.912 | 1.4921e-08 | 6 | 3 | 4 | 6.912 | 1.6103e-08 | [5 empty] | 6 | 3 | 2 | 6.912 | 1.6103e-08
|  |  |  | 3 | 5 | 1 | 7.992 | 2.7673e-07
|  |  |  | 6 | 3 | 1 | 6.912 | 2.3934e-07
Schritt 4:
Jetzt geht es mit der nächsten Position "UNTEN 2" weiter.
Die "Anz/Tag" bei der ersten (maximalen) Position ist "1"; Die nächsten Positionen in denen die Quelle Nr. 1 auftaucht (nicht nur an der ersten/max. Stelle) werden jeweils um "1" reduziert
Die DLx bei "Anz/Tag" <1 werden auf "0" gesetzt.
[6 empty] | 3 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 10
|  |  |  | Rechts |  |  |  |  | UNTEN 2 |  |  |  |  | UNTEN 3 |  |  |  |  | UNTEN 1 |  |  |  |  | Oben 2 |  |  |  |  | Oben 3 |  |  |  |  | LINKS |  |  |  |  | Oben 1 |  |  |  |  | OBEN 4
lfdNr. | Bezeichnung | DLmax uSv/h |  | QNr. | Anz /Tag | Q LfdNr. | KennDLx [uSv/h] | DLx [uSv/h] | QNr. | Anz /Tag | Q LfdNr. | KennDLx [uSv/h] | DLx [uSv/h] | QNr. | Anz /Tag | Q LfdNr. | KennDLx [uSv/h] | DLx [uSv/h] | QNr. | Anz /Tag | Q LfdNr. | KennDLx [uSv/h] | DLx [uSv/h] | QNr. | Anz /Tag | Q LfdNr. | KennDLx [uSv/h] | DLx [uSv/h] | QNr. | Anz /Tag | Q LfdNr. | KennDLx [uSv/h] | DLx [uSv/h] | QNr. | Anz /Tag | Q LfdNr. | KennDLx [uSv/h] | DLx [uSv/h] | QNr. | Anz /Tag | Q LfdNr. | KennDLx [uSv/h] | DLx [uSv/h] | QNr. | Anz /Tag | Q LfdNr. | KennDLx [uSv/h] | DLx [uSv/h]
1 | Raummitte | 1.2788 |  | 4 | 2 | 1 | 61.05 | 0.75497 | 1 | 1 | 2 | 33 | 0.52381 | 1 | 0 | 3 | 33 | 0 | 1 | 0 | 1 | 33 | 0 | 4 | 1 | 2 | 61.05 | 0.24667 | 5 | 2 | 2 | 106.92 | 0.0046712 | 2 | 1 | 1 | 0.22711 | 0.0021568 | 3 | 5 | 2 | 7.9157 | 1.8441e-08 | 6 | 3 | 5 | 6.912 | 1.4921e-08
|  | 0.75497 |  | 5 | 2 | 1 | 106.92 | 0.030878 | [15 empty] | 6 | 3 | 3 | 6.912 | 1.6264e-08 | 6 | 3 | 4 | 6.912 | 1.6103e-08 | [5 empty] | 6 | 3 | 2 | 6.912 | 1.6103e-08 | 4 | 0 | 3 | 61.05 | 0
|  | 0.52381 |  | 3 | 5 | 1 | 7.992 | 2.7673e-07
|  |  |  | 6 | 3 | 1 | 6.912 | 2.3934e-07
|  |  | Sortierung =======>> | Schritt 2:
Sortierung der Quellen in den Positionen nach max DLx
(nicht dargestellt; bewirkt keine Änderung)
Schritt 3:
|  |  |  | Sortierung der Positionen nach max DLx an der ersten Stelle | [45 empty] | 0
<<<< =========
[6 empty] | 3 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 7
|  |  |  | Rechts |  |  |  |  | UNTEN 2 |  |  |  |  | Oben 2 |  |  |  |  | Oben 3 |  |  |  |  | LINKS |  |  |  |  | Oben 1 |  |  |  |  | OBEN 4 |  |  |  |  | UNTEN 3 |  |  |  |  | UNTEN 1
lfdNr. | Bezeichnung | DLmax uSv/h |  | QNr. | Anz /Tag | Q LfdNr. | KennDLx [uSv/h] | DLx [uSv/h] | QNr. | Anz /Tag | Q LfdNr. | KennDLx [uSv/h] | DLx [uSv/h] | QNr. | Anz /Tag | Q LfdNr. | KennDLx [uSv/h] | DLx [uSv/h] | QNr. | Anz /Tag | Q LfdNr. | KennDLx [uSv/h] | DLx [uSv/h] | QNr. | Anz /Tag | Q LfdNr. | KennDLx [uSv/h] | DLx [uSv/h] | QNr. | Anz /Tag | Q LfdNr. | KennDLx [uSv/h] | DLx [uSv/h] | QNr. | Anz /Tag | Q LfdNr. | KennDLx [uSv/h] | DLx [uSv/h] | QNr. | Anz /Tag | Q LfdNr. | KennDLx [uSv/h] | DLx [uSv/h] | QNr. | Anz /Tag | Q LfdNr. | KennDLx [uSv/h] | DLx [uSv/h]
1 | Raummitte | 1.2788 |  | 4 | 2 | 1 | 61.05 | 0.75497 | 1 | 1 | 2 | 33 | 0.52381 | 4 | 1 | 2 | 61.05 | 0.24667 | 5 | 2 | 2 | 106.92 | 0.0046712 | 2 | 1 | 1 | 0.22711 | 0.0021568 | 3 | 5 | 2 | 7.9157 | 1.8441e-08 | 6 | 3 | 5 | 6.912 | 1.4921e-08 | 1 | 0 | 3 | 33 | 0 | 1 | 0 | 1 | 33 | 0
|  | 0.75497 |  | 5 | 2 | 1 | 106.92 | 0.030878 | [5 empty] | 6 | 3 | 3 | 6.912 | 1.6264e-08 | 6 | 3 | 4 | 6.912 | 1.6103e-08 | [5 empty] | 6 | 3 | 2 | 6.912 | 1.6103e-08 | 4 | 0 | 3 | 61.05 | 0
|  | 0.52381 |  | 3 | 5 | 1 | 7.992 | 2.7673e-07
|  |  |  | 6 | 3 | 1 | 6.912 | 2.3934e-07
Position 9 (Unten 3)und 7 (Unten 1) sind wegen Anz/Tag = 0 und keinen weiteren Quellen in diesen Positionen an den Schuss sortiert
Dafür sind die Positionen 5, 6, 2, 4 und 10 in der Rangfolge aufgerückt
Schritt 4, Schritt 2, Schritt 3, Schritt 4 ….. ergeben keine Änderungen mehr
und so weiter …. Bis die Sortierung sich so darstellt:
[6 empty] | 3 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 7
|  |  |  | Rechts |  |  |  |  | UNTEN 2 |  |  |  |  | Oben 2 |  |  |  |  | Oben 3 |  |  |  |  | LINKS |  |  |  |  | Oben 1 |  |  |  |  | OBEN 4 |  |  |  |  | UNTEN 3 |  |  |  |  | UNTEN 1
lfdNr. | Bezeichnung | DLmax uSv/h |  | QNr. | Anz /Tag | Q LfdNr. | KennDLx [uSv/h] | DLx [uSv/h] | QNr. | Anz /Tag | Q LfdNr. | KennDLx [uSv/h] | DLx [uSv/h] | QNr. | Anz /Tag | Q LfdNr. | KennDLx [uSv/h] | DLx [uSv/h] | QNr. | Anz /Tag | Q LfdNr. | KennDLx [uSv/h] | DLx [uSv/h] | QNr. | Anz /Tag | Q LfdNr. | KennDLx [uSv/h] | DLx [uSv/h] | QNr. | Anz /Tag | Q LfdNr. | KennDLx [uSv/h] | DLx [uSv/h] | QNr. | Anz /Tag | Q LfdNr. | KennDLx [uSv/h] | DLx [uSv/h] | QNr. | Anz /Tag | Q LfdNr. | KennDLx [uSv/h] | DLx [uSv/h] | QNr. | Anz /Tag | Q LfdNr. | KennDLx [uSv/h] | DLx [uSv/h]
1 | Raummitte | 1.5323 |  | 4 | 2 | 1 | 61.05 | 0.75497 | 1 | 1 | 2 | 33 | 0.52381 | 4 | 1 | 2 | 61.05 | 0.24667 | 5 | 2 | 2 | 106.92 | 0.0046712 | 2 | 1 | 1 | 0.22711 | 0.0021568 | 3 | 5 | 2 | 7.9157 | 1.8441e-08 | 6 | 3 | 5 | 6.912 | 1.4921e-08 | 1 | 0 | 3 | 33 | 0 | 1 | 0 | 1 | 33 | 0
|  | 0.75497 |  | 5 | 2 | 1 | 106.92 | 0.030878 | [5 empty] | 6 | 3 | 3 | 6.912 | 1.6264e-08 | 6 | 3 | 4 | 6.912 | 1.6103e-08 | [5 empty] | 6 | 3 | 2 | 6.912 | 1.6103e-08 | 4 | 0 | 3 | 61.05 | 0
|  | 0.52381 |  | 3 | 5 | 1 | 7.992 | 2.7673e-07
|  | 0.24667 |  | 6 | 3 | 1 | 6.912 | 2.3934e-07
0.0046712
0.0021568
|  | 1.8441e-08 |  | Das Ergebnis von Dlmax ist jetzt die Summe der Maximalwerte aus allen Positionen
1.4921e-08

## AbstandsTab
Abstands-Tabelle
Pos.Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | 0
2 | 4.5 | 0
3 | 3.8 | 8.3 | 0
4 | 5.0249 | 6.4031 | 6.5947 | 0
5 | 5 | 6.7268 | 6.2801 | 0.5 | 0
6 | 5.0249 | 7.0711 | 5.9908 | 1 | 0.5 | 0
7 | 6.5 | 7.9057 | 7.5293 | 11.5109 | 11.5 | 11.5109 | 0
8 | 4.7434 | 5.4083 | 6.9527 | 9.5525 | 9.6177 | 9.7082 | 2.5 | 0
9 | 4.7434 | 7.5 | 5.0537 | 9.7082 | 9.6177 | 9.5525 | 2.5 | 3 | 0
10 | 5.2202 | 7.8102 | 5.5036 | 2 | 1.5 | 1 | 11.5974 | 9.9624 | 9.5 | 0
Abschirmungen
Quellen
BTnr | Position | Dicke [cm] | Material | J-131+ | Mo-99+ | Tc-99m | F-18 | In-111+ | Tc-99m
1 | unten | 5 | Baryt-Beton | 2.8 | 3.7 | 1318 | 2.1 | 17.4 | 1318
2 | links | 7.5 | Baryt-Beton | 5.3 | 5.2 | 57803 | 3.3 | 64.5 | 57803
3 | rechts | 10 | Baryt-Beton | 10.2 | 7.7 | 2000000 | 5.6 | 239.8 | 2000000
4 | oben | 12.5 | Baryt-Beton | 19.5 | 11.6 | 17000000 | 9.9 | 906.5 | 17000000

## Quellen
Quellen
Abschirmung Quelle
LfdNr. | Bezeichnung | Anzahl pro Tag | Anzahl Positionen | Nuklid | nom.Akt [MBq] | Red. Faktor | Kenn DLo [uSv/h] | Material | Wandstärke [mm] | FN | Kenn DLx [uSv/h] | 3 mSv/h [cm]
1 | ThPat. J-131 | 1 | 3 | J-131+ | 500 | 0.999 | 33 |  | - | 1 | 33 | 10.4881
2 | Tc-Generator | 1 | 1 | Mo-99+ | 20000 | 0.999 | 900 | Pb | 50 | 154.8 | 5.814 | 4.4023
3 | Patient Tc-99m | 5 | 2 | Tc-99m | 370 | 1 | 7.992 |  | - | 1 | 7.992 | 5.1614
4 | Patient F-18 | 2 | 3 | F-18 | 370 | 1 | 61.05 |  | - | 1 | 61.05 | 14.2653
5 | Patient In-111 | 2 | 2 | In-111+ | 120 | 1 | 106.92 |  | - | 1 | 106.92 | 18.8786
6 | Tc-99m 2 | 3 | 5 | Tc-99m | 320 | 1 | 6.912 |  | - | 1 | 6.912 | 4.8
D=KennDL * 1/r^2
3 mSv/h = KennDL / r^2
r^2 = KennDL /3000 uSv/h
Note on G6: damp: Der Red.Faktor ist z.B. bei Jod-Therapie über eine Woche 0,7 oder 0,2 (Maligne, Funtionstherapie

## Quell-Details
Quelle Details
LfdNr. | Bezeichnung | Anzahl pro Tag | Nuklid | nom.Akt [MBq] | Kenn DLo [uSv/h] | Red. Faktor | FN | Kenn DLx [uSv/h]
1 | ThPat. J-131 | 1 | J-131+ | 500 | 33 | 0.999 | 1 | 33
Verteilungsberechnung
lfdNr. | Position | Versatz Zeit [min] | Akt [MBq] | Material | Wandstärke [mm] | FN | Kenn DLx [uSv/h] | Verweil Zeit [min] | int.Mittel | Kenn DLxi [uSv/h] | 8 h/d [uSv/h] | 24 h/d [uSv/h]
1 | UNTEN 1 | 0 | 500 | - | 0 | 1 | 33 | 1200 | 1 | 33 | 33 | 27.5
2 | UNTEN 2 | 0 | 500 | - | 0 | 1 | 33 | 120 | 1 | 33 | 8.25 | 2.75
3 | UNTEN 3 | 0 | 500 | - | 0 | 1 | 33 | 120 | 1 | 33 | 8.25 | 2.75
LfdNr. | Bezeichnung | Anzahl pro Tag | Nuklid | nom.Akt [MBq] | Kenn DLo [uSv/h] | Red. Faktor | FN | Kenn DLx [uSv/h]
2 | Tc-Generator | 1 | Mo-99+ | 20000 | 900 | 0.999 | 154.8 | 5.814
Verteilungsberechnung
lfdNr. | Position | Versatz Zeit [min] | Akt [MBq] | Material | Wandstärke [mm] | FN | Kenn DLx [uSv/h] | Verweil Zeit [min] | int.Mittel | Kenn DLxi [uSv/h] | 8 h/d [uSv/h] | 24 h/d [uSv/h]
1 | LINKS | 0 | 20000 | Pb | 30 | 25.6 | 0.22711 | 1260 | 1 | 0.0088714 | 0.0088714 | 0.0077625
LfdNr. | Bezeichnung | Anzahl pro Tag | Nuklid | nom.Akt [MBq] | Kenn DLo [uSv/h] | Red. Faktor | FN | Kenn DLx [uSv/h]
3 | Patient Tc-99m | 5 | Tc-99m | 370 | 7.992 | 1 | 1 | 7.992
Verteilungsberechnung
lfdNr. | Position | Versatz Zeit [min] | Akt [MBq] | Material | Wandstärke [mm] | FN | Kenn DLx [uSv/h] | Verweil Zeit [min] | int.Mittel | Kenn DLxi [uSv/h] | 8 h/d [uSv/h] | 24 h/d [uSv/h]
1 | RECHTS | 0 | 370 | - | 0 | 1 | 7.992 | 5 | 0.99522 | 7.9538 | 0.41426 | 0.13809
2 | Oben 1 | 5 | 366.4668 | - | 0 | 1 | 7.9157 | 60 | 0.94458 | 7.477 | 4.6731 | 1.5577
LfdNr. | Bezeichnung | Anzahl pro Tag | Nuklid | nom.Akt [MBq] | Kenn DLo [uSv/h] | Red. Faktor | FN | Kenn DLx [uSv/h]
4 | Patient F-18 | 2 | F-18 | 370 | 61.05 | 1 | 1 | 61.05
Verteilungsberechnung
lfdNr. | Position | Versatz Zeit [min] | Akt [MBq] | Material | Wandstärke [mm] | FN | Kenn DLx [uSv/h] | Verweil Zeit [min] | int.Mittel | Kenn DLxi [uSv/h] | 8 h/d [uSv/h] | 24 h/d [uSv/h]
1 | RECHTS | 0 | 370 | - | 0 | 1 | 61.05 | 5 | 0.98438 | 60.0963 | 1.252 | 0.41734
2 | Oben 2 | 0 | 370 | - | 0 | 1 | 61.05 | 30 | 0.91099 | 55.6159 | 6.952 | 2.3173
3 | OBEN 4 | 0 | 370 | - | 0 | 1 | 61.05 | 30 | 0.91099 | 55.6159 | 6.952 | 2.3173
LfdNr. | Bezeichnung | Anzahl pro Tag | Nuklid | nom.Akt [MBq] | Kenn DLo [uSv/h] | Red. Faktor | FN | Kenn DLx [uSv/h]
5 | Patient In-111 | 2 | In-111+ | 120 | 106.92 | 1 | 1 | 106.92
Verteilungsberechnung
lfdNr. | Position | Versatz Zeit [min] | Akt [MBq] | Material | Wandstärke [mm] | FN | Kenn DLx [uSv/h] | Verweil Zeit [min] | int.Mittel | Kenn DLxi [uSv/h] | 8 h/d [uSv/h] | 24 h/d [uSv/h]
1 | RECHTS | 0 | 120 | - | 0 | 1 | 106.92 | 5 | 0.99957 | 106.8745 | 2.2266 | 0.74218
2 | OBEN 3 | 0 | 120 | - | 0 | 1 | 106.92 | 30 | 0.99745 | 106.6477 | 13.331 | 4.4437
LfdNr. | Bezeichnung | Anzahl pro Tag | Nuklid | nom.Akt [MBq] | Kenn DLo [uSv/h] | Red. Faktor | FN | Kenn DLx [uSv/h]
6 | Tc-99m 2 | 3 | Tc-99m | 320 | 6.912 | 1 | 1 | 6.912
Verteilungsberechnung
lfdNr. | Position | Versatz Zeit [min] | Akt [MBq] | Material | Wandstärke [mm] | FN | Kenn DLx [uSv/h] | Verweil Zeit [min] | int.Mittel | Kenn DLxi [uSv/h] | 8 h/d [uSv/h] | 24 h/d [uSv/h]
1 | RECHTS | 0 | 320 | - | 0 | 1 | 6.912 | 5 | 0.99522 | 6.8789 | 0.21497 | 0.071656
2 | Oben 1 | 0 | 320 | - | 0 | 1 | 6.912 | 30 | 0.97176 | 6.7168 | 1.2594 | 0.4198
3 | Oben 2 | 0 | 320 | - | 0 | 1 | 6.912 | 30 | 0.97176 | 6.7168 | 1.2594 | 0.4198
4 | Oben 3 | 0 | 320 | - | 0 | 1 | 6.912 | 30 | 0.97176 | 6.7168 | 1.2594 | 0.4198
5 | OBEN 4 | 0 | 320 | - | 0 | 1 | 6.912 | 30 | 0.97176 | 6.7168 | 1.2594 | 0.4198
Note on H5: damp: Der Red.Faktor ist z.B. bei Jod-Therapie über eine Woche 0,6 oder 0,2 (Maligne, Funtionstherapie) Wenn hier ein Wert <1 steht, dann sind die Spalten "Versatzzeit" und "Verweilzeit" unwirksam
Note on I5: damp: Die Abschirmung ist direkt der Quelle zugeordnet, egal an welcher Position sie ist. Sie wird bisher im Fenster "Quellen" (übergeordetes Fenster) definiert; sie kann aiuch hier definiert werden, muss aber dann weiterhin imk Fenster "Quellen" in der Liste angezeigt werden!
Note on H8: damp: Diese Abschirmung gilt nur für diese Position und nur für die hier gefinierte Zeit; zusätzlich zu den Abschirmungen der Position selbst und der Abschirmung der Quelle); könnte ein Transportgefäss sein, in dem sich die Quelle kurzzeitig befindet
Note on H13: damp: Der Red.Faktor ist z.B. bei Jod-Therapie über eine Woche 0,6 oder 0,2 (Maligne, Funtionstherapie) Wenn hier ein Wert <1 steht, dann sind die Spalten "Versatzzeit" und "Verweilzeit" unwirksam
Note on H19: damp: Der Red.Faktor ist z.B. bei Jod-Therapie über eine Woche 0,6 oder 0,2 (Maligne, Funtionstherapie) Wenn hier ein Wert <1 steht, dann sind die Spalten "Versatzzeit" und "Verweilzeit" unwirksam
Note on I19: damp: Die Abschirmung ist direkt der Quelle zugeordnet, egal an welcher Position sie ist. Sie wird bisher im Fenster "Quellen" (übergeordetes Fenster) definiert; sie kann aiuch hier definiert werden, muss aber dann weiterhin imk Fenster "Quellen" in der Liste angezeigt werden!
Note on H22: damp: Diese Abschirmung gilt nur für diese Position und nur für die hier gefinierte Zeit; zusätzlich zu den Abschirmungen der Position selbst und der Abschirmung der Quelle); könnte ein Transportgefäss sein, in dem sich die Quelle kurzzeitig befindet
Note on H26: damp: Der Red.Faktor ist z.B. bei Jod-Therapie über eine Woche 0,6 oder 0,2 (Maligne, Funtionstherapie) Wenn hier ein Wert <1 steht, dann sind die Spalten "Versatzzeit" und "Verweilzeit" unwirksam
Note on I26: damp: Die Abschirmung ist direkt der Quelle zugeordnet, egal an welcher Position sie ist. Sie wird bisher im Fenster "Quellen" (übergeordetes Fenster) definiert; sie kann aiuch hier definiert werden, muss aber dann weiterhin imk Fenster "Quellen" in der Liste angezeigt werden!
Note on H29: damp: Diese Abschirmung gilt nur für diese Position und nur für die hier gefinierte Zeit; zusätzlich zu den Abschirmungen der Position selbst und der Abschirmung der Quelle); könnte ein Transportgefäss sein, in dem sich die Quelle kurzzeitig befindet
Note on H35: damp: Der Red.Faktor ist z.B. bei Jod-Therapie über eine Woche 0,6 oder 0,2 (Maligne, Funtionstherapie) Wenn hier ein Wert <1 steht, dann sind die Spalten "Versatzzeit" und "Verweilzeit" unwirksam
Note on I35: damp: Die Abschirmung ist direkt der Quelle zugeordnet, egal an welcher Position sie ist. Sie wird bisher im Fenster "Quellen" (übergeordetes Fenster) definiert; sie kann aiuch hier definiert werden, muss aber dann weiterhin imk Fenster "Quellen" in der Liste angezeigt werden!
Note on H38: damp: Diese Abschirmung gilt nur für diese Position und nur für die hier gefinierte Zeit; zusätzlich zu den Abschirmungen der Position selbst und der Abschirmung der Quelle); könnte ein Transportgefäss sein, in dem sich die Quelle kurzzeitig befindet
Note on H43: damp: Der Red.Faktor ist z.B. bei Jod-Therapie über eine Woche 0,6 oder 0,2 (Maligne, Funtionstherapie) Wenn hier ein Wert <1 steht, dann sind die Spalten "Versatzzeit" und "Verweilzeit" unwirksam
Note on I43: damp: Die Abschirmung ist direkt der Quelle zugeordnet, egal an welcher Position sie ist. Sie wird bisher im Fenster "Quellen" (übergeordetes Fenster) definiert; sie kann aiuch hier definiert werden, muss aber dann weiterhin imk Fenster "Quellen" in der Liste angezeigt werden!
Note on H46: damp: Diese Abschirmung gilt nur für diese Position und nur für die hier gefinierte Zeit; zusätzlich zu den Abschirmungen der Position selbst und der Abschirmung der Quelle); könnte ein Transportgefäss sein, in dem sich die Quelle kurzzeitig befindet

## Aufpunkte
Aufpunkte
|  | Vorgaben für Berechnungen |  |  | berechnet
lfdNr. | Bezeichnung | Typ | DLgrenz uSv/h | DLgrenz mSv/a | DL mSv/a
1 | PET Kamera | Gerät | 0.2
2 | Gamma Kamera | Gerät | 0.2
3 | SPECT Kamera | Gerät | 0.2
4 | Schilddr. Messplatz | Gerät | 0.2
5 | Personal 1 | Personal | 0.5 | 1
6 | Personal 2 | Personal | 0.5 | 1
7 | Personal 3 | Personal | 0.5 | 1
8 | Personal 4 | Personal | 0.5 | 1
9 | Personal 5 | Personal | 0.5 | 1
10 | Plaketten | sonst. | 0.2
11 | Test | sonst. | 0.5 | 1
12 | HF-Monitor | Gerät | 0.2
Note on C5: damp: Gerät Personal Bevölkerung sonst.

## APkt Details
Aufpunkte / Details
lfdNr. | Bezeichnung | Typ | DLgrenz uSv/h | DLgrenz mSv/a | DL mSv/a
11 | Test | sonst. | 0.5 | 1 | 0
Abschirmung Position
lfdNr. | Pos.Nr. | Position | Material | Wandstärke [mm] | Zeit [h] | DLmax uSv/h | DLkorr uSv/h | DL mSv/a
1 | 5 | Oben2 | 0 | 0 | 8 | #REF! | #REF! | #REF!
2 | #REF! | #REF! |  |  | 8
3 | #REF! | #REF! |  |  | 8
4 | #REF! | #REF! |  |  | 8
Note on C4: damp: Gerät Personal Bevölkerung sonst.

## APkt QPkt
Quellen -> Aufpunkt
Apkt
lfdNr. | Bezeichnung | lfdNr | PosNr. | Position |  | DLmax uSv/h | DLkorr uSv/h | DLkorr mSv/a
11 | Test | 1 | 5 | Oben2 |  | #REF! | #REF! | #REF!
Position |  |  | Quellen
PosNr. | Position | Abstand [m] | Quelle lfdNr. | Bezeichnung | PosNr. | Anzahl pro Tag | Zeit [min] | Nuklid | AKTIV [MBq] | FN gesamt | Bauteile | DLmax uSv/h | DLkorr uSv/h | DLkorr mSv/a | %
1 | Raummitte | 5 | 1 | ThPat. J-131 | 2 | 1 | 0 | J-131+ | 500 | 1 |  | 1.32 | 1.32 | 0 | #REF!
1 | Raummitte | 5 | 2 | Tc-Generator | 2 | 1 | 120 | Mo-99+ | 500 | 1 |  | 1.32 | 1.32 | 0.66 | #REF!
1 | Raummitte | 5 | 3 | Patient Tc-99m | 2 | 5 | 120 | Tc-99m | 500 | 1 |  | 1.32 | 1.32 | 3.3 | #REF!
2 | LINKS | 6.7268 | 4 | Patient F-18 | 1 | 1 | 480 | In-111+ | 370 | 1 |  | 1.3492 | 1.3492 | 2.6983 | #REF!
3 | RECHTS | 6.2801 | 5 | Patient In-111 | 1 | 1 | 120 | #REF! | 120 | 1 |  | 2.711 | 2.711 | 1.3555 | #REF!
|  | 6.2801 | 6 | Tc-99m 2 | 2 | 1 | 30 | Tc-99m | 320 | 1 |  | 0.17525 | 0.17525 | 0.021907 | #REF!
|  | 6.2801 | 4 | Patient F-18 | 1 | 1 | 240 | In-111+ | 370 | 1 |  | 1.3492 | 1.3492 | 1.3492 | #REF!
|  | 6.2801 | #REF! | #REF! | 1 | 1 | 120 | #REF! | #REF! | 1 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4 | Oben 1 | 0.5 | 6 | Tc-99m 2 | 1 | 1 | 240 | Tc-99m | 320 | 1 |  | 27.648 | 27.648 | 27.648 | #REF!
|  | 0.5 | #REF! | #REF! | 1 | 1 | 240 | #REF! | #REF! | 1 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5 | Oben2 | 0 | #REF! | #REF! | 1 | 1 | 1440 | #REF! | #REF! | #REF! |  | - | - | - | -
6 | Oben 3 | 0.5 | #REF! | #REF! | 1 | 1 | 1260 | #REF! | #REF! | 1 |  | 0.90843 | 0.035486 | 0.1863 | #REF!
7 | UNTEN 1 | 11.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
8 | UNTEN 2 | 9.6177 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
9 | UNTEN 3 | 9.6177 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
10 | OBEN 4 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
#REF! | #REF! | #REF! | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
#REF! | #REF! | #REF! | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
#REF! | #REF! | #REF! | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
#REF! | #REF! | #REF! | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
#REF! | #REF! | #REF! | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
#REF! | #REF! | #REF! | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
#REF! | #REF! | #REF! | 1 | ThPat. J-131 | 1 | 1 | 120 | J-131+ | 500 | 1 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | 2 | Tc-Generator | 1 | 1 | 60 | Mo-99+ | 500 | 1 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | 3 | Patient Tc-99m | 1 | 5 | 60 | Tc-99m | 500 | 1 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | 2 | Tc-Generator | 1 | 1 | 30 | Mo-99+ | 20000 | 154.8 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | 4 | Patient F-18 | 2 | 2 | 30 | In-111+ | 370 | 1 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | 5 | Patient In-111 | 2 | 1 | 6 | #REF! | 120 | 1 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | 6 | Tc-99m 2 | 2 | 3 | 6 | Tc-99m | 320 | 1 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | 4 | Patient F-18 | 3 | 1 | 360 | In-111+ | 370 | 1 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | 5 | Patient In-111 | 3 | 1 | 120 | #REF! | 120 | 1 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | [11 empty] | 0 | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | [11 empty] | 0 | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | [11 empty] | 0 | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | [11 empty] | 0 | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | [11 empty] | 0 | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | [11 empty] | 0 | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | [11 empty] | 0 | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | [11 empty] | 0 | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | [11 empty] | 0 | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | [11 empty] | 0 | #REF!
Note on K11: damp: =FN (Aufpunkt) * FN (durchdr. Bauteile) Abschirmung der Quelle schon in der Dosisleistung berücksichtigt