## Klassifizierung
Klassifizierung
nach StrlSchV; DIN 25 422; DIN 25 425; VwDV 500
StlSchV; BA 160b
| (c) DAMP |  |  |  | Freigrenzen | DIN 25 422 | [5 empty] | DIN 25 425, T1 |  |  |  | DIN 25 425, T3 |  | FwDV 500
|  |  |  | Photonenstrahlenkonstanten | Anlage III | Lagerräume und Aufbewahrungseinrichtungen | [5 empty] | Laborbereiche
Nuklid | HWZ |  | Aktivität | h10 | Tab 1 | Abweichende Grenzw. |  |  | Aktivitäts- | Brandschutz- | Diebstahl- | RJAZ |  | Schutzklasse |  |  | Gefährdungs- | Gefahren
|  |  |  | mSv m^2 | Spalte 2 | Pkt.6.2 | Pkt.7.1 | Faktor | Klasse | Klasse | Klasse |  | K / ak | Umgangsart |  | Faktor | stufe | gruppe
|  |  | Bq | h GBq | Bq |  | Anmerk. |  |  |  |  | Bq |  | A | B |  |  | offen | umschl.
C-11 | 20.4 | m |  | 0.1704 | 1000000 | 10000000
N-13 | < 10 | m |  | 0.1705 | 1000000000 | 10000000000
O-15 | < 10 | m |  | 0.1707 | 1000000000 | 10000000000
F-18 | 109.7 | m |  | 0.1653 | 1000000 | 10000000
Cu-64 | 12.7 | h |  | 0.0306 | 1000000 | 10000000
Ga-67 | 78.3 | h |  | 0.0268 | 1000000 | 10000000
Ga-68 | 68.3 | m |  | 0.1581 | 100000 | 1000000
Rb-81 | 4.6 | h |  | 0.104 | 1000000 | 10000000
Y-90 | 64.1 | h |  | 0.007 | 100000 | 1000000
Mo-99 | 66 | h |  | 0.045 | 1000000 | 10000000
Tc-99m | 6 | h |  | 0.0216 | 10000000 | 100000000
In-111 | 2.8 | d |  | 0.891 | 1000000 | 10000000
In-113m | 99.5 | m |  | 0.047 | 1000000 | 10000000
J-123 | 13.2 | h |  | 0.0465 | 10000000 | 100000000
J-124 | 4.2 | d |  | 0.181 | 1000000 | 10000000
J-131 | 8 | d | 3700000000 | 0.066 | 1000000 | 10000000 |  | 370 | AK I | - | DR 1 | 769000 | 4811.4434 | RK2 | RK3 | 3700 | GS 1 | II | II
Lu-177 | 6.7 | d | 10000000000 | 0.00594 | 10000000 | 100000000 |  | 100 | AK I | - | DR 1 | 18200000 | 549.4505 | RK2 | RK2 | 1000 | GS 1 | II | I
Er-169 | 9.4 | d |  | 6.68e-07 | 10000000 | 100000000
Re-186 | 90.6 | h |  | 0.00383 | 1000000 | 10000000
Re-188 | 17 | h |  | 0.01003 | 100000 | 1000000
Hg-197 | 64.1 | h |  | 0.014 | 10000000 | 100000000
Au-198 | 2.7 | d |  | 0.0685 | 1000000 | 10000000
Tl-201 | 73.1 | h |  | 0.01749 | 1000000 | 10000000
Ra-224+ | 3.7 | d |  | 0.221 | 100000 | 1000000
10 Tage-Grenze
P-32 | 14.3 | d |  | <0,001 | 100000
P-33 | 25.3 | d |  | <0,001 | 100000000
S-35 | 87.5 | d |  | <0,001 | 100000000
Cr-51 | 27.7 | d |  | 0.00544 | 10000000
Co-58 | 70.8 | d |  | 0.1539 | 1000000
Fe-59 | 45.1 | d |  | 0.1707 | 1000000
Sr-89 | 50.5 | d |  | 0.001 | 1000000
J-125 | 59.4 | d |  | 0.0354 | 1000000
100 Tage-Grenze
H-3 | 12.3 | a |  | <0.001 | 1000000000 |  | 1000000000000
C-14 | 5730 | a |  | <0,001 | 10000000 |  | 10000000000
Na-22 | 2.602 | a |  | 0.333 | 1000000 |  | 1000000000
Cl-36 | 300000 | a |  | <0,001 | 1000000 |  | 1000000000
K-40 | 1300000000 | a |  | 0.0211 | 1000000 |  | 1000000000
Ca-45 | 163 | d |  | <0,001 | 10000000 |  | 10000000000
Zn-65 | 244 | d |  | 0.0848 | 1000000 |  | 1000000000
Ge-68+ | 0 | 0 |  | 0.1581 | 100000 |  | 100000000
Se-75 | 120 | d |  | 0.0658 | 1000000 |  | 1000000000
Sr-90 | #N/A | #N/A |  | 0.001 | #N/A |  | #N/A
Co-57 | 271.3 | d |  | 0.0205 | 1000000 |  | 1000000000
Am-241 | 432.6 | a |  | 0.0073 | 10000 |  | 10000000
[7 empty] | (c) DAMP | 470 | AK I | - | DR 1 |  | 5360.894 | RK2 | RK3 | 4700 | GS 1 | II | II
Note on C6: DAMP Ing. Büro; Dipl.Ing. H.Sumpf; www.strlsch.de
Note on N6: ENTWURF; 10/11
Note on R6: Stand 02/12
Note on B7: Bezeichnung des Nuklids
Note on C7: phys. Halbwertszeit
Note on E7: nominelle Aktivität in [Bq]
Note on G7: Freigrenzwert nach StrlSchV; Anlage III; Tab 1; Spalte 2
Note on T8: Gefahrengruppe nach Feuerwehr-Dienstvorschrift FwDV 500
Note on H9: DIN 25422 6.1: Die Aktivitätsklassen beziehen sich auf die Gesamtaktivität der in der Aufbewahrungseinrichtung aufbewahrten oder der in einem Aufstellungsraum enthaltenen radioaktiven Stoffe. DIN 25422 6.2: Ausnahmeregelung Bei radioaktiven Stoffen mit einer Halbwertszeit von weniger als 10 tagen ist das 10fache der angegebenen Werte zulässig
Note on I9: DIN 25422 6.1: Die Aktivitätsklassen beziehen sich auf die Gesamtaktivität der in der Aufbewahrungseinrichtung aufbewahrten oder der in einem Aufstellungsraum enthaltenen radioaktiven Stoffe. DIN 25422 7.1 / DIN 25425 T3; 5.2 Anmerkung "Radioaktive Stoffe in besonderer Form" nach DIN 25426 Teil 2 bzw. Strahler, die mindestens der ISO-Klassifizierung 61411 (d.h. nach Temperaturklasse 6 und Schlagklasse 4) nach DIN 25426 Teil 1 genügen, bleiben dicht, sowohl bei der Temperatur des Strahlers von 800 C während 10 min bzw. 1 h als auch infolge von Schlagbeanspruchung ..... Aufgrund ihrer Bauart sind aus diesen Strahlern selbst bei denkbaren über die genannten Anforderungen hinausgehenden Beanspruchungen (.......) weniger als 1/1000 ihres Aktivitätsinventars freisetzbar. Bei der Klassifizierund wird dementsprechend nur 1/1000 der nominellen Aktivität angesetzt.
Note on J9: Vielfache der Freigrenze nach StrlSchV Anlage III; Tab 1; Spalte 2 unter Berücksichtigung der abweichend anzusetzenden Grenzwerte nach Spalte P bzw. Q
Note on K9: Aktivitätsklasse nach DIN 25422 Pkt 6.1 Tab 1
Note on L9: Brandschutzklasse nach DIN 25422 Pkt. 7.2 Tab.3
Note on R9: Vielfaches der Aktivität zum Grenzwert nach StrlSchV Anlage III Tab1 Spalte 2 (Spalte M)
Note on S9: Aktivitätsklasse nach DIN 25425 T3 Pkt. 5.2.2 Tab.1
Note on P10: Inkorporations-Faktor ak = 1 E-04
Note on Q10: Inkorporations-Faktor ak = 1 E-03
Note on B34: R A D O N ????

## Anl III Tab 1
Freigabe
| Nuklid | Freigrenze |  | Ober-flächen- | uneingeschränkte Freigabe von |  |  |  | Freigabe von |  |  | Halbwertszeit
|  | Aktivität in Bq | spezifische Aktivität in Bq/g | kontami-nation . . in Bq/cm2 | festen Stoffen, Flüssigkeiten mit Ausn. von Sp.6 . in Bq/g | Bauschutt, Bodenaushub von mehr als 1000 t/a in Bq/g | Boden- flächen in Bq/cm2 | Gebäuden zur Wieder-, Wei-terverwendung in Bq/cm2 | festen Stoffen, Flüssigkeiten zur Beseitigung mit Ausn. von Sp.6 in Bq/g | Metallschrott zur Rezyklierung in Bq/g | Gebäuden zum Abriss in Bq/cm2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | H-3 | 1000000000 | 1000000 | 1000 | 1000 | 62 | 3 | 1000 | 1000 | 1000 | 3800 | 12.3 | a
2 | Be-7 | 10000000 | 1000 | 100 | 30 | 30 | 2 | 76 | 200 | 300 | 640 | 53.29 | d
| Be-10 | 1000000 | 10000 | [8 empty] | 1600000 | a
| C-11 | 1000000 | 10 | [8 empty] | 20.4 | m
| C-11 Monoxid, Dioxid | 1000000000 | 10 | [8 empty] | 20.4 | m
3 | C-14 | 10000000 | 10000 | 1000 | 80 | 10 | 0.04 | 1000 | 2000 | 80 | 5800 | 5730 | a
| C-14 Monoxid | 100000000000 | 1 E+8 | [8 empty] | 5730 | a
| C-14 Dioxid | 100000000000 | 1 E+7 | [8 empty] | 5730 | a
| N-13 | 1000000000 | 100 | [8 empty] | < 10 | m
| Ne-19 | 1000000000 | 100 | [8 empty] | < 10 | m
4 | O-15 | 1000000000 | 100 | [8 empty] | < 10 | m
5 | F-18 | 1000000 | 10 | 1 | 10 |  |  | 1 | 10 | 10 | 23000 | 109.7 | m
6 | Na-22 | 1000000 | 10 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.004 | 0.44 | 4 | 0.1 | 3.5 | 2.602 | a
7 | Na-24 | 100000 | 10 | 1 | 10 |  |  | 1 | 10 | 10 | 670 | 15 | h
| Mg-28+ | 100000 | 10 | [8 empty] | 20.9 | h
| Al-26 | 100000 | 10 | [8 empty] | 720000 | a
8 | Si-31 | 1000000 | 1000 | 100 | 1000 |  |  | 100 | 1000 | 1000 | 18000000 | 2.62 | h
| Si-32 | 1000000 | 1000 | [8 empty] | 101 | a
9 | P-32 | 100000 | 1000 | 100 | 20 | 20 | 0.02 | 100 | 1000 | 20 | 370000 | 14.3 | d
10 | P-33 | 100000000 | 100000 | 1000 | 200 | 200 | 0.08 | 1 E+3 | 40000 | 200 | 570000 | 25.3 | d
11 | S-35 | 100000000 | 100000 | 1000 | 60 | 1000 | 0.01 | 1 E+3 | 200 | 600 | 200000 | 87.5 | d
| S-35 organisch | 100000000 | 100000 | [8 empty] | 87.5 | d
| S-35 Gas | 1000000000 | 1 E+6 | [8 empty] | 87.5 | d
12 | Cl-36 | 1000000 | 10000 | 100 | 8 | 1.1 |  | 32 | 8 | 10 | 32 | 300000 | a
13 | Cl-38 | 100000 | 10 | 1 | 10 | 0.15 |  | 1 | 10 | 10 | 44000 | 37.18 | m
| Cl-39 | 100000 | 10 | [8 empty] | 56 | m
14 | Ar-37 | 100000000 | 1000000 | [8 empty] | 35 | d
| Ar-39 | 10000 | 1 E+7 | [8 empty] | 269 | a
15 | Ar-41 | 1000000000 | 100 | [8 empty] | 1.8 | h
16 | K-40 | 1000000 | 100 | 10 |  | 0.79 |  | 5.7 |  |  | 24 | 1300000000 | a
17 | K-42 | 1000000 | 100 | 10 | 100 | 0.81 |  | 10 | 100 | 100 | 12000 | 12.4 | h
18 | K-43 | 1000000 | 10 | 1 | 10 | 0.23 |  | 1 | 10 | 10 | 1900 | 22.2 | h
| K-44 | 100000 | 10 | [8 empty] | 22.2 | m
| K-45 | 100000 | 10 | [8 empty] | 17.8 | m
| Ca-41 | 10000000 | 1 E+5 | [8 empty] | 100000 | a
19 | Ca-45 | 10000000 | 10000 | 1000 | 70 | 420 | 0.04 | 1100 | 7000 | 600 | 64000 | 163 | d
| Ca-47 |  |  |  |  | 0.21 |  | 1 |  |  | 370 | 4.5 | d
20 | Ca-47+ | 1000000 | 10 | 1 | 10 |  |  |  | 10 | 10 |  | 4.5 | d
| Sc-43 | 1000000 | 10 | [8 empty] | 3.9 | h
| Sc-44 | 100000 | 10 | [8 empty] | 2.4 | d
| Sc-44m | 10000000 | 100
21 | Sc-46 | 1000000 | 10 | 1 | 0.3 | 0.11 | 0.04 | 1 | 4 | 0.3 | 11 | 83.8 | d
22 | Sc-47 | 1000000 | 100 | 10 | 100 | 2.7 |  | 10 | 100 | 100 | 6100 | 3.4 | d
23 | Sc-48 | 100000 | 10 | 1 | 10 | 0.066 |  | 1 | 10 | 10 | 280 | 43.7 | h
| Sc-49 | 100000 | 1000 | [8 empty] | 57.2 | m
| Ti-44+ | 100000 | 10
| Ti-45 | 1000000 | 10 | [8 empty] | 3.1 | h
| V-47 | 100000 | 10 | [8 empty] | 32.6 | m
24 | V-48 | 100000 | 10 | 1 | 1 | 0.076 | 0.03 | 1 | 3 | 1 | 36 | 16 | d
| V-49 | 10000000 | 10000 | [8 empty] | 330 | d
| Cr-48 | 1000000 | 100 | [8 empty] | 21.6 | h
| Cr-49 | 1000000 | 10 | [8 empty] | 42 | m
25 | Cr-51 | 10000000 | 1000 | 100 | 100 | 7.6 | 3 | 1 E+2 | 300 | 1000 | 2100 | 27.7 | d
26 | Mn-51 | 100000 | 10 | 1 | 10 | 0.23 |  | 1 | 10 | 10 | 54000 | 46.2 | m
27 | Mn-52 | 100000 | 10 | 1 | 10 | 0.064 |  | 1 | 10 | 10 | 90 | 5.6 | d
28 | Mn-52m | 100000 | 10 | 1 | 10 | 0.093 |  | 1 | 10 | 10 | 49000 | 21 | m
29 | Mn-53 | 1000000000 | 10000 | 1000 | 1000 | 1000 | 3 | 1000 | 1000 | 10000 | 23000 | 3700000 | a
30 | Mn-54 | 1000000 | 10 | 1 | 0.4 | 0.26 | 0.09 | 1 | 10 | 2 | 12 | 312.2 | d
31 | Mn-56 | 100000 | 10 | 1 | 10 | 0.13 |  | 1 | 10 | 10 | 9100 | 2.6 | h
32 | Fe-52 | 1000000 | 10 | 1 | 10 | 0.069 |  | 1 | 10 | 10 | 1500 | 8.3 | h
33 | Fe-55 | 1000000 | 10000 | 1000 | 200 | 200 | 6 | 1000 | 10000 | 10000 | 24000 | 2.7 | a
34 | Fe-59 | 1000000 | 10 | 1 | 1 | 0.19 | 0.06 | 1 | 7 | 10 | 33 | 45.1 | d
| Fe-60+ | 100000 | 100 | [8 empty] | 100000 | a
35 | Co-55 | 1000000 | 10 | 1 | 10 | 0.11 |  | 1 | 10 | 10 | 1200 | 17.5 | h
36 | Co-56 | 100000 | 10 | 1 | 0.2 | 0.062 | 0.02 | 1 | 2 | 0.4 | 6.1 | 78.8 | d
37 | Co-57 | 1000000 | 100 | 10 | 20 | 2.7 | 0.8 | 12 | 100 | 20 | 130 | 271.3 | d
38 | Co-58 | 1000000 | 10 | 1 | 0.9 | 0.23 | 0.08 | 1 | 9 | 1 | 26 | 70.8 | d
39 | Co-58m | 10000000 | 10000 | 1000 | 10000 | 10000 |  | 1000 | 10000 | 10000 | 980000000 | 8.9 | h
40 | Co-60 | 100000 | 10 | 1 | 0.1 | 0.089 | 0.03 | 0.36 | 4 | 0.6 | 2.9 | 5.3 | a
41 | Co-60m | 1000000 | 1000 | 1000 | 1000 | 62 |  | 1000 | 1000 | 1000 | 66000000 | 10.5 | m
42 | Co-61 | 1000000 | 100 | 10 | 100 | 4.4 |  | 10 | 100 | 100 | 480000 | 1.7 | h
43 | Co-62m | 100000 | 10 | 1 | 10 | 0.083 |  | 1 | 10 | 10 | 67000 | 14 | m
| Ni-56 | 1000000 | 10 | [8 empty] | 6.1 | d
| Ni-57 | 1000000 | 10 | [8 empty] | 36 | h
44 | Ni-59 | 100000000 | 10000 | 1000 | 800 | 800 | 8 | 1000 | 5000 | 10000 | 89000 | 75000 | a
45 | Ni-63 | 100000000 | 100000 | 1000 | 300 | 300 | 3 | 1000 | 3000 | 10000 | 37000 | 100 | a
46 | Ni-65 | 1000000 | 10 | 10 | 10 | 4 E-1 |  | 10 | 10 | 10 | 29000 | 2.5 | h
| Ni-66 | 10000000 | 10000 | [8 empty] | 54.6 | h
| Cu-60 | 100000 | 10 | [8 empty] | 23 | m
| Cu-61 | 1000000 | 10 | [8 empty] | 3.4 | h
47 | Cu-64 | 1000000 | 100 | 10 | 100 | 1.2 |  | 10 | 100 | 100 | 18000 | 12.7 | h
| Cu-67 | 1000000 | 100 | [8 empty] | 61.9 | h
| Zn-62 | 1000000 | 100 | [8 empty] | 9.1 | h
| Zn-63 | 100000 | 10 | [8 empty] | 38.1 | m
48 | Zn-65 | 1000000 | 10 | 1 | 0.5 | 0.38 | 0.01 | 2.3 | 10 | 0.5 | 19 | 244 | d
49 | Zn-69 | 1000000 | 10000 | 100 | 10000 | 10000 |  | 100 | 10000 | 10000 | 7300000000 | 56 | m
| Zn-69m |  |  |  |  | 0.55 |  | 10 |  |  | 7200 | 13.8 | h
50 | Zn-69m+ | 1000000 | 100 | 10 | 100 |  |  |  | 100 | 100 | 7200 | 13.8 | h
| Zn-71m | 1000000 | 10 | [8 empty] | 3.9 | h
| Zn-72 | 1000000 | 100 | [8 empty] | 46.5 | h
| Ga-65 | 100000 | 10 | [8 empty] | 15 | m
| Ga-66 | 100000 | 10 | [8 empty] | 9.4 | h
| Ga-67 | 1000000 | 100 | [8 empty] | 78.3 | h
| Ga-68 | 100000 | 10 | [8 empty] | 68.3 | m
| Ga-70 | 1000000 | 1000 | [8 empty] | 21.2 | m
51 | Ga-72 | 100000 | 10 | 1 | 10 | 0.082 |  | 1 | 10 | 10 | 1100 | 14.1 | h
| Ga-73 | 1000000 | 100 | [8 empty] | 4.9 | h
| Ge-66 | 1000000 | 10 | [8 empty] | 2.3 | h
| Ge-67 | 100000 | 10 | [8 empty] | 18.7 | m
| Ge-68+ | 100000 | 10
| Ge-69 | 1000000 | 10 | [8 empty] | 39 | h
52 | Ge-71 | 100000000 | 10000 | 1000 | 4000 | 4000 | 50 | 1000 | 10000 | 4000 | 91000000 | 11.2 | d
| Ge-75 | 1000000 | 1000 | [8 empty] | 83 | m
| Ge-77 | 100000 | 10 | [8 empty] | 11.3 | h
| Ge-78 | 1000000 | 100 | [8 empty] | 88 | m
| As-69 | 100000 | 10 | [8 empty] | 15.1 | m
| As-70 | 100000 | 10 | [8 empty] | 53 | m
| As-71 | 1000000 | 10 | [8 empty] | 64 | h
| As-72 | 100000 | 10 | [8 empty] | 26 | h
53 | As-73 | 10000000 | 1000 | 100 | 100 | 100 | 40 | 400 | 1000 | 100 | 21000 | 80.3 | d
54 | As-74 | 1000000 | 10 | 1 | 5 | 0.29 | 0.1 | 1 | 10 | 10 | 130 | 17.8 | d
55 | As-76 | 100000 | 100 | 10 | 100 | 0.52 |  | 10 | 100 | 100 | 3600 | 26.4 | h
56 | As-77 | 1000000 | 1000 | 100 | 1000 | 28 |  | 100 | 1000 | 1000 | 130000 | 38.8 | h
| As-78 | 100000 | 10 | [8 empty] | 1.5 | h
| Se-70 | 1000000 | 10 | [8 empty] | 41.1 | m
| Se-73 | 1000000 | 10 | [8 empty] | 7.1 | h
| Se73m | 1000000 | 100 | [8 empty] | 39 | m
57 | Se-75 | 1000000 | 100 | 10 | 3 | 0.67 | 0.004 | 5.2 | 30 | 3 | 49 | 120 | d
| Se-79 | 10000000 | 10000 | [8 empty] | 65000 | a
| Se-81 | 1000000 | 1000 | [8 empty] | 18 | m
| Se-81m | 10000000 | 1000 | [8 empty] | 57.3 | m
| Se-83 | 100000 | 10 | [8 empty] | 22.4 | m
| Br-74 | 100000 | 10 | [8 empty] | 25.3 | m
| Br-74m | 100000 | 10 | [8 empty] | 41.5 | m
| Br-75 | 1000000 | 10 | [8 empty] | 1.6 | h
| Br-76 | 100000 | 10 | [8 empty] | 16 | h
| Br-77 | 1000000 | 100 | [8 empty] | 57 | h
| Br-80 | 100000 | 100 | [8 empty] | 17.6 | m
| Br-80m | 10000000 | 1000 | [8 empty] | 4.4 | h
58 | Br-82 | 1000000 | 10 | 1 | 10 | 10 |  | 1 | 10 | 10 | 440 | 35.3 | h
| Br-83 | 1000000 | 1000 | [8 empty] | 2.4 | h
| Br-84 | 100000 | 10 | [8 empty] | 31.8 | m
59 | Kr-74 | 1000000000 | 100 | [8 empty] | 11.5 | m
60 | Kr-76 | 1000000000 | 100 | [8 empty] | 14.6 | h
61 | Kr-77 | 1000000000 | 100 | [8 empty] | 1.24 | h
62 | Kr-79 | 100000 | 1000 | [8 empty] | 34.9 | h
63 | Kr-81 | 10000000 | 10000 | [8 empty] | 210000 | a
| Kr-81m | 10000000000 | 1000 | [8 empty] | 13.3 | s
64 | Kr-83m | 1000000000000 | 100000 | [8 empty] | 1.8 | h
65 | Kr-85 | 10000 | 100000 | [8 empty] | 10.8 | a
66 | Kr-85m | 10000000000 | 1000 | [8 empty] | 4.5 | h
67 | Kr-87 | 1000000000 | 100 | [8 empty] | 76.3 | m
68 | Kr-88 | 1000000000 | 100 | [8 empty] | 2.8 | h
| Rb-79 | 100000 | 10 | [8 empty] | 23 | m
| Rb-81 | 1000000 | 10 | [8 empty] | 4.6 | h
| Rb-81m | 10000000 | 1000 | [8 empty] | 303 | m
| Rb-82m | 1000000 | 10 | [8 empty] | 6.3 | h
| Rb-83+ | 1000000 | 100 | [8 empty] | 862 | d
| Rb-84 | 1000000 | 10 | [8 empty] | 32.8 | d
69 | Rb-86 | 100000 | 100 | 10 | 20 | 2.3 | 0.05 | 10 | 90 | 20 | 960 | 18.7 | a
| Rb-87*) | 10000000 | 10000 | [8 empty] | 48000000000 | a
| Rb-88 | 100000 | 10 | [8 empty] | 17.8 | m
| Rb-89 | 100000 | 10 | [8 empty] | 15.2 | m
| Sr-80 | 10000000 | 1000 | [8 empty] | 1.8 | h
| Sr-81 | 100000 | 10 | [8 empty] | 22.2 | m
| Sr-82+ | 100000 | 10 | [8 empty] | 25.5 | d
| Sr-83 | 1000000 | 10 | [8 empty] | 32.4 | h
70 | Sr-85 | 1000000 | 100 | 1 | 1 | 0.44 | 0.1 | 6.2 | 20 | 1 | 52 | 64.9 | d
71 | Sr-85m | 10000000 | 100 | 10 | 100 | 1.2 |  | 10 | 100 | 100 | 190000 | 67.7 | m
72 | Sr-87m | 1000000 | 100 | 10 | 100 | 0.72 |  | 10 | 100 | 100 | 47000 | 2.81 | h
73 | Sr-89 | 1000000 | 1000 | 100 | 20 | 20 | 0.03 | 10 | 1000 | 20 | 67000 | 50.5 | d
74 | Sr-90+ | 10000 | 100 | 10 | 2 | 1.5 | 0.002 | 34 | 2 | 9 | 34 | 28.5 | a
75 | Sr-91 | 100000 | 10 | 1 | 10 | 0.32 |  | 10 | 10 | 10 | 6100 | 9.5 | h
76 | Sr-92 | 1000000 | 10 | 1 | 10 | 0.17 |  | 1 | 10 | 10 | 11000 | 2.7 | h
| Y-86 | 100000 | 10 | [8 empty] | 14.7 | h
| Y-86m | 10000000 | 100 | [8 empty] | 48 | m
| Y-87+ | 1000000 | 10 | [8 empty] | 80.3 | h
| Y-88 | 1000000 | 10 | [8 empty] | 106.6 | d
77 | Y-90 | 100000 | 1000 | 100 | 1000 | 620 |  | 100 | 1000 | 1000 | 1800000 | 64.1 | h
78 | Y-91 | 1000000 | 1000 | 100 | 20 | 20 | 5 | 100 | 1000 | 30 | 54000 | 58.5 | d
79 | Y-91m | 1000000 | 100 | 1 | 100 | 0.42 |  | 10 | 100 | 100 | 94000 | 49.7 | m
80 | Y-92 | 100000 | 100 | 10 | 100 | 0.88 |  | 10 | 100 | 100 | 46000 | 3.5 | h
81 | Y-93 | 100000 | 100 | 10 | 100 | 2.5 |  | 10 | 100 | 100 | 44000 | 10.1 | h
| Y-94 | 100000 | 10 | [8 empty] | 18.7 | m
| Y-95 | 100000 | 10 | [8 empty] | 10.3 | m
| Zr-86 | 10000000 | 100 | [8 empty] | 16.5 | h
| Zr-88 | 1000000 | 100 | [8 empty] | 83.4 | d
| Zr-89 | 1000000 | 10 | [8 empty] | 78.4 | h
82 | Zr-93 |  |  | 100 | 10 | 10 | 20 | 100 | 1000 | 10 | 2500 | 1500000 | a
83 | Zr-93+ | 10000000 | 1000 | 100 | 10 |  |  |  | 1000 | 10 |  | 1500000 | a
84 | Zr-95 | 1000000 | 10 | 1 | 0.5 | 0.091 | 0.1 | 1 | 5 | 0.6 | 15 | 64 | d
| Zr-97 |  |  |  |  | 0.098 |  | 1 |  |  | 1100 | 16.8 | h
85 | Zr-97+ | 100000 | 10 | 1 | 10 |  |  |  | 10 | 10 |  | 16.8 | h
| Nb-88 | 100000 | 10 | [8 empty] | 14.3 | m
| Nb-89 | 100000 | 10 | [8 empty] | 2 | h
| Nb-90 | 100000 | 10 | [8 empty] | 14.6 | h
86 | Nb-93m | 10000000 | 10000 | 1000 | 400 | 400 | 4 | 500 | 10000 | 400 | 38000 | 16.1 | a
87 | Nb-94 | 1000000 | 10 | 1 | 0.2 | 0.14 | 0.05 | 0.53 | 6 | 0.4 | 4.3 | 20000 | a
88 | Nb-95 | 1000000 | 10 | 1 | 2 | 0.29 | 0.1 | 1 | 10 | 10 | 63 | 35 | d
89 | Nb-97 | 1000000 | 10 | 1 | 10 | 0.33 |  | 10 | 10 | 10 | 50000 | 74 | m
90 | Nb-98 | 100000 | 10 | 1 | 10 | 0.089 |  | 1 | 10 | 10 | 19000 | 51 | m
91 | Mo-90 | 1000000 | 10 | 1 | 10 | 0.27 |  | 1 | 10 | 10 | 8700 | 5.7 | h
92 | Mo-93 | 100000000 | 1000 | 100 | 20 | 20 | 0.2 | 75 | 40 | 200 | 2300 | 3500 | a
93 | Mo-99 | 1000000 | 100 | 10 | 100 | 1.5 |  | 10 | 100 | 100 | 4100 | 66 | h
| Mo-101 | 1000000 | 10 |  |  | 0.02 |  | 1 |  |  | 15000 | 14.6 | m
94 | Mo-101+ |  |  | 1 | 10 |  |  |  | 10 | 10 |  | 14.6 | m
| Tc-93 | 1000000 | 10 | [8 empty] | 2.7 | h
| Tc-93m | 1000000 | 10 | [8 empty] | 43.5 | m
| Tc-94 | 1000000 | 10 | [8 empty] | 4.9 | h
| Tc-94m | 100000 | 10 | [8 empty] | 53 | m
| Tc-95 | 1000000 | 10 | [8 empty] | 20 | h
| Tc-95m+ | 1000000 | 10 | [8 empty] | 60 | d
95 | Tc-96 | 1000000 | 10 | 1 | 10 | 0.089 |  | 1 | 10 | 10 | 160 | 4.3 | d
96 | Tc-96m | 10000000 | 1000 | 100 | 1000 | 5.4 |  | 100 | 1000 | 1000 | 1100000 | 52 | m
97 | Tc-97 | 100000000 | 1000 | 100 | 100 | 14 | 0.08 | 80 | 100 | 400 | 690 | 4000000 | a
98 | Tc-97m | 10000000 | 1000 | 100 | 80 | 8.6 | 0.01 | 100 | 1000 | 1000 | 520 | 92.2 | d
99 | Tc-99 | 10000000 | 10000 | 1000 | 10 | 1.4 |  | 70 | 10 | 40 | 70 | 210000 | a
100 | Tc-99m | 10000000 | 100 | 10 | 100 | 2.4 |  | 10 | 100 | 100 | 74000 | 6 | h
| Tc-101 | 1000000 | 100 | [8 empty] | 14.2 | m
| Tc-104 | 100000 | 10 | [8 empty] | 18.2 | m
| Ru-94 | 1000000 | 100 | [8 empty] | 51.8 | m
101 | Ru-97 | 10000000 | 100 | 10 | 100 | 1.1 |  | 10 | 100 | 100 | 2900 | 2.9 | d
102 | Ru-103+ | 1000000 | 100 | 10 | 4 | 4 | 0.2 | 10 | 20 | 40 | 89 | 39.3 | d
103 | Ru-105 | 1000000 | 10 | 1 | 10 | 0.29 |  | 1 | 10 | 10 | 12000 | 35.5 | h
104 | Ru-106+ | 100000 | 100 | 10 | 1 | 1.1 | 0.3 | 5.6 | 40 | 1 | 45 | 373.6 | d
| Rh-99 | 1000000 | 10 | [8 empty] | 4.7 | h
| Rh-99m | 1000000 | 10 | [8 empty] | 16 | d
| Rh-100 | 1000000 | 10 | [8 empty] | 20.8 | h
| Rh-101 | 10000000 | 100 | [8 empty] | 3.3 | a
| Rh-101m | 10000000 | 100 | [8 empty] | 4.4 | d
| Rh-102 | 1000000 | 10 | [8 empty] | 206 | d
| Rh-102m | 1000000 | 100 | [8 empty] | 2.9 | a
105 | Rh-103m | 100000000 | 10000 | 1000 | 10000 | 6700 |  | 1000 | 10000 | 10000 | 1300000000 | 56.1 | m
106 | Rh-105 | 10000000 | 100 | 10 | 100 | 3.1 |  | 10 | 100 | 100 | 16000 | 35.5 | h
| Rh-106m | 100000 | 10 | [8 empty] | 2.2 | h
| Rh-107 | 1000000 | 100 | [8 empty] | 21.7 | m
| Pd-100 | 10000000 | 100 | [8 empty] | 3.7 | d
| Pd-101 | 1000000 | 100 | [8 empty] | 8.47 | h
107 | Pd-103+ | 100000000 | 1000 | 100 | 300 | 300 | 20 | 100 | 1000 | 300 | 240000 | 17 | d
| Pd-107 | 100000000 | 100000 | [8 empty] | 6500000 | a
108 | Pd-109 | 1000000 | 1000 | 100 | 1000 | 330 |  | 100 | 1000 | 1000 | 4600000 | 13.4 | h
| Ag-102 | 100000 | 10 | [8 empty] | 13 | m
| Ag-103 | 1000000 | 10 | [8 empty] | 11 | h
| Ag-104 | 1000000 | 10 | [8 empty] | 69.2 | m
| Ag-104m | 1000000 | 10 | [8 empty] | 33.5 | m
109 | Ag-105 | 1000000 | 100 | 1 | 4 | 0.45 | 0.1 | 10 | 20 | 40 | 85 | 41.3 | d
| Ag-106 | 1000000 | 10 | [8 empty] | 24 | m
| Ag-106m | 1000000 | 10 | [8 empty] | 8.3 | d
110 | Ag-108m+ | 1000000 | 10 | 1 | 0.2 | 0.14 | 0.007 | 0.51 | 6 | 0.8 | 4.2 | 418 | a
111 | Ag-110m | 1000000 | 10 | 1 |  | 0.081 |  | 0.49 |  |  | 3.9 | 249.9 | d
112 | Ag-110m+ |  |  | 1 | 0.1 | 0.081 | 0.007 | 0.48 | 3 | 0.5 | 3.9 | 249.9 | d
113 | Ag-111 | 1000000 | 1000 | 100 | 40 | 9 | 0.4 | 100 | 400 | 40 | 9400 | 7.5 | d
| Ag-112 | 100000 | 10 | [8 empty] | 3.12 | h
| Ag-115 | 100000 | 10 | [8 empty] | 20 | m
| Cd-104 | 10000000 | 100 | [8 empty] | 57.7 | m
| Cd-107 | 10000000 | 1000 | [8 empty] | 6.5 | h
114 | Cd-109+ | 1000000 | 10000 | 100 | 20 | 20 | 0.03 | 40 | 4000 | 20 | 4100 | 462.6 | a
| Cd-113*) | 1000000 | 1000 | [8 empty] | 9000000000000000 | a
| Cd-113m | 1000000 | 1000 | [8 empty] | 14.6 | a
115 | Cd-115 | 1000000 | 100 | 10 | 100 | 0.61 |  | 10 | 100 | 100 | 2100 | 53.4 | h
| Cd-115m | 1000000 | 1000 |  |  | 1 E+1 | 0.04 | 100 |  |  | 1800 | 44.8 | d
116 | Cd-115m+ |  |  | 100 | 20 |  |  |  | 400 | 20 |  | 44.8 | d
| Cd-117 | 1000000 | 10 | [8 empty] | 2.4 | h
| Cd-117m | 1000000 | 10 | [8 empty] | 3.3 | h
| In-109 | 1000000 | 10 | [8 empty] | 4.2 | h
| In-110 | 100000 | 10 | [8 empty] | 69.1 | m
117 | In-111 | 1000000 | 100 | 10 | 100 | 0.67 |  | 10 | 100 | 100 | 1800 | 2.8 | d
| In-112 | 1000000 | 100 | [8 empty] | 14.4 | m
118 | In-113m | 1000000 | 100 | 10 | 100 | 0.91 |  | 10 | 100 | 100 | 100000 | 99.5 | m
| In-114 | 100000 | 1000 | [8 empty] | < 10 | m
119 | In-114m+ | 1000000 | 100 | 10 | 10 | 2 | 0.03 | 10 | 80 | 10 | 300 | 49.5 | d
| In-115*) | 1000000 | 100 | [8 empty] | 400000000000000 | a
120 | In-115m | 1000000 | 100 | 10 | 100 | 1.5 |  | 10 | 100 | 100 | 62000 | 4.5 | h
| In-116m | 100000 | 10 | [8 empty] | 54 | m
| In-117 | 1000000 | 10 | [8 empty] | 43.1 | m
| In-117m | 1000000 | 100 | [8 empty] | 1.9 | h
| In-119m | 100000 | 100 | [8 empty] | 18 | m
| Sn-110 | 10000000 | 100 | [8 empty] | 4 | h
| Sn-111 | 1000000 | 100 | [8 empty] | 35.3 | m
121 | Sn-113 | 10000000 | 1000 | 10 |  | 0.89 |  | 7 |  |  | 67 | 115.1 | d
122 | Sn-113+ |  |  | 10 | 2 | 0.89 | 0.1 | 7.2 | 40 | 2 | 67 | 115.1 | d
| Sn-117m | 1000000 | 100 | [8 empty] | 13.6 | a
| Sn-119m | 10000000 | 1000 | [8 empty] | 29.3 | a
| Sn-121 | 10000000 | 100000 | [8 empty] | 27 | h
| Sn-121m+ | 10000000 | 1000 | [8 empty] | 50 | a
| Sn-123 | 1000000 | 1000 | [8 empty] | 129.2 | d
| Sn-123m | 1000000 | 100 | [8 empty] | 40.1 | m
123 | Sn-125 | 100000 | 100 | 10 | 20 | 0.73 | 0.2 | 10 | 30 | 20 | 590 | 9.6 | d
| Sn-126+ | 100000 | 10 | [8 empty] | 10.5 | a
| Sn-127 | 1000000 | 10 | [8 empty] | 2.1 | h
| Sn-128 | 1000000 | 10 | [8 empty] | 59.1 | m
| Sb-115 | 1000000 | 10 | [8 empty] | 32.1 | m
| Sb-116 | 1000000 | 10 | [8 empty] | 16 | m
| Sb-116m | 100000 | 10 | [8 empty] | 60 | m
| Sb-117 | 10000000 | 100 | [8 empty] | 2.8 | h
| Sb-118m | 1000000 | 10 | [8 empty] | 5 | h
| Sb-119 | 10000000 | 1000 | [8 empty] | 38.5 | h
| Sb-120 | 1000000 | 10 | [8 empty] | 15.9 | m
124 | Sb-122 | 10000 | 100 | 10 | 100 | 0.5 |  | 10 | 100 | 100 | 1400 | 2.7 | d
125 | Sb-124 | 1000000 | 10 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.04 | 1 | 5 | 0.5 | 15 | 60.3 | d
126 | Sb-125+ | 1000000 | 100 | 10 | 0.8 | 0.54 | 0.08 | 2.1 | 20 | 30 | 18 | 2.8 | a
| Sb-126 | 100000 | 10 | [8 empty] | 12.4 | d
| Sb-126m | 100000 | 10 | [8 empty] | 19 | m
| Sb-127 | 1000000 | 10 | [8 empty] | 3.9 | d
| Sb-128 | 100000 | 10 | [8 empty] | 9 | h
| Sb-129 | 1000000 | 10 | [8 empty] | 4.3 | h
| Sb-130 | 100000 | 10 | [8 empty] | 40 | m
| Sb-131 | 1000000 | 10 | [8 empty] | 23 | m
| Te-116 | 10000000 | 100 | [8 empty] | 2.5 | h
| Te-121 | 1000000 | 10 | [8 empty] | 16.8 | d
| Te-121m | 1000000 | 100 | [8 empty] | 154 | a
| Te-123 | 1000000 | 1000 | [8 empty] | 12000000000000 | a
127 | Te-123m | 10000000 | 100 | 10 | 10 | 2.1 | 0.007 | 14 | 90 | 10 | 160 | 119.7 | d
128 | Te-125m | 10000000 | 1000 | 100 | 60 | 60 | 0.02 | 95 | 1000 | 60 | 18000 | 57.4 | d
129 | Te-127 | 1000000 | 1000 | 100 | 1000 | 48 |  | 100 | 1000 | 1000 | 910000 | 9.4 | h
130 | Te-127m+ | 10000000 | 1000 | 100 | 20 | 43 |  | 130 | 1000 | 50 | 3300 | 109 | d
131 | Te-129 | 1000000 | 100 | 10 | 100 | 4.3 |  | 100 | 100 | 100 | 690000 | 69.6 | m
132 | Te-129m+ | 1000000 | 1000 | 10 | 20 | 3.4 | 2 | 10 | 100 | 20 | 780 | 33.6 | d
133 | Te-131 | 100000 | 100 | 10 | 100 | 0.57 |  | 10 | 100 | 100 | 250000 | 25 | m
| Te-131m | 1000000 | 10 |  |  | 0.16 |  | 1 |  |  | 970 | 30 | h
134 | Te-131m+ |  |  | 1 | 10 |  |  |  | 10 | 10 |  | 30 | h
135 | Te-132 | 10000000 | 100 | 1 | 100 | 0.087 |  | 1 | 100 | 100 | 210 | 76.3 | h
136 | Te-133 | 100000 | 10 | 1 | 10 | 0.24 |  | 1 | 10 | 10 | 210000 | 12.5 | m
| Te-133m | 100000 | 10 |  |  | 0.094 |  | 1 |  |  | 20000 | 55.4 | m
137 | Te-133m+ |  |  | 1 | 10 |  |  |  | 10 | 10 |  | 55.4 | m
138 | Te-134 | 1000000 | 10 | 1 | 10 | 0.27 |  | 1 | 10 | 10 | 70000 | 41.8 | m
| J-120 | 100000 | 10 | [8 empty] | 1.4 | h
| J-120m | 100000 | 10 | [8 empty] | 53 | m
| J-121 | 1000000 | 100 | [8 empty] | 2.1 | h
139 | J-123 | 10000000 | 100 | 10 | 100 | 1.9 |  | 10 | 100 | 100 | 26000 | 13.2 | h
| J-124 | 1000000 | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 4.2 | d
140 | J-125 | 1000000 | 1000 | 10 | 3 | 3 | 0.09 | 10 | 100 | 3 | 14000 | 59.4 | d
141 | J-126 | 1000000 | 100 | 10 | 2 | 0.5 | 0.2 | 10 | 20 | 2 | 290 | 13 | d
| J-128 | 100000 | 100 | [8 empty] | 25 | m
142 | J-129 | 100000 | 100 | 1 | 0.4 | 0.12 |  | 7.5 | 0.4 | 0.4 | 7.5 | 16000000 | a
143 | J-130 | 1000000 | 10 | 1 | 10 | 10 |  | 1 | 10 | 10 | 1600 | 12.4 | h
144 | J-131 | 1000000 | 100 | 10 | 2 | 0.61 | 0.2 | 10 | 20 | 2 | 580 | 8 | d
145 | J-132 | 100000 | 10 | 1 | 10 | 0.097 |  | 1 | 10 | 10 | 7800 | 2.3 | h
| J-132m | 1000000 | 100 | [8 empty] | 83.6 | m
| J-133 | 1000000 | 10 |  |  | 0.37 |  | 10 |  |  | 3200 | 20.8 | h
146 | J-133+ |  |  | 10 | 10 |  |  |  | 10 | 10 |  | 20.8 | h
147 | J-134 | 100000 | 10 | 1 | 10 | 0.084 |  | 1 | 10 | 10 | 18000 | 52 | m
| J-135 |  |  |  |  | 0.14 |  | 1 |  |  | 3900 | 6.6 | h
148 | J-135+ | 1000000 | 10 | 1 | 10 |  |  |  | 10 | 10 |  | 6.6 | h
| Xe-120 | 1000000000 | 100 | [8 empty] | 40 | m
| Xe-121 | 1000000000 | 100 | [8 empty] | 38.8 | m
| Xe-122+ | 1000000000 | 100 | [8 empty] | 20.1 | h
| Xe-123 | 1000000000 | 100 | [8 empty] | 2.08 | h
| Xe-125 | 1000000000 | 1000 | [8 empty] | 16.8 | h
| Xe-127 | 100000 | 1000 | [8 empty] | 36.4 | d
| Xe-129m | 10000 | 1000 | [8 empty] | 8.9 | d
149 | Xe-131m | 10000 | 10000 | [8 empty] | 11.9 | d
150 | Xe-133 | 10000 | 1000 | [8 empty] | 5.3 | d
| Xe-133m | 10000 | 1000 | [8 empty] | 2.2 | d
151 | Xe-135 | 10000000000 | 1000 | [8 empty] | 9.1 | h
| Xe-135m | 1000000000 | 100 | [8 empty] | 15.3 | m
| Xe-138 | 1000000000 | 100 | [8 empty] | 14.1 | m
| Cs-125 | 10000 | 10 | [8 empty] | 45 | m
| Cs-127 | 100000 | 100 | [8 empty] | 6.3 | h
152 | Cs-129 | 100000 | 100 | 10 | 100 | 0.92 |  | 10 | 100 | 100 | 5200 | 32.1 | h
| Cs-130 | 1000000 | 100 | [8 empty] | 29.2 | m
153 | Cs-131 | 1000000 | 1000 | 100 | 900 | 200 | 30 | 100 | 1000 | 900 | 160000 | 10 | d
154 | Cs-132 | 100000 | 10 | 1 | 10 | 0.32 |  | 10 | 10 | 10 | 370 | 6.5 | d
155 | Cs-134 | 10000 | 10 | 1 | 0.2 | 0.14 | 0.05 | 0.63 | 6 | 0.2 | 5.1 | 2.1 | a
156 | Cs-134m | 100000 | 1000 | 100 | 1000 | 19 |  | 100 | 1000 | 1000 | 1200000 | 2.9 | h
157 | Cs-135 | 10000000 | 10000 | 100 | 20 | 20 | 0.4 | 100 | 700 | 20 | 8800 | 2000000 | a
158 | Cs-136 | 100000 | 10 | 1 | 2 | 0.1 | 0.04 | 1 | 4 | 10 | 60 | 13.2 | d
159 | Cs-137+ | 10000 | 10 | 1 | 0.5 | 0.4 | 0.06 | 1.5 | 10 | 0.6 | 12 | 30.2 | a
160 | Cs-138 | 10000 | 10 | 1 | 10 | 0.094 |  | 1 | 10 | 10 | 32000 | 32.2 | m
| Ba-126 | 10000000 | 100 | [8 empty] | 100 | m
| Ba-128 | 10000000 | 100 | [8 empty] | 2,4.3 | d
161 | Ba-131+ | 1000000 | 100 | 10 | 20 | 0.52 | 0.2 | 10 | 20 | 90 | 340 | 11.5 | d
| Ba-131m | 10000000 | 100 | [8 empty] | 14.5 | m
162 | Ba-133 | 1000000 | 100 | 1 | 1 |  |  |  | 30 | 2 |  | 10.5 | a
| Ba-133m | 1000000 | 100 | [8 empty] | 38.9 | h
| Ba-135m | 1000000 | 100 | [8 empty] | 28.7 | h
| Ba-137m | 1000000 | 10 | [8 empty] | 2.6 | m
| Ba-139 | 100000 | 100 | [8 empty] | 83.1 | m
163 | Ba-140+ | 100000 | 10 | 1 | 2 | 0.078 | 0.03 | 1 | 3 | 10 | 47 | 12.8 | d
| Ba-141 | 100000 | 10 | [8 empty] | 18.3 | m
| Ba-142 | 1000000 | 10 | [8 empty] | 10.7 | m
| La-131 | 1000000 | 10 | [8 empty] | 59 | m
| La-132 | 1000000 | 10 | [8 empty] | 4.8 | h
| La-135 | 10000000 | 1000 | [8 empty] | 19.4 | h
| La-137 | 10000000 | 1000 | [8 empty] | 600000 | a
| La-138 | 10000000 | 10 | [8 empty] | 140000000000 | a
164 | La-140 | 100000 | 10 | 1 | 10 | 0.096 |  | 1 | 10 | 10 | 440 | 40.3 | h
| La-141 | 100000 | 100 | [8 empty] | 3.93 | h
| La-142 | 100000 | 10 | [8 empty] | 92.5 | m
| La-143 | 100000 | 100 | [8 empty] | 14.2 | m
| Ce-134 | 10000000 | 1000 | [8 empty] | 75.9 | h
| Ce-135 | 1000000 | 10 | [8 empty] | 17.8 | h
| Ce-137 | 10000000 | 1000 | [8 empty] | 9 | h
| Ce-137m | 1000000 | 1000 | [8 empty] | 34.4 | h
165 | Ce-139 | 1000000 | 100 | 10 | 9 | 2.1 | 0.7 | 12 | 80 | 9 | 140 | 137.6 | d
166 | Ce-141 | 10000000 | 100 | 10 | 70 | 4.2 | 1 | 10 | 100 | 70 | 1000 | 32.5 | d
167 | Ce-143 | 1000000 | 100 | 10 | 100 | 0.94 |  | 10 | 100 | 100 | 5200 | 33 | h
168 | Ce-144+ | 100000 | 100 | 100 | 9 | 5.2 | 0.4 | 26 | 100 | 10 | 240 | 248.8 | d
| Pr-136 | 100000 | 10 | [8 empty] | 13.1 | m
| Pr-137 | 1000000 | 100 | [8 empty] | 76.6 | m
| Pr-138m | 1000000 | 10 | [8 empty] | 2 | h
| Pr-139 | 10000000 | 100 | [8 empty] | 4.5 | h
169 | Pr-142 | 100000 | 100 | 10 | 100 | 3.8 |  | 100 | 100 | 100 | 36000 | 19.1 | h
| Pr-142m | 1000000000 | 10000000 | [8 empty] | 14.6 | m
170 | Pr-143 | 1000000 | 10000 | 100 | 40 | 40 | 20 | 100 | 10000 | 40 | 640000 | 13.6 | h
| Pr-144 | 100000 | 100 | [8 empty] | 17.3 | m
| Pr-145 | 100000 | 1000 | [8 empty] | 5.98 | m
| Pr-147 | 100000 | 10 | [8 empty] | 13.6 | m
| Nd-136 | 1000000 | 100 | [8 empty] | 50.7 | m
| Nd-138 | 10000000 | 1000 | [8 empty] | 5.1 | m
| Nd-139 | 1000000 | 100 | [8 empty] | 29.7 | m
| Nd-139m | 1000000 | 10 | [8 empty] | 5.5 | h
| Nd-141 | 10000000 | 100 | [8 empty] | 2.5 | h
171 | Nd-147 | 1000000 | 100 | 10 | 50 | 2 | 0.7 | 10 | 80 | 50 | 1400 | 11 | d
172 | Nd-149 | 1000000 | 100 | 10 | 100 | 0.66 |  | 10 | 100 | 100 | 69000 | 1,7 | h
| Nd-151 | 100000 | 10 | [8 empty] | 12.4 | m
| Pm-141 | 100000 | 10 | [8 empty] | 20.9 | m
| Pm-143 | 1000000 | 100 | [8 empty] | 265 | d
| Pm-144 | 1000000 | 10 | [8 empty] | 1 | a
| Pm-145 | 10000000 | 1000 | [8 empty] | 17.7 | a
| Pm-146 | 1000000 | 10 | [8 empty] | 5.5 | a
173 | Pm-147 | 10000000 | 10000 | 1000 | 200 | 200 | 20 | 1000 | 10000 | 6000 | 24000 | 2,6 | a
| Pm-148 | 100000 | 10 | [8 empty] | 5.4 | d
| Pm-148m+ | 1000000 | 10 | [8 empty] | 41.3 | d
174 | Pm-149 | 1000000 | 1000 | 100 | 1000 | 21 |  | 100 | 1000 | 1000 | 72000 | 53,1 | h
| Pm-150 | 100000 | 10 | [8 empty] | 2.7 | h
| Pm-151 | 1000000 | 100 | [8 empty] | 28 | h
| Sm-141 | 100000 | 10 | [8 empty] | 10.2 | m
| Sm-141m | 1000000 | 10 | [8 empty] | 22.6 | m
| Sm-142 | 10000000 | 100 | [8 empty] | 72.4 | m
| Sm-145 | 10000000 | 100 | [8 empty] | 340 | d
| Sm-146 | 100000 | 10 | [8 empty] | 100000000 | a
| Sm-147 | 10000 | 10 | [8 empty] | 110000000000 | a
175 | Sm-151 | 100000000 | 10000 | 1000 | 500 | 500 | 40 | 1000 | 5000 | 7000 | 29000 | 93 | a
176 | Sm-153 | 1000000 | 100 | 10 | 100 | 9.7 |  | 100 | 100 | 100 | 38000 | 46.8 | h
| Sm-155 | 1000000 | 100 | [8 empty] | 22.4 | m
| Sm-156 | 1000000 | 100 | [8 empty] | 9.4 | h
| Eu-145 | 1000000 | 10 | [8 empty] | 5.9 | d
| Eu-146 | 1000000 | 10 | [8 empty] | 4.5 | d
| Eu-147 | 1000000 | 100 | [8 empty] | 24.6 | d
| Eu-148 | 1000000 | 10 | [8 empty] | 55.6 | d
| Eu-149 | 10000000 | 100 | [8 empty] | 93.1 | d
| Eu-150 | 1000000 | 10 | [8 empty] | 35.8 | a
177 | Eu-152 | 1000000 | 10 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.07 | 0.77 | 8 | 0.5 | 6.2 | 13.3 | a
178 | Eu-152m | 1000000 | 100 | 10 | 100 | 0.73 |  | 10 | 100 | 100 | 14000 | 9.3 | h
179 | Eu-154 | 1000000 | 10 | 1 | 0.2 | 0.18 | 0.06 | 0.69 | 7 | 0.5 | 5.7 | 8.8 | a
180 | Eu-155 | 10000000 | 100 | 10 | 30 | 8.1 | 2 | 15 | 100 | 30 | 260 | 4.8 | a
| Eu-156 | 1000000 | 10 | [8 empty] | 15.2 | d
| Eu-157 | 1000000 | 100 | [8 empty] | 15.2 | h
| Eu-158 | 100000 | 10 | [8 empty] | 46 | m
| Gd-145 | 100000 | 10 | [8 empty] | 23.9 | m
| Gd-146+ | 1000000 | 10 | [8 empty] | 48.3 | d
| Gd-147 | 1000000 | 10 | [8 empty] | 38.1 | h
| Gd-148 | 10000 | 10 | [8 empty] | 90 | a
| Gd-149 | 1000000 | 100 | [8 empty] | 9.5 | d
| Gd-151 | 10000000 | 100 | [8 empty] | 120 | d
| Gd-152 | 10000 | 10 | [8 empty] | 110000000000000 | a
181 | Gd-153 | 10000000 | 100 | 10 | 20 | 6 | 1 | 12 | 100 | 20 | 290 | 239.5 | d
182 | Gd-159 | 1000000 | 1000 | 100 | 1000 | 7 |  | 100 | 1000 | 1000 | 70000 | 18.5 | h
| Tb-147 | 1000000 | 10 | [8 empty] | 165 | h
| Tb-149 | 1000000 | 10 | [8 empty] | 4.1 | h
| Tb-150 | 1000000 | 10 | [8 empty] | 3.67 | h
| Tb-151 | 1000000 | 10 | [8 empty] | 17.6 | h
| Tb-153 | 10000000 | 100 | [8 empty] | 2.3 | d
| Tb-154 | 1000000 | 10 | [8 empty] | 21 | h
| Tb-155 | 10000000 | 100 | [8 empty] | 5.3 | d
| Tb-156 | 1000000 | 10 | [8 empty] | 5.4 | d
| Tb-156m | 10000000 | 1000 | [8 empty] | 5.4 | h
| Tb-157 | 1000000 | 10 | [8 empty] | 150 | a
| Tb-158 | 1000000 | 10 | [8 empty] | 150 | a
183 | Tb-160 | 1000000 | 10 | 1 | 0.6 | 0.21 | 0.07 | 1 | 9 | 0.6 | 23 | 72.1 | d
| Tb-161 | 1000000 | 1000 | [8 empty] | 6.9 | d
| Dy-155 | 1000000 | 10 | [8 empty] | 10 | h
| Dy-157 | 1000000 | 100 | [8 empty] | 8.1 | h
| Dy-159 | 10000000 | 1000 | [8 empty] | 144.4 | d
184 | Dy-165 | 1000000 | 1000 | 100 | 1000 | 11 |  | 100 | 1000 | 1000 | 860000 | 2.4 | h
| Dy-166 | 1000000 | 1000 |  |  | 4.9 |  | 12 |  |  | 11000 | 81.5 | h
185 | Dy-166+ |  |  | 10 | 1000 |  |  |  | 1000 | 1000 |  | 81.5 | h
| Ho-155 | 1000000 | 100 | [8 empty] | 48 | m
| Ho-157 | 1000000 | 100 | [8 empty] | 12.6 | m
| Ho-159 | 1000000 | 100 | [8 empty] | 33 | m
| Ho-161 | 10000000 | 100 | [8 empty] | 2.5 | h
| Ho-162 | 10000000 | 100 | [8 empty] | 15 | m
| Ho-162m | 1000000 | 10 | [8 empty] | 68 | m
| Ho-164 | 1000000 | 1000 | [8 empty] | 29 | m
| Ho-164m | 10000000 | 1000 | [8 empty] | 37 | m
186 | Ho-166 | 100000 | 1000 | 100 | 1000 | 1 E+1 |  | 100 | 1000 | 1000 | 69000 | 26.8 | h
| Ho-166m | 1000000 | 10 | [8 empty] | 1200 | a
| Ho-167 | 1000000 | 100 | [8 empty] | 3.1 | h
| Er-161 | 1000000 | 10 | [8 empty] | 3.2 | h
| Er-165 | 10000000 | 1000 | [8 empty] | 10.3 | h
187 | Er-169 | 10000000 | 10000 | 100 | 100 | 100 | 50 | 1000 | 10000 | 100 | 2300000 | 9.4 | d
188 | Er-171 | 1000000 | 100 | 10 | 100 | 7 E-1 |  | 12 | 100 | 100 | 17000 | 7.5 | h
| Er-172 | 1000000 | 100 | [8 empty] | 49 | h
| Tm-162 | 1000000 | 10 | [8 empty] | 21.6 | m
| Tm-166 | 1000000 | 10 | [8 empty] | 7.7 | h
| Tm-167 | 1000000 | 100 | [8 empty] | 9.25 | d
189 | Tm-170 | 1000000 | 1000 | 100 | 40 | 40 | 6 | 100 | 1000 | 70 | 9000 | 128.6 | d
190 | Tm-171 | 100000000 | 10000 | 1000 | 500 | 500 | 60 | 1000 | 10000 | 700 | 58000 | 1.9 | a
| Tm-172 | 1000000 | 100 | [8 empty] | 63.6 | h
| Tm-173 | 1000000 | 100 | [8 empty] | 8.2 | h
| Tm-175 | 1000000 | 10 | [8 empty] | 15.2 | m
| Yb-162 | 10000000 | 100 | [8 empty] | 18.9 | m
| Yb-166 | 10000000 | 100 | [8 empty] | 56.7 | h
| Yb-167 | 1000000 | 100 | [8 empty] | 17.7 | m
| Yb-169 | 10000000 | 100 | [8 empty] | 32 | d
191 | Yb-175 | 10000000 | 1000 | 100 | 1000 | 6.3 |  | 100 | 1000 | 1000 | 11000 | 4.2 | d
| Yb-177 | 1000000 | 100 | [8 empty] | 1.9 | h
| Yb-178 | 1000000 | 1000 | [8 empty] | 74 | m
| Lu-169 | 1000000 | 10 | [8 empty] | 1.42 | d
| Lu-170 | 1000000 | 10 | [8 empty] | 2 | d
| Lu-171 | 1000000 | 10 | [8 empty] | 8.22 | d
| Lu-172 | 1000000 | 10 | [8 empty] | 6.7 | a
| Lu-173 | 10000000 | 100 | [8 empty] | 1.37 | a
| Lu-174 | 10000000 | 100 | [8 empty] | 3.31 | a
| Lu-174m | 10000000 | 100 | [8 empty] | 142 | d
| Lu-176 | 1000000 | 100 | [8 empty] | 3,6 E+10 | a
| Lu-176m | 1000000 | 1000 | [8 empty] | 3.7 | h
192 | Lu-177 | 10000000 | 1000 | 100 | 1000 | 8.5 |  | 100 | 1000 | 1000 | 9900 | 6.7 | d
| Lu-177m | 1000000 | 10 | [8 empty] | 160.1 | d
| Lu-178 | 100000 | 100 | [8 empty] | 28.4 | m
| Lu-178m | 100000 | 10 | [8 empty] | 22.7 | m
| Lu-179 | 1000000 | 1000 | [8 empty] | 4.6 | h
| Hf-170 | 1000000 | 100 | [8 empty] | 16 | h
| Hf-172+ | 1000000 | 10 | [8 empty] | 1.87 | a
| Hf-173 | 1000000 | 100 | [8 empty] | 23.6 | h
| Hf-175 | 1000000 | 100 | [8 empty] | 70 | d
| Hf-177m | 100000 | 10 | [8 empty] | 51 | m
| Hf-178m | 1000000 | 10 | [8 empty] | 31 | a
| Hf-179m | 1000000 | 10 | [8 empty] | 25 | d
| Hf-180m | 1000000 | 10 | [8 empty] | 5.5 | h
193 | Hf-181 | 1000000 | 10 | 1 | 4 | 0.44 | 0.2 | 8.7 | 10 | 10 | 77 | 42.4 | d
| Hf-182 | 1000000 | 100 | [8 empty] | 9000000 | a
| Hf-182m | 1000000 | 10 | [8 empty] | 61.5 | m
| Hf-183 | 1000000 | 10 | [8 empty] | 64 | m
| Hf-184 | 1000000 | 100 | [8 empty] | 4.12 | h
| Ta-172 | 1000000 | 10 | [8 empty] | 37 | m
| Ta-173 | 1000000 | 10 | [8 empty] | 3.6 | h
| Ta-174 | 1000000 | 10 | [8 empty] | 1.04 | h
| Ta-175 | 1000000 | 10 | [8 empty] | 10.5 | h
| Ta-176 | 1000000 | 10 | [8 empty] | 8.1 | h
| Ta-177 | 10000000 | 100 | [8 empty] | 56.6 | h
| Ta-178 | 1000000 | 10 | [8 empty] | 2.5 | h
| Ta-179 | 10000000 | 1000 | [8 empty] | 665 | d
| Ta-180 | 1000000 | 10 | [8 empty] | 8.2 | a
| Ta-180m | 10000000 | 1000 | [8 empty] | > E+13 | a
194 | Ta-182 | 10000 | 10 | 1 | 0.5 | 0.18 | 0.06 | 1 | 7 | 0.5 | 14 | 114.4 | d
| Ta-182m | 1000000 | 100 | [8 empty] | 16 | m
| Ta-183 | 1000000 | 100 | [8 empty] | 5 | d
| Ta-184 | 1000000 | 10 | [8 empty] | 8.7 | h
| Ta-185 | 100000 | 100 | [8 empty] | 49 | m
| Ta-186 | 100000 | 10 | [8 empty] | 10.5 | m
| W-176 | 1000000 | 100 | [8 empty] | 2.5 | h
| W-177 | 1000000 | 10 | [8 empty] | 2.25 | h
| W-178+ | 1000000 | 10 | [8 empty] | 22 | d
| W-179 | 10000000 | 100 | [8 empty] | 38 | m
195 | W-181 | 10000000 | 1000 | 100 | 60 | 24 | 4 | 51 | 1000 | 60 | 1700 | 121.2 | d
196 | W-185 | 10000000 | 10000 | 1000 | 100 | 100 | 3 | 810 | 10000 | 700 | 390000 | 75.1 | d
197 | W-187 | 1000000 | 100 | 10 | 100 | 0.49 |  | 10 | 100 | 100 | 3800 | 23.8 | h
| W-188+ | 100000 | 100 | [8 empty] | 69 | d
| Re-177 | 1000000 | 10 | [8 empty] | 14 | m
| Re-178 | 1000000 | 10 | [8 empty] | 13.2 | m
| Re-181 | 1000000 | 10 | [8 empty] | 20 | h
| Re-182 | 1000000 | 10 | [8 empty] | 64 | h
| Re-184 | 1000000 | 10 | [8 empty] | 38 | d
| Re-184m | 1000000 | 100 | [8 empty] | 165 | d
198 | Re-186 | 1000000 | 1000 | 100 | 1000 | 19 |  | 100 | 1000 | 1000 | 39000 | 90.6 | h
| Re-186m | 10000000 | 1000 | [8 empty] | 200000 | a
| Re-187 | 1000000000 | 1000000 | [8 empty] | 50000000000 | a
199 | Re-188 | 100000 | 100 | 10 | 100 | 4.4 |  | 100 | 100 | 100 | 49000 | 17 | h
| Re-188m | 10000000 | 100 | [8 empty] | 18.6 | m
| Re-189+ | 1000000 | 100 | [8 empty] | 24.3 | h
| Os-180 | 10000000 | 100 | [8 empty] | 21.7 | m
| Os-181 | 1000000 | 10 | [8 empty] | 1.8 | h
| Os-182 | 1000000 | 100 | [8 empty] | 22.1 | h
200 | Os-185 | 1000000 | 10 | 1 | 0.5 | 0.33 | 0.1 | 3.3 | 10 | 0.5 | 29 | 94 | d
| Os-189m | 10000000 | 10000 | [8 empty] | 6 | h
201 | Os-191 | 10000000 | 100 | 10 | 90 | 6.5 | 2 | 10 | 100 | 90 | 3200 | 15.4 | d
202 | Os-191m | 10000000 | 1000 | 1000 | 1000 | 170 |  | 1000 | 1000 | 1000 | 2400000 | 13.1 | h
203 | Os-193 | 1000000 | 100 | 10 | 100 | 4 |  | 100 | 100 | 100 | 25000 | 30 | h
| Os-194+ | 100000 | 100 | [8 empty] | 6 | a
| Ir-182 | 100000 | 10 | [8 empty] | 15 | m
| Ir-184 | 1000000 | 10 | [8 empty] | 3 | h
| Ir-185 | 1000000 | 10 | [8 empty] | 14 | h
| Ir-186 | 1000000 | 10 | [8 empty] | 15.8 | h
| Ir-187 | 1000000 | 100 | [8 empty] | 10.5 | h
| Ir-188 | 1000000 | 10 | [8 empty] | 41.5 | h
| Ir-189+ | 10000000 | 100 | [8 empty] | 13.3 | d
204 | Ir-190+ | 1000000 | 10 | 1 | 2 | 0.078 | 0.06 | 1 | 3 | 10 | 50 | 11.8 | d
205 | Ir-192*) | 10000 | 10 | 1 | 1 | 0.29 | 0.1 | 1 | 10 | 2 | 31 | 74 | d
| Ir-192m | 10000000 | 100 | [8 empty] | 241 | a
| Ir-193m | 10000000 | 10000 | [8 empty] | 10.6 | d
206 | Ir-194 | 100000 | 100 | 10 | 100 | 2.5 |  | 10 | 100 | 100 | 24000 | 171 | d
| Ir-194m | 1000000 | 10 | [8 empty] | 19.5 | h
| Ir-195 | 1000000 | 100 | [8 empty] | 19.2 | h
| Ir-195m | 1000000 | 100
| Pt-186 | 1000000 | 10 | [8 empty] | 2 | a
| Pt-188+ | 1000000 | 10 | [8 empty] | 10.2 | d
| Pt-189 | 1000000 | 100 | [8 empty] | 11 | h
207 | Pt-191 | 1000000 | 100 | 10 | 100 | 1 |  | 10 | 100 | 100 | 2800 | 2.8 | d
| Pt-193 | 10000000 | 10000 | [8 empty] | 50 | a
208 | Pt-193m | 10000000 | 1000 | 100 | 1000 | 66 |  | 100 | 1000 | 1000 | 120000 | 4.3 | d
| Pt-195m | 1000000 | 100 | [8 empty] | 4.02 | d
209 | Pt-197 | 1000000 | 1000 | 100 | 1000 | 18 |  | 100 | 1000 | 1000 | 180000 | 18.3 | h
210 | Pt-197m | 1000000 | 100 | 10 | 100 | 4.1 |  | 10 | 100 | 100 | 480000 | 94.4 | m
| Pt-199 | 1000000 | 100 | [8 empty] | 30.8 | h
| Pt-200 | 1000000 | 100 | [8 empty] | 12.5 | m
| Au-193 | 10000000 | 100 | [8 empty] | 17.7 | h
| Au-194 | 1000000 | 10 | [8 empty] | 39.5 | h
| Au-195 | 10000000 | 100 | [8 empty] | 183 | d
211 | Au-198 | 1000000 | 100 | 10 | 100 | 0.57 |  | 10 | 100 | 100 | 1600 | 2.7 | d
| Au-198m | 1000000 | 10 | [8 empty] | 2.3 | d
212 | Au-199 | 1000000 | 100 | 10 | 100 | 0.57 |  | 10 | 100 | 100 | 8500 | 3.1 | d
| Au-200 | 100000 | 100 | [8 empty] | 48.4 | m
| Au-200m | 1000000 | 10 | [8 empty] | 18.7 | h
| Au-201 | 1000000 | 100 | [8 empty] | 26.4 | m
| Hg-193 | 1000000 | 100 | [8 empty] | 3.5 | h
| Hg-193m | 1000000 | 10 | [8 empty] | 11.1 | h
| Hg-194+ | 1000000 | 10 | [8 empty] | 367 | a
| Hg-195 | 1000000 | 100 | [8 empty] | 9.5 | h
| Hg-195m+ org. | 1000000 | 100 | [8 empty] | 40 | h
| Hg-195m+ anorg. | 1000000 | 100 | [8 empty] | 40 | h
213 | Hg-197 | 10000000 | 100 | 10 | 100 | 9.4 |  | 100 | 100 | 100 | 27000 | 64.1 | h
214 | Hg-197m org., anorg. | 1000000 | 100 | 10 | 100 | 4 |  | 10 | 100 | 100 | 31000 | 23.8 | h
215 | Hg-203 | 100000 | 100 | 10 |  | 1.1 |  | 10 |  |  | 180 | 46.6 | d
| Tl-194 | 1000000 | 10 | [8 empty] | 33 | m
| Tl-194m | 1000000 | 10 | [8 empty] | 32.8 | m
| Tl-195 | 1000000 | 10 | [8 empty] | 1.13 | h
| Tl-197 | 1000000 | 100 | [8 empty] | 2.84 | h
| Tl-198 | 1000000 | 10 | [8 empty] | 5.3 | h
| Tl-198m | 1000000 | 10 | [8 empty] | 1.87 | h
| Tl-199 | 1000000 | 100 | [8 empty] | 7.42 | h
216 | Tl-200 | 1000000 | 10 | 1 | 10 | 0.18 |  | 1 | 10 | 10 | 1200 | 26.1 | h
217 | Tl-201 | 1000000 | 100 | 10 | 100 | 5.5 |  | 10 | 100 | 100 | 14000 | 73.1 | h
218 | Tl-202 | 1000000 | 100 | 10 | 20 | 0.53 | 0.2 | 10 | 20 | 100 | 340 | 12.2 | d
219 | Tl-204 | 10000 | 10000 | 100 | 40 | 40 | 0.04 | 100 | 10000 | 300 | 2500 | 3.8 | a
| Pb-195m | 1000000 | 10 | [8 empty] | 15.7 | m
| Pb-198 | 1000000 | 100 | [8 empty] | 2.4 | h
| Pb-199 | 1000000 | 10 | [8 empty] | 1.5 | h
| Pb-200 | 1000000 | 100 | [8 empty] | 21.5 | h
| Pb-201 | 1000000 | 10 | [8 empty] | 9.4 | h
| Pb-202 | 1000000 | 1000 | [8 empty] | 300000 | a
| Pb-202m | 1000000 | 10 | [8 empty] | 3.62 | h
220 | Pb-203 | 1000000 | 100 | 10 | 100 | 0.93 |  | 10 | 100 | 100 | 3300 | 51.9 | h
| Pb-205 | 10000000 | 10000 | [8 empty] | 15000000 | a
| Pb-209 | 1000000 | 100000 | [8 empty] | 3.3 | h
221 | Pb-210+ |  |  | 1 | 0.03 | 0.03 |  | 1.4 | 10 | 0.06 | 1.4 | 22.3 | a
222 | Pb-210++ | 10000 | 10 | 1 | 0.02 |  |  |  | 10 | 0.06 |  | 22.3 | a
| Pb-211 | 1000000 | 100 | [8 empty] | 36.1 | m
223 | Pb-212 | 10000000 | 100 | 1 | 10 | 0.13 |  | 1 | 10 | 10 | 2300 | 10.6 | h
224 | Pb-212+ | 100000 | 10 | 1 | [7 empty] | 10.6 | h
| Pb-214 | 1000000 | 100 | [8 empty] | 26.8 | m
| Bi-200 | 1000000 | 10 | [8 empty] | 36.4 | m
| Bi-201 | 1000000 | 10 | [8 empty] | 1.8 | h
| Bi-202 | 1000000 | 10 | [8 empty] | 1.7 | h
| Bi-203 | 1000000 | 10 | [8 empty] | 11.8 | h
| Bi-205 | 1000000 | 10 | [8 empty] | 15.3 | a
225 | Bi-206 | 100000 | 10 | 1 | 10 | 0.069 |  | 1 | 10 | 10 | 85 | 6.2 | d
226 | Bi-207 | 1000000 | 10 | 1 | 0.2 | 0.15 | 0.05 | 0.54 | 6 | 0.6 | 4.5 | 31.6 | a
227 | Bi-210 | 1000000 | 1000 | 100 | 1000 | 8.8 |  | 33 | 1000 | 1000 | 13000 | 5 | d
| Bi-210m+ | 100000 | 10 | [8 empty] | 3000000 | a
| Bi-212 |  |  |  |  | 0.16 |  | 1 |  |  | 28000 | 60.6 | m
228 | Bi-212+ | 100000 | 10 | 1 | 10 |  |  |  | 10 | 10 |  | 60.6 | m
| Bi-213 | 1000000 | 100 | [8 empty] | 45.6 | m
| Bi-214 | 100000 | 10 | [8 empty] | 19.9 | m
229 | Po-203 | 1000000 | 10 | 1 | 10 | 0.13 |  | 1 | 10 | 10 | 38000 | 36 | m
230 | Po-205 | 1000000 | 10 | 1 | 10 | 0.14 |  | 1 | 10 | 10 | 14000 | 1.8 | h
| Po-206 | 1000000 | 10 | [8 empty] | 8.8 | d
231 | Po-207 | 1000000 | 10 | 1 | 10 | 0.16 |  | 1 | 10 | 10 | 5100 | 5.8 | h
| Po-208 | 10000 | 10 | [8 empty] | 2.898 | a
| Po-209 | 10000 | 10 | [8 empty] | 102 | a
232 | Po-210 | 10000 | 10 | 1 | 0.04 | 0.04 |  | 1 | 10 | 1 | 7.4 | 138.4 | d
| At-207 | 1000000 | 10 | [8 empty] | 1.8 | h
233 | At-211 | 10000000 | 1000 | 10 | 1000 | 13 |  | 8.4 | 1000 | 1000 | 340000 | 7.2 | h
| Fr-222 | 100000 | 1000 | [8 empty] | 14.4 | m
| Fr-223 | 1000000 | 100 | [8 empty] | 21.8 | m
234 | Rn-220+ | 10000000 | 10000 | [8 empty] | < 10 | m
235 | Rn-222+ | 100000000 | 10 | [8 empty] | 3.8 | d
236 | Ra-223+ | 100000 | 100 | 1 | 0.5 | 0.43 | 0.01 | 1 | 20 | 0.5 | 290 | 11.4 | d
| Ra-224 |  |  |  |  | 0.13 |  | 1 |  |  | 270 | 3.7 | d
237 | Ra-224+ | 100000 | 10 | 1 | 10 |  |  |  | 10 | 10 |  | 3.7 | d
238 | Ra-225 | 100000 | 100 | 0.1 | 0.2 | 0.16 |  | 0.1 | 9 | 0.4 | 84 | 14.8 | d
239 | Ra-226+ |  |  | 1 | 0.03 | 0.03 |  | 0.49 | 0.1 | 0.4 | 0.94 | 1600 | a
240 | Ra-226++ | 10000 | 10 | 1 | 0.01 |  |  |  | 0.1 | 0.05 |  | 1600 | a
241 | Ra-227 | 1000000 | 100 | 10 | 100 | 1.3 |  | 10 | 100 | 100 | 340000 | 42.2 | m
242 | Ra-228+ | 100000 | 10 | 1 | 0.07 | 0.12 |  | 0.44 | 8 | 0.7 | 3.8 | 5.8 | a
| Ac-224 | 1000000 | 100 | [8 empty] | 2.9 | h
| Ac-225+ | 10000 | 10 | [8 empty] | 10 | d
| Ac-226 | 100000 | 100 | [8 empty] | 2.9 | h
| Ac-227+ | 1000 | 0.1 | 1 | [7 empty] | 21.8 | a
243 | Ac-227++ |  |  | 1 | 0.007 |  |  |  | 0.3 | 0.03 |  | 21.8 | a
244 | Ac-228 | 1000000 | 10 | 1 | 10 | 0.24 |  | 1 | 10 | 10 | 7300 | 6.1 | h
| Th-226 |  |  |  |  | 32 |  | 100 |  |  | 11000000 | 31 | m
245 | Th-226+ | 10000000 | 1000 | 10 | 1000 |  |  |  | 1000 | 1000 |  | 31 | m
246 | Th-227 | 10000 | 10 | 0.1 | 0.2 | 0.15 |  | 0.1 | 7 | 0.3 | 64 | 18.7 | d
247 | Th-228+ | 10000 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.073 |  | 0.1 | 1 | 0.4 | 2.6 | 1.9 | a
248 | Th-229+ | 1000 | 1 | 0.1 | 0.02 | 0.02 |  | 0.12 | 1 | 0.1 | 0.94 | 7900 | a
249 | Th-230 | 10000 | 1 | 0.1 | 0.05 | 0.05 |  | 0.1 | 1 | 0.3 | 2.7 | 75000 | a
250 | Th-231 | 10000000 | 1000 | 100 | 1000 | 43 |  | 100 | 1000 | 1000 | 310000 | 25.5 | h
251 | Th-232 | 10000 | 10 | 0.1 | 0.03 | 0.03 |  | 0.14 | 1 | 0.3 | 1.2 | 14000000000 | a
252 | Th-232sec | 1000 | 1 | 0.1 | 0.02 |  |  |  | 1 | 0.1 |  | 14000000000 | a
253 | Th-234+ | 100000 | 1000 | 100 | 10 | 12 |  | 100 | 500 | 10 | 3800 | 24.1 | d
| Pa-227 | 1000000 | 1000 | [8 empty] | 38.3 | m
| Pa-228 | 1000000 | 10 | [8 empty] | 22 | h
254 | Pa-230 | 1000000 | 10 | 1 | 6 | 0.35 | 0.1 | 10 | 10 | 10 | 150 | 17.4 | d
255 | Pa-231 | 1000 | 1 | 0.01 | 0.007 | 0.0035 |  | 0.013 | 0.08 | 0.2 | 0.11 | 33000 | a
| Pa-232 | 1000000 | 10 | [8 empty] | 1.31 | d
256 | Pa-233 | 10000000 | 100 | 10 | 20 | 1.2 | 0.4 | 10 | 50 | 60 | 350 | 27 | d
| Pa-234 | 1000000 | 10 | [8 empty] | 6.7 | h
257 | U-230+ | 100000 | 10 | 0.1 | 0.3 | 0.21 |  | 0.1 | 10 | 0.9 | 76 | 20.8 | d
258 | U-231 | 10000000 | 100 | 10 | 100 | 6.1 |  | 10 | 100 | 100 | 10000 | 4.2 | d
259 | U-232 | 10000 | 10 | 0.1 | 0.06 | 0.045 |  | 0.1 | 1 | 0.8 | 1.4 | 68.9 | a
260 | U-232+ | 1000 | 1 | 0.1 | 0.04 |  |  |  | 1 | 0.3 |  | 68.9 | a
261 | U-233 | 10000 | 10 | 1 | 0.4 | 0.32 |  | 1.2 | 2 | 3 | 9.7 | 160000 | a
262 | U-234 | 10000 | 10 | 1 | 0.5 | 0.36 |  | 1.4 | 9 | 2 | 11 | 250000 | a
263 | U-235+ | 10000 | 10 | 1 | 0.5 | 0.34 |  | 1.3 | 3 | 0.8 | 10 | 700000000 | a
264 | U-236 | 10000 | 10 | 1 | 0.5 | 0.39 |  | 1.5 | 10 | 3 | 12 | 23000000 | a
265 | U-237 | 1000000 | 100 | 10 | 100 | 2.6 |  | 10 | 100 | 100 | 2900 | 6.8 | d
266 | U-238+ | 10000 | 10 | 1 | 0.6 | 0.43 |  | 1.6 | 10 | 2 | 13 | 4400000000 | a
267 | U-238sec | 1000 | 1 | 1 | 0.009 |  |  |  | 0.1 | 0.04 |  | 4400000000 | a
268 | U-239 | 1000000 | 100 | 100 | 100 | 9.3 |  | 100 | 100 | 100 | 4300000 | 23.5 | m
269 | U-240 | 10000000 | 1000 | 10 | 1000 | 0.68 |  | 10 | 1000 | 1000 | 8900 | 14.1 | h
270 | U-240+ | 1000000 | 10 |  |  | 0.68 | [5 empty] | 14.1 | h
| Np-232 | 1000000 | 10 | [8 empty] | 14.7 | m
| Np-233 | 10000000 | 100 | [8 empty] | 36.2 | m
| Np-234 | 1000000 | 10 | [8 empty] | 4.4 | d
| Np-235 | 10000000 | 1000 | [8 empty] | 396.2 | d
| Np-236 (1) | 100000 | 100 | [8 empty] | 120000 | a
| Np-236 (2) | 10000000 | 1000 | [8 empty] | 22.5 | h
271 | Np-237+ | 1000 | 1 | 0.1 | 0.09 | 0.16 |  | 0.1 | 1 | 0.6 | 5 | 2100000 | a
| Np-238 | 1000000 | 100 | [8 empty] | 2.1 | d
272 | Np-239 | 10000000 | 100 | 10 | 100 | 1.8 |  | 10 | 100 | 100 | 5800 | 2.4 | d
273 | Np-240 | 1000000 | 100 | 1 | 10 | 0.2 |  | 1.3 | 10 | 10 | 35000 | 65 | m
274 | Pu-234 | 10000000 | 100 | 10 | 100 | 3.8 |  | 10 | 100 | 100 | 80000 | 8.8 | h
275 | Pu-235 | 10000000 | 100 | 10 | 100 | 2.7 |  | 10 | 100 | 100 | 1200000 | 25.3 | m
276 | Pu-236 | 10000 | 10 | 0.1 | 0.1 | 0.19 | 0.1 | 0.1 | 10 | 0.7 | 6.5 | 2.9 | a
277 | Pu-237 | 10000000 | 1000 | 100 | 200 | 8.5 | 2 | 98 | 300 | 500 | 1500 | 45.3 | d
278 | Pu-238 | 10000 | 1 | 0.1 | 0.04 | 0.082 | 0.06 | 0.1 | 1 | 0.3 | 2.5 | 87.7 | a
279 | Pu-239 | 10000 | 1 | 0.1 | 0.04 | 0.077 | 0.04 | 0.1 | 1 | 0.2 | 2.3 | 24000 | a
280 | Pu-240 | 1000 | 1 | 0.1 | 0.04 | 0.077 | 0.04 | 0.1 | 1 | 0.2 | 2.3 | 6550 | a
281 | Pu-241 | 100000 | 100 | 10 | 2 | 2 | 4 | 11 | 100 | 10 | 92 | 14.4 | a
282 | Pu-242 | 10000 | 1 | 0.1 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.1 | 1 | 0.3 | 2.4 | 380000 | a
283 | Pu-243 | 10000000 | 1000 | 100 | 1000 | 19 |  | 100 | 1000 | 1000 | 700000 | 5 | h
284 | Pu-244+ | 10000 | 1 | 0.1 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.1 | 1 | 0.3 | 2.5 | 83000000 | a
| Pu-245 | 1000000 | 100 | [8 empty] | 10.5 | h
| Pu-246 | 1000000 | 100 | [8 empty] | 10.85 | d
| Am-237 | 1000000 | 100 | [8 empty] | 73 | m
| Am-238 | 1000000 | 10 | [8 empty] | 1.63 | h
| Am-239 | 1000000 | 100 | [8 empty] | 11.9 | h
| Am-240 | 1000000 | 10 | [8 empty] | 50.8 | h
285 | Am-241 | 10000 | 1 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.1 | 1 | 0.3 | 2.8 | 432.6 | a
286 | Am-242 | 1000000 | 1000 | 100 | 1000 | 29 |  | 100 | 1000 | 1000 | 330000 | 16 | h
287 | Am-242m+ | 10000 | 1 | 0.1 | 0.05 | 0.085 | 0.07 | 0.1 | 1 | 0.3 | 2.6 | 141 | a
288 | Am-243+ | 1000 | 1 | 0.1 | 0.05 | 0.091 | 0.05 | 0.1 | 1 | 0.3 | 2.8 | 7370 | a
| Am-244 | 1000000 | 10 | [8 empty] | 10.1 | h
| Am-244m | 10000000 | 10000 | [8 empty] | 26 | m
| Am-245 | 1000000 | 1000 | [8 empty] | 2.1 | h
| Am-246 | 100000 | 10 | [8 empty] | 39 | m
| Am-246m | 1000000 | 10 | [8 empty] | 25 | m
| Cm-238 | 10000000 | 100 | [8 empty] | 2.4 | h
| Cm-240 | 100000 | 100 | [8 empty] | 32.8 | d
| Cm-241 | 1000000 | 100 | [8 empty] | 32.8 | d
289 | Cm-242 | 100000 | 100 | 1 | 0.8 | 0.67 | 0.4 | 1.3 | 50 | 5 | 40 | 162.8 | d
290 | Cm-243 | 10000 | 1 | 0.1 | 0.07 | 0.12 | 0.07 | 0.1 | 1 | 0.4 | 3.8 | 29.1 | a
291 | Cm-244 | 10000 | 10 | 0.1 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.1 | 10 | 0.5 | 4.5 | 18.1 | a
292 | Cm-245 | 1000 | 1 | 0.1 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.1 | 1 | 0.3 | 2.4 | 8500 | a
293 | Cm-246 | 1000 | 1 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 1 | 0.3 | 2.8 | 4730 | a
294 | Cm-247+ | 10000 | 1 | 0.1 | 0.05 | 0.099 | 0.04 | 0.1 | 1 | 0.3 | 3 | 16000000 | a
295 | Cm-248 | 1000 | 1 | 0.01 | 0.01 | 0.026 | 0.01 | 0.098 | 1 | 0.08 | 0.79 | 340000 | a
| Cm-249 | 1000000 | 1000 | [8 empty] | 64.2 | m
| Cm-250 | 1000 | 0.1 | [8 empty] | 1,1 E+4 | a
| Bk-245 | 1000000 | 100 | [8 empty] | 4.9 | d
| Bk-246 | 1000000 | 10 | [8 empty] | 1.8 | d
| Bk-247 | 10000 | 1 | [8 empty] | 1380 | a
296 | Bk-249 | 1000000 | 1000 | 10 | 30 | 22 |  | 84 | 1000 | 200 | 980 | 320 | d
| Bk-250 | 1000000 | 10 | [8 empty] | 3.2 | h
| Cf-244 | 10000000 | 10000 | [8 empty] | 19.7 | m
297 | Cf-246 | 1000000 | 1000 | 10 | 1000 |  |  | 10 | 1000 | 1000 | 36000 | 35.7 | h
298 | Cf-248 | 10000 | 10 | 1 | 0.5 | 0.4 |  | 1.3 | 10 | 3 | 17 | 333.5 | d
299 | Cf-249 | 1000 | 1 | 0.1 | 0.07 | 0.055 |  | 0.1 | 1 | 0.4 | 1.7 | 350.6 | a
300 | Cf-250 | 10000 | 10 | 0.1 | 0.1 | 0.11 |  | 0.1 | 8 | 0.9 | 3.5 | 13.1 | a
301 | Cf-251 | 1000 | 1 | 0.1 | 0.07 | 0.054 |  | 0.1 | 1 | 0.4 | 1.6 | 898 | a
302 | Cf-252 | 10000 | 10 | 0.1 | 0.02 | 0.19 |  | 0.1 | 10 | 1 | 6.6 | 2.6 | a
303 | Cf-253+ | 100000 | 100 | 1 | 4 | 0.11 |  | 9.3 | 100 | 40 | 1100 | 17.8 | d
304 | Cf-254 | 1000 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.11 |  | 0.1 | 1 | 0.7 | 14 | 60.5 | d
| Es-250 | 1000000 | 100 | [8 empty] | 8.6 | h
| Es-251 | 10000000 | 100 | [8 empty] | 33 | h
305 | Es-253 | 100000 | 100 | 1 | 2 | 1.2 |  | 1.3 | 90 | 8 | 440 | 20.4 | d
306 | Es-254+ | 10000 | 10 | 1 | 0.4 | 0.25 |  | 1.4 | 8 | 3 | 12 | 275.7 | d
| Es-254m |  |  |  |  | 0.4 |  | 1.7 |  |  | 1900 | 39.3 | h
307 | Es-254m+ | 1000000 | 100 | 1 | 100 |  |  |  | 100 | 100 |  | 39.3 | h
| Fm-252 | 1000000 | 1000 | [8 empty] | 25.4 | h
| Fm-253 | 1000000 | 100 | [8 empty] | 3 | d
308 | Fm-254 | 10000000 | 10000 | 100 | 10000 | 32 |  | 100 | 10000 | 10000 | 1800000 | 3.2 | h
309 | Fm-255 | 1000000 | 1000 | 10 | 1000 | 9.5 |  | 10 | 1000 | 10000 | 87000 | 20.1 | h
| Fm-257 | 100000 | 10 | [8 empty] | 100.5 | d
| Md-257 | 10000000 | 100 | [8 empty] | 5 | h
| Md-258 | 100000 | 100 | [8 empty] | 56 | d

## H10
Quellenvergleich
Nuklid | h10 | h10 | ΓH | Γγ
| (mSv/h)/GBq | (mSv/h)/GBq | (mSv m2) | (mSv m2)
(c) DAMP | in 1 m | in 1 m | (h GBq) | (h GBq)
| Abstand | Abstand
|  | SSSV | DIN 6844-3 | Vogt/Schultz
H-3 | <0.001 | <0.001 |  | 0
Be-7 | 0.00839 | 0.008 |  | 0.00839
Be-10 | <0,001 | <0,001
C-11 | 0.1704 | 0.16 | 0.1704 | 0.17
C-14 | <0,001 | <0,001 |  | 0
N-13 | 0.1705 | 0.16 | 0.1705 | 0.17
O-15 | 0.1707 | 0.161 | 0.1707 | 0.171
F-18 | 0.1653 | 0.16 | 0.1653 | 0.165
Na-22 | 0.333 | 0.33 | 0.333 | 0.333
Na-24 | 0.506 | 0.506 |  | 0.49
Mg-28/Al-28 | 0.529 | 0.529
Al-26 | 0.382 | 0.382
Si-31 | 0.001 | <0,001
Si-32 | <0,001 | <0,001
P-30 | 0.371 | 0.371
P-32 | <0,001 | <0,001 |  | 0
P-33 | <0,001 | <0,001
S-35 | <0,001 | <0,001 |  | 0
Cl-36 | <0,001 | <0,001 |  | 2.56e-05
Cl-38 | 1.551 | 1.551
Cl-39 | 0.241 | 0.241
Ar-37 | <0,001 | <0,001
Ar-39 | <0,001 | <0,001
Ar-41 | 0.188 | 0.188 |  | 0.18
K-38 | 0.48 | 0.48
K-40 | 0.0211 | 0.022 |  | 0.0211
K-42 | 0.464 | 0.464 |  | 0.0373
K-43 | 0.152 | 0.152 |  | 0.16
K-44 | 1.553 | 1.553
K-45 | 0.302 | 0.302
Ca-41 | <0,001 | <0,001
Ca-45 | <0,001 | <0,001 |  | 0
Ca-47 | 0.156 | 0.156
Sc-43 | 0.174 | 0.174
Sc-44 | 0.324 | 0.324
Sc-44m | 0.045 | 0.045
Sc-46 | 0.299 | 0.299
Sc-47 | 0.017 | 0.017
Sc-48 | 0.495 | 0.495
Sc-49 | 0.001 | 0.001
Ti-44 | 0.026 | 0.026
Ti-45 | 0.136 | 0.136
V-47 | 0.156 | 0.156
V-48 | 0.432 | 0.432
V-49 | <0,001 | <0,001
Cr-48 | 0.071 | 0.071
Cr-49 | 0.166 | 0.166
Cr-51 | 0.00544 | 0.005 | 0.00544 | 0.00543
Mn-51 | 0.159 | 0.159
Mn-52 | 0.511 | 0.51 |  | 0.511
Mn-52m | 0.389 | 0.389
Mn-53 | <0,001 | <0,001
Mn-54 | 0.1299 | 0.126 | 0.1299 | 0.13
Mn-56 | 0.275 | 0.275
Fe-52 | 0.125 | 0.116 |  | 0.125
Fe-55 | <0,001 | <0,001 |  | 0
Fe-59 | 0.1707 | 0.175 | 0.1707 | 0.171
Fe-60 | <0,001 | <0,001
Co-55 | 0.302 | 0.302
Co-56 | 0.485 | 0.485
Co-57 | 0.0205 | 0.021 | 0.0205 | 0.0204
Co-58 | 0.1539 | 0.147 | 0.1539 | 0.154
Co-58m | <0,001 | <0,001
Co-60 | 0.354 | 0.366 | 0.354 | 0.354
Co-60m | 0.001 | 0.001
Co-61 | 0.017 | 0.017
Co-62m | 0.436 | 0.436
Ni-56 | 0.26 | 0.26
Ni-57 | 0.278 | 0.278
Ni-59 | <0,001 | <0,001
Ni-63 | <0,001 | <0,001 |  | 0
Ni-65 | 0.081 | 0.081
Ni-66/Cu-66 | 0.039 | 0.039
Cu-60 | 0.596 | 0.596
Cu-61 | 0.128 | 0.128
Cu-64 | 0.0306 | 0.03 | 0.0306 | 0.0306
Cu-67 | 0.01984 | 0.018 | 0.01984 | 0.0198
Zn-62/Cu-62 | 0.319 | 0.319
Zn-63 | 0.175 | 0.175
Zn-65 | 0.0848 | 0.086 |  | 0.0848
Zn-69 | <0,001 | <0,001
Zn-69m | 0.067 | 0.067
Zn-69m+ | 0.0704 |  |  | 0.0704
Zn-71m | 0.24 | 0.24
Zn-72 | 0.026 | 0.026
Ga-65 | 0.183 | 0.183
Ga-66 | 0.877 | 0.877
Ga-67 | 0.0268 | 0.025 | 0.0268 | 0.0268
Ga-68 | 0.1581 | 0.149 | 0.1581 | 0.158
Ga-70 | 0.001 | 0.001
Ga-72 | 0.386 | 0.386
Ga-73 | 0.052 | 0.052
Ge-66 | 0.108 | 0.108
Ge-67 | 0.407 | 0.407
Ge-68 | <0,001 | <0,001
Ge-68+ | 0.1581 |  | 0.1581 | 0.158
Ge-69 | 0.132 | 0.132
Ge-71 | <0,001 | <0,001
Ge-75 | 0.006 | 0.006
Ge-77 | 0.163 | 0.163
Ge-78 | 0.045 | 0.045
As-69 | 0.25 | 0.25
As-70 | 0.603 | 0.603
As-71 | 0.088 | 0.088
As-72 | 0.339 | 0.339
As-73 | 0.003 | 0.003
As-74 | 0.117 | 0.117
As-76 | 0.132 | 0.132
As-77 | 0.001 | 0.001
As-78 | 0.804 | 0.804
Se-70 | 0.158 | 0.158
Se-73 | 0.174 | 0.174
Se-73m | 0.038 | 0.038
Se-75 | 0.0658 | 0.064 | 0.0658 | 0.0656
Se-79 | <0,001 | <0,001
Se-81 | 0.002 | 0.002
Se-81m | 0.004 | 0.004
Se-83 | 0.362 | 0.362
Br-74 | 1.022 | 1.022
Br-74m | 1.347 | 1.347
Br-75 | 0.189 | 0.189 | 0.2 | 0.2
Br-76 | 0.503 | 0.503
Br-77 | 0.051 | 0.051
Br-80 | 0.013 | 0.013
Br-80m | 0.012 | 0.012 |  | 0.0209
Br-82 | 0.395 | 0.395
Br-83 | 0.001 | 0.001
Br-84 | 0.923 | 0.923
Kr-79 | 0.042 | 0.042
Kr-81 | 0.004 | 0.004
Kr-81m | 0.0209 |  | 0.0209 | 0.0209
Kr-83m | 0.002 | 0.002
Kr-85 | 0.001 | 0.001 |  | 0.000373
Kr-85m | 0.026 | 0.026 |  | 0.0268
Kr-87 | 0.501 | 0.501
Kr-88 | 0.264 | 0.264
Kr-89 | 2.047 | 2.047
Rb-79 | 0.217 | 0.217
Rb-81 | 0.104 | 0.101
Rb-81+ | 0.104 |  | 0.104 | 0.104
Rb-81m | 0.006 | 0.006
Rb-82m | 0.436 | 0.436 | 0.45 | 0.45
Rb-83 | 0.082 | 0.082
Rb-84 | 0.141 | 0.141
Rb-86 | 0.0137 | 0.014 |  | 0.0137
Rb-87 | <0,001 | <0,001
Rb-88 | 2.314 | 2.314
Rb-89 | 0.659 | 0.659
Sr-80/Rb-80 | 1.75 | 1.75
Sr-81 | 0.247 | 0.247
Sr-82/Rb-82 | 0.1836 | 0.434 | 0.1836 | 0.184
Sr-83 | 0.127 | 0.127
Sr-85 | 0.086 | 0.086
Sr-85m | 0.035 | 0.035
Sr-87m | 0.053 | 0.053
Sr-89 | 0.001 | <0,001
Sr-90 | 0.001 | <0,001 |  | 0
Sr-91 | 0.117 | 0.117
Sr-92 | 0.194 | 0.194
Y-86 | 0.515 | 0.515
Y-86m | 0.034 | 0.034
Y-87 | 0.08 | 0.08
Y-88 | 0.38 | 0.38
Y-90 | 0.007 | 0.007 |  | 3.63e-09
Y-90m | 0.107 | 0.098 |  | 0.107
Y-91 | 0.001 | 0.001
Y-91m | 0.082 | 0.082
Y-92 | 0.546 | 0.546
Y-93 | 0.098 | 0.098
Y-94 | 1.111 | 1.111
Y-95 | 1.219 | 1.219
Zr-86 | 0.069 | 0.069
Zr-88 | 0.076 | 0.076
Zr-88 | 0.076 | 0.182
Zr-93 | <0,001 | <0,001
Zr-95 | 0.112 | 0.112
Zr-97 | 0.027 | 0.027
Nb-88 | 0.719 | 0.719
Nb-89-1 | 0.306 | 0.306
Nb-89-2 | 0.392 | 0.392
Nb-90 | 0.574 | 0.574
Nb-91
Nb-91m
Nb-92m
Nb-93m | 0.003 | 0.003
Nb-94 | 0.237 | 0.237
Nb-95 | 0.116 | 0.116
Nb-95m | 0.021 | 0.021
Nb-96 | 0.372 | 0.372
Nb-97 | 0.099 | 0.099
Nb-98 | 0.393 | 0.393
Mo-90 | 0.147 | 0.147
Mo-93 | 0.016 | 0.016
Mo-93m | 0.33 | 0.33
Mo-99 | 0.045 | 0.024
Mo-99/Tc99m | 0.045 |  | 0.045 | 0.0449
Mo-101 | 0.196 | 0.196
Tc-93 | 0.222 | 0.222
Tc-93m | 0.098 | 0.098
Tc-94 | 0.413 | 0.414 | 0.413 | 0.413
Tc-94m | 0.285 | 0.285
Tc-95 | 0.135 | 0.135
Tc-95m | 0.117 | 0.117
Tc-96 | 0.388 | 0.388
Tc-96m | 0.016 | 0.016
Tc-97 | 0.017 | 0.017
Tc-97m | 0.014 | 0.014
Tc-98 | 0.215 | 0.215
Tc-99 | <0,001 | <0,001
Tc-99m | 0.0216 | 0.022 | 0.0216 | 0.0216
Tc-101 | 0.055 | 0.055
Tc-104 | 1.219 | 1.219
Ru-94 | 0.1 | 0.1
Ru-97 | 0.055 | 0.055
Ru-103 | 0.073 | 0.073
Ru-105 | 0.119 | 0.119
Ru-106/Rh-106 | 0.0334 | 0.357 |  | 0.0334
Rh-99 | 0.115 | 0.115
Rh-99m | 0.122 | 0.122
Rh-100 | 0.392 | 0.392
Rh-101 | 0.062 | 0.062
Rh-101m | 0.066 | 0.066
Rh-102 | 0.339 | 0.339
Rh-102m | 0.085 | 0.085
Rh-103m | 0.002 | 0.002
Rh-105 | 0.013 | 0.013
Rh-106m | 0.436 | 0.436
Rh-107 | 0.051 | 0.051
Pd-100 | 0.05 | 0.05
Pd-101 | 0.081 | 0.081
Pd-103 | 0.019 | 0.019
Pd-107 | <0,001 | <0,001
Pd-109 | 0.01 | 0.01
Ag-102 | 0.546 | 0.546
Ag-103 | 0.125 | 0.125
Ag-104 | 0.41 | 0.41
Ag-104m | 0.188 | 0.188
Ag-105 | 0.102 | 0.102
Ag-106 | 0.117 | 0.117
Ag-106m | 0.435 | 0.435
Ag-108m/Ag-108 | 0.263 | 0.263
Ag-110m/Ag-110 | 0.416 | 0.409 |  | 0.416
Ag-111 | 0.004 | 0.004
Ag-112 | 0.64 | 0.64
Ag-115 | 0.181 | 0.181
Cd-104 | 0.062 | 0.062
Cd-107 | 0.03 | 0.03
Cd-109 | 0.0288 | 0.027 |  | 0.0288
Cd-113 | <0,001 | <0,001
Cd-113m | 0.001 | <0,001
Cd-115+ | 0.037 | 0.037
Cd-115m | 0.003 | 0.003
Cd-117 | 0.158 | 0.158
Cd-117m | 0.282 | 0.282
In-109 | 0.117 | 0.117
In-110L | 0.468 | 0.468
In-110S | 0.238 | 0.238
In-111 | 0.891 | 0.082
In-111+ | 0.891 |  | 0.891 | 0.0889
In-112 | 0.047 | 0.047
In-113m | 0.047 | 0.047 |  | 0.0471
In-114m/In-114 | 0.023 | 0.023
In-115 | <0,001 | <0,001
In-115m | 0.033 | 0.033
In-116m | 0.356 | 0.356
In-117 | 0.109 | 0.109
In-117m | 0.019 | 0.019
In-119m/In-119 | 0.033 | 0.033
Sn-110 | 0.064 | 0.064
Sn-111 | 0.087 | 0.087
Sn-113+ | 0.019 | 0.019
Sn-117m | 0.038 | 0.038
Sn-119m | 0.011 | 0.011
Sn-121 | <0,001 | <0,001
Sn-121m | 0.004 | 0.004
Sn-123 | 0.001 | 0.001
Sn-123m | 0.024 | 0.024
Sn-125 | 0.053 | 0.053
Sn-126 | 0.017 | 0.017
Sn-127 | 0.313 | 0.313
Sn-128 | 0.138 | 0.138
Sb-115 | 0.151 | 0.151
Sb-116 | 0.321 | 0.321
Sb-116m | 0.487 | 0.487
Sb-117 | 0.045 | 0.045
Sb-118m | 0.411 | 0.411
Sb-119 | 0.022 | 0.022
Sb-120-1 | 0.079 | 0.079
Sb-120-2 | 0.386 | 0.386
Sb-122 | 0.068 | 0.068
Sb-124 | 0.267 | 0.261 |  | 0.267
Sb-124m | <0,001 | <0,001
Sb-125 | 0.076 | 0.076
Sb-125+ | 0.0896 |  |  | 0.0896
Sb-126 | 0.434 | 0.434
Sb-126m | 0.239 | 0.239
Sb-127 | 0.106 | 0.106
Sb-128S | 0.313 | 0.313
Sb-128L | 0.472 | 0.472
Sb-129 | 0.212 | 0.212
Sb-130 | 0.505 | 0.505
Sb-131 | 0.278 | 0.278
Te-116 | 0.033 | 0.033
Te-119m
Te-121 | 0.104 | 0.104
Te-121m | 0.043 | 0.043
Te-123 | 0.017 | 0.017
Te-123m | 0.0347 | 0.032 |  | 0.0347
Te-125m | 0.027 | 0.027
Te-127 | 0.001 | 0.001
Te-127m | 0.009 | 0.009
Te-129 | 0.012 | 0.012
Te-129m | 0.011 | 0.011
Te-131 | 0.067 | 0.067
Te-131m | 0.208 | 0.208
Te-132 | 0.05 | 0.05
Te-133 | 0.151 | 0.151
Te-133m | 0.344 | 0.344
Te-134 | 0.142 | 0.142
I-120 | 1.155 | 1.155
I-120m | 1.108 | 1.108
I-121 | 0.077 | 0.077
J-123 | 0.0465 | 0.043 | 0.0465 | 0.0465
J-124 | 0.181 | 0.17 | 0.181 | 0.181
J-125 | 0.0354 | 0.033 | 0.0354 | 0.0353
J-126 | 0.078 | 0.078
J-128 | 0.016 | 0.016
J-129 | 0.016 | 0.016
J-130 | 0.325 | 0.325
J-131 | 0.066 | 0.062 | 0.066 | 0.0659
J-132 | 0.338 | 0.338
J-132m | 0.055 | 0.055
J-133 | 0.093 | 0.093
J-134 | 0.385 | 0.385
J-135 | 0.223 | 0.223
Xe-122/I-122 | 0.284 | 0.284
Xe-123 | 0.107 | 0.107
Xe-125 | 0.06 | 0.06
Xe-127 | 0.059 | 0.059
Xe-129m | 0.03 | 0.03
Xe-131m | 0.012 | 0.012
Xe-133 | 0.01679 | 0.016 | 0.01679 | 0.0168
Xe-133m | 0.016 | 0.016
Xe-135 | 0.04 | 0.04
Xe-135m | 0.069 | 0.069
Xe-138 | 0.166 | 0.166
Cs-125 | 0.114 | 0.114
Cs-127 | 0.079 | 0.079
Cs-129 | 0.063 | 0.063
Cs-130 | 0.087 | 0.087
Cs-131 | 0.016 | 0.016
Cs-132 | 0.119 | 0.119
Cs-134 | 0.248 | 0.236 |  | 0.248
Cs-134m | 0.009 | 0.009
Cs-135 | 0 | 0
Cs-135m | 0.239 | 0.239
Cs-136 | 0.327 | 0.327
Cs-137/Ba-137m | 0.0927 | 0.092 | 0.0927 | 0.0925
Cs-138 | 0.445 | 0.445
Ba-126/Cs-126 | 0.805 | 0.805
Ba-128/Cs-128 | 0.209 | 0.209
Ba-131 | 0.087 | 0.087
Ba-131m | 0.019 | 0.019
Ba-133 | 0.0899 | 0.085 |  | 0.0899
Ba-133m | 0.019 | 0.019
Ba-135m | 0.018 | 0.018
Ba-137m | 0.0965 |  |  | 0.0965
Ba-139 | 0.012 | 0.012
Ba-140 | 0.031 | 0.031 |  | 0.0331
Ba-140+ | 0.391 |  |  | 0.391
Ba-141 | 0.152 | 0.152
Ba-142 | 0.16 | 0.16
La-131 | 0.116 | 0.116
La-132 | 0.379 | 0.379
La-135 | 0.017 | 0.017
La-137 | 0.014 | 0.014
La-138 | 0.185 | 0.185
La-140 | 0.332 | 0.332
La-141 | 0.016 | 0.016
La-142 | 0.49 | 0.49
La-143 | 0.219 | 0.219
Ce-134/La-134 | 0.149 | 0.149
Ce-135 | 0.271 | 0.271
Ce-137 | 0.016 | 0.016
Ce-137m | 0.016 | 0.016
Ce-139 | 0.036 | 0.036
Ce-141 | 0.014 | 0.014
Ce-143 | 0.053 | 0.053
Ce-144/Pr-144m | 0.00835 | 0.005 |  | 0.00835
Pr-136 | 0.375 | 0.375
Pr-137 | 0.083 | 0.083
Pr-138m | 0.379 | 0.379
Pr-139 | 0.028 | 0.028
Pr-142 | 0.011 | 0.011
Pr-142m | <0,001 | <0,001
Pr-143 | 0 | 0
Pr-144 | 0.099 | 0.099
Pr-145 | 0.002 | 0.002
Pr-147 | 0.144 | 0.144
Nd-136 | 0.061 | 0.061
Nd-138/Pr-138 | 0.398 | 0.398
Nd-139 | 0.07 | 0.07
Nd-139m | 0.246 | 0.246
Nd-140
Nd-141 | 0.021 | 0.021
Nd-147 | 0.027 | 0.027
Nd-149 | 0.063 | 0.063
Nd-151 | 0.137 | 0.137
Pm-141 | 0.137 | 0.137
Pm-143 | 0.057 | 0.057
Pm-144 | 0.248 | 0.248
Pm-145 | 0.013 | 0.013
Pm-146 | 0.122 | 0.122
Pm-147 | <0,001 | <0,001 |  | 8.1e-07
Pm-148 | 0.091 | 0.091
Pm-148m | 0.306 | 0.306
Pm-149 | 0.002 | 0.002
Pm-150 | 0.226 | 0.226
Pm-151 | 0.052 | 0.052
Sm-141 | 0.287 | 0.287
Sm-141m | 0.338 | 0.338
Sm-142/Pm-142 | 0.752 | 0.752
Sm-145 | 0.026 | 0.026
Sm-146 | <0,001 | <0,001
Sm-147 | <0,001 | <0,001
Sm-151 | <0,001 | <0,001
Sm-153 | 0.01716 | 0.016 | 0.01716 | 0.0171
Sm-155 | 0.019 | 0.019
Sm-156 | 0.022 | 0.022
Eu-145 | 0.217 | 0.217
Eu-146 | 0.375 | 0.375
Eu-147 | 0.085 | 0.085
Eu-148 | 0.327 | 0.327
Eu-149 | 0.018 | 0.018
Eu-150-1 | 0.008 | 0.008
Eu-150-2 | 0.238 | 0.238
Eu-152 | 0.184 | 0.179 |  | 0.184
Eu-152m | 0.047 | 0.047
Eu-154 | 0.185 | 0.185
Eu-155 | 0.012 | 0.012
Eu-156 | 0.188 | 0.188
Eu-157 | 0.049 | 0.049
Eu-158 | 0.22 | 0.22
Gd-145 | 0.36 | 0.36
Gd-146 | 0.057 | 0.057
Gd-147 | 0.206 | 0.206
Gd-148 | <0,001 | <0,001
Gd-149 | 0.076 | 0.076
Gd-151 | 0.018 | 0.018
Gd-152 | <0,001 | <0,001
Gd-153 | 0.0305 | 0.029 |  | 0.0305
Gd-159 | 0.01 | 0.01
Tb-147 | 0.356 | 0.356
Tb-149 | 0.241 | 0.241
Tb-150 | 0.346 | 0.346
Tb-151 | 0.147 | 0.147
Tb-153 | 0.045 | 0.045
Tb-154 | 0.313 | 0.313
Tb-155 | 0.031 | 0.031
Tb-156 | 0.277 | 0.277
Tb-156m-1 | 0.001 | 0.001
Tb-156m-2 | 0.007 | 0.007
Tb-157 | 0.001 | 0.001
Tb-158 | 0.127 | 0.127
Tb-160 | 0.169 | 0.169
Tb-161 | 0.013 | 0.013
Dy-155 | 0.094 | 0.094
Dy-157 | 0.065 | 0.065
Dy-159 | 0.015 | 0.015
Dy-165 | 0.00508 | 0.005 | 0.00508 | 0.00508
Dy-166 | 0.01 | 0.01
Ho-155 | 0.066 | 0.066
Ho-157 | 0.088 | 0.088
Ho-159 | 0.069 | 0.069
Ho-161 | 0.022 | 0.022
Ho-162 | 0.032 | 0.032
Ho-162m | 0.094 | 0.094
Ho-164 | 0.009 | 0.009
Ho-164m | 0.014 | 0.014
Ho-166 | 0.005 | 0.005
Ho-166m | 0.268 | 0.268
Ho-167 | 0.061 | 0.061
Er-161 | 0.139 | 0.139
Er-165 | 0.011 | 0.011
Er-169 | 6.68e-07 | <0,001 |  | 6.68e-07
Er-171 | 0.064 | 0.064
Er-172 | 0.084 | 0.084
Tm-162 | 0.261 | 0.261
Tm-166 | 0.27 | 0.27
Tm-167 | 0.029 | 0.029
Tm-170 | 0.000917 | 0.001 |  | 0.000917
Tm-171 | <0,001 | <0,001
Tm-172 | 0.069 | 0.069
Tm-173 | 0.063 | 0.063
Tm-175 | 0.16 | 0.16
Yb-162 | 0.027 | 0.027
Yb-166 | 0.022 | 0.022
Yb-167 | 0.053 | 0.053
Yb-169 | 0.0674 | 0.061 |  | 0.0674
Yb-175 | 0.007 | 0.007
Yb-177 | 0.028 | 0.028
Yb-178 | 0.006 | 0.006
Lu-169 | 0.154 | 0.154
Lu-170 | 0.281 | 0.281
Lu-171 | 0.115 | 0.115
Lu-172 | 0.283 | 0.283
Lu-173 | 0.028 | 0.028
Lu-174 | 0.024 | 0.024
Lu-174m | 0.015 | 0.015
Lu-176 | 0.081 | 0.081
Lu-176m | 0.003 | 0.003
Lu-177 | 0.00594 | 0.006 | 0.00594 | 0.00594
Lu-177m | 0.166 | 0.166
Lu-178 | 0.022 | 0.022
Lu-178m | 0.182 | 0.182
Lu-179 | 0.005 | 0.005
Hf-170 | 0.091 | 0.091
Hf-172 | 0.03 | 0.03
Hf-173 | 0.071 | 0.071
Hf-175 | 0.065 | 0.065
Hf-177m | 0.37 | 0.37
Hf-178m | 0.378 | 0.378
Hf-179m | 0.149 | 0.149
Hf-180m | 0.166 | 0.166
Hf-181 | 0.089 | 0.089
Hf-182 | 0.039 | 0.039
Hf-182m | 0.15 | 0.15
Hf-183 | 0.116 | 0.116
Hf-184 | 0.043 | 0.043
Ta-172 | 0.244 | 0.244
Ta-173 | 0.098 | 0.098
Ta-174 | 0.106 | 0.106
Ta-175 | 0.137 | 0.137
Ta-176 | 0.28 | 0.28
Ta-177 | 0.015 | 0.015
Ta-178-1 | 0.021 | 0.021
Ta-178-2 | 0.172 | 0.172
Ta-179 | 0.008 | 0.008
Ta-180 | 0.094 | 0.094
Ta-180m | 0.011 | 0.011
Ta-182 | 0.193 | 0.194 |  | 0.193
Ta-182m | 0.044 | 0.044
Ta-183 | 0.051 | 0.051
Ta-184 | 0.247 | 0.247
Ta-185 | 0.033 | 0.033
Ta-186 | 0.252 | 0.252
W-176 | 0.036 | 0.036
W-177 | 0.14 | 0.14
W-178/Ta-178-1 | 0.024 | 0.024
W-179 | 0.019 | 0.019
W-181 | 0.009 | 0.009
W-185 | <0,001 | <0,001
W-187 | 0.075 | 0.075
W-188 | <0,001 | <0,001
W-188+ | 0.01046 |  | 0.01046 | 0.0105
Re-177 | 0.1 | 0.1
Re-178 | 0.256 | 0.256
Re-181 | 0.124 | 0.124
Re-182-1 | 0.282 | 0.282
Re-182-2 | 0.177 | 0.177
Re-183
Re-184 | 0.138 | 0.138
Re-184m | 0.063 | 0.063
Re-186 | 0.00383 | 0.004 | 0.00383 | 0.00382
Re-186m | 0.004 | 0.004
Re-187 | <0,001 | <0,001
Re-188 | 0.01003 | 0.01 | 0.01003 | 0.01
Re-188m | 0.016 | 0.016
Re-189 | 0.011 | 0.011
Os-180/Re-180 | 0.199 | 0.199
Os-181 | 0.186 | 0.186
Os-182 | 0.071 | 0.071
Os-185 | 0.112 | 0.112
Os-189m | <0,001 | <0,001
Os-191 | 0.015 | 0.015
Os-191m | 0.002 | 0.002
Os-193 | 0.012 | 0.012
Os-194 | 0.001 | 0.001
Ir-182 | 0.584 | 0.584
Ir-184 | 0.296 | 0.296
Ir-185 | 0.091 | 0.091
Ir-186-1 | 0.152 | 0.152
Ir-186-2 | 0.243 | 0.243
Ir-187 | 0.059 | 0.059
Ir-188 | 0.223 | 0.223
Ir-189 | 0.016 | 0.016
Ir-190 | 0.228 | 0.228
Ir-190m-1 | 0.247 | 0.247
Ir-190m-2 | <0,001 | <0,001
Ir-192 | 0.139 | 0.131 |  | 0.139
Ir-192m | 0.025 | 0.025
Ir-193m
Ir-194 | 0.017 | 0.017
Ir-194m | 0.367 | 0.367
Ir-195 | 0.012 | 0.012
Ir-195m | 0.073 | 0.073
Pt-186 | 0.115 | 0.115
Pt-188 | 0.035 | 0.035
Pt-189 | 0.054 | 0.054
Pt-190
Pt-191 | 0.053 | 0.053
Pt-193 | 0.001 | 0.001
Pt-193m | 0.003 | 0.003
Pt-195m | 0.016 | 0.016
Pt-197 | 0.005 | 0.005
Pt-197m | 0.015 | 0.015
Pt-199 | 0.031 | 0.031
Pt-200 | 0.011 | 0.011
Au-193 | 0.029 | 0.029
Au-194 | 0.157 | 0.157
Au-195 | 0.017 | 0.017
Au-196
Au-198 | 0.0685 | 0.065 |  | 0.0685
Au-198m | 0.094 | 0.094
Au-199 | 0.015 | 0.015
Au-200 | 0.044 | 0.044
Au-200m | 0.323 | 0.323
Au-201 | 0.008 | 0.008
Hg-193 | 0.037 | 0.037
Hg-193m | 0.162 | 0.162
Hg-194 | 0.001 | 0.001
Hg-195 | 0.034 | 0.034
Hg-195m | 0.037 | 0.037
Hg-197 | 0.014 | 0.014
Hg-197m | 0.017 | 0.017
Hg-199m | 0.032 | 0.032
Hg-203 | 0.0411 | 0.039 |  | 0.0411
Tl-194 | 0.125 | 0.125
Tl-194m | 0.368 | 0.368
Tl-195 | 0.159 | 0.159
Tl-197 | 0.065 | 0.065
Tl-198 | 0.28 | 0.28
Tl-198m | 0.188 | 0.188
Tl-199 | 0.042 | 0.042
Tl-200 | 0.198 | 0.198
Tl-201 | 0.01749 | 0.018 | 0.01749 | 0.0175
Tl-202 | 0.077 | 0.077
Tl-204 | 0.000244 | <0,001 |  | 0.000244
Tl-209 | 0.296 | 0.296
Pb-195m | 0.254 | 0.254
Pb-198 | 0.073 | 0.073
Pb-199 | 0.218 | 0.218
Pb-200 | 0.037 | 0.037
Pb-201 | 0.12 | 0.12
Pb-202 | 0.001 | 0.001
Pb-202m | 0.31 | 0.31
Pb-203 | 0.054 | 0.054
Pb-205 | 0.001 | 0.001
Pb-209 | <0,001 | <0,001 |  | 0
Pb-210 | 0.000693 | 0.003 |  | 0.000693
Pb-211/Bi-211 | 0.016 | 0.016
Pb-212 | 0.025 | 0.025
Pb-214 | 0.041 | 0.041
Bi-200 | 0.371 | 0.371
Bi-201 | 0.205 | 0.205
Bi-202 | 0.367 | 0.367
Bi-203 | 0.31 | 0.31
Bi-205 | 0.239 | 0.239
Bi-206 | 0.487 | 0.487
Bi-207 | 0.237 | 0.233 |  | 0.237
Bi-208
Bi-210 | <0,001 | <0,001
Bi-210m | 0.042 | 0.042
Bi-212/Po-212, Tl-208 | 0.1729 | 0.18 | 0.1729 | 0.173
Bi-213/Po-213, Tl-209 | 0.0282 | 0.027 | 0.0282 | 0.0282
Bi-214 | 0.239 | 0.239
Po-203 | 0.245 | 0.245
Po-205 | 0.233 | 0.233
Po-206
Po-207 | 0.201 | 0.201
Po-208
Po-209
Po-210 | <0,001 | <0,001 |  | 1.54e-06
At-207 | 0.198 | 0.198
At-211+ | 0.0077 | 0.008 | 0.0077 | 0.0077
Rn-220 | 0.000104 | <0,001 |  | 0.000104
Rn-222 | 6.48e-05 | <0,001 |  | 6.48e-05
Rn-222+ | 0.25 |  |  | 0.25
Fr-222 | 0.001 | 0.001
Fr-223 | 0.017 | 0.017
Ra-223 | 0.024 | 0.024
Ra-224 | 0.002 | 0.002
Ra-224+ | 0.221 |  | 0.221 | 0.221
Ra-225 | 0.007 | 0.007
Ra-226 | 0.00126 | 0.001 |  | 0.00126
Ra-226+ | 0.298 | 0.283 |  | 0.298
Ra-227 | 0.038 | 0.038
Ra-228 | <0,001 | <0,001
Ac-224 | 0.038 | 0.038
Ac-225 | 0.005 | 0.005
Ac-226 | 0.024 | 0.024
Ac-227 | <0,001 | <0,001
Ac-228 | 0.145 | 0.145
Th-226 | 0.002 | 0.002
Th-227 | 0.023 | 0.023
Th-228 | 0.000354 | 0.002 |  | 0.000354
Th-228+ | 0.193 |  |  | 0.193
Th-229 | 0.027 | 0.027
Th-230 | 0.001 | 0.001
Th-231 | 0.019 | 0.019
Th-232 | 0.001 | 0.001
Th-234/Pa-234m | 0.008 | 0.008
Th.nat incl. Töchter | 0.355 | 0.355
Pa-227 | 0.007 | 0.007
Pa-228 | 0.168 | 0.168
Pa-230 | 0.108 | 0.108
Pa-231 | 0.02 | 0.02
Pa-232 | 0.151 | 0.151
Pa-233 | 0.041 | 0.041
Pa-234 | 0.281 | 0.281
U-230 | 0.003 | 0.003
U-231 | 0.032 | 0.032
U-232 | 0.002 | 0.002
U-233 | 0.001 | 0.001
U-234 | 0.002 | 0.002
U-235 | 0.028 | 0.028
U-236 | 0.002 | 0.002
U-237 | 0.037 | 0.037
U-238 | 9.79e-05 | 0.002 |  | 9.79e-05
U-239 | 0.012 | 0.012
U-240 | 0.009 | 0.009
U nat incl. Töchter | 0.296 | 0.296
Np-232 | 0.199 | 0.199
Np-233 | 0.022 | 0.022
Np-234 | 0.219 | 0.219
Np-235 | 0.008 | 0.008
Np-236L | 0.046 | 0.046
Np-236S | 0.013 | 0.013
Np-237 | 0.018 | 0.018
Np-238 | 0.089 | 0.089
Np-239 | 0.039 | 0.039
Np-240 | 0.225 | 0.225
Np-240m | 0.06 | 0.06
Pu-234 | 0.018 | 0.018
Pu-235 | 0.026 | 0.026
Pu-236 | 0.003 | 0.003
Pu-237 | 0.018 | 0.018
Pu-238 | 0.002 | 0.002 |  | 8.39e-06
Pu-239 | 0.001 | 0.001 |  | 1.55e-05
Pu-240 | 0.002 | 0.002
Pu-241 | <0,001 | <0,001
Pu-242 | 0.002 | 0.002
Pu-243 | 0.007 | 0.007
Pu-244 | 0.053 | 0.053
Pu-245 | 0.07 | 0.07
Pu-246 | 0.034 | 0.034
Am-237 | 0.073 | 0.073
Am-238 | 0.145 | 0.145
Am-239 | 0.059 | 0.059
Am-240 | 0.171 | 0.171
Am-241 | 0.0073 | 0.019 |  | 0.0073
Am-242 | 0.009 | 0.009
Am-242m | 0.006 | 0.006
Am-243 | 0.014 | 0.014
Am-244 | 0.145 | 0.145
Am-244m | 0.002 | 0.002
Am-245 | 0.007 | 0.007
Am-246 | 0.135 | 0.135
Am-246m | 0.154 | 0.154
Cm-238 | 0.021 | 0.021
Cm-240 | 0.003 | 0.003
Cm-241 | 0.1 | 0.1
Cm-242 | 0.002 | 0.002
Cm-243 | 0.033 | 0.033
Cm-244 | 0.002 | 0.002
Cm-245 | 0.028 | 0.028
Cm-246 | 0.013 | 0.013
Cm-247 | 0.053 | 0.053
Cm-248 | 3.8 | 3.8
Cm-249 | 0.003 | 0.003
Cm-250 | 36 | 36
Bk-245 | 0.054 | 0.054
Bk-246 | 0.161 | 0.161
Bk-247 | 0.021 | 0.021
Bk-249 | <0,001 | <0,001
Bk-250 | 0.137 | 0.137
Cf-244 | 0.003 | 0.003
Cf-246 | 0.002 | 0.002
Cf-248 | 0.003 | 0.003
Cf-249 | 0.06 | 0.06
Cf-250 | 0.035 | 0.035
Cf-251 | 0.037 | 0.037
Cf-252 | 1.3 | 1.3 |  | 4.97e-06
Cf-253 | <0,001 | <0,001
Cf-254 | 42 | 42
Es-250 | 0.071 | 0.071
Es-251 | 0.028 | 0.028
Es-253 | 0.001 | 0.001
Es-254 | 0.021 | 0.021
Es-254m | 0.077 | 0.077
Fm-252 | 0.002 | 0.002
Fm-253 | 0.023 | 0.023
Fm-254 | 0.002 | 0.002
Fm-255 | 0.016 | 0.016
Fm-257 | 0.032 | 0.032
Md-257 | 0.027 | 0.027
Md-258 | 0.007 | 0.007
Note on D7: Schweizer StrlSchV
Note on E7: DIN 6844 Teil 3
Note on F7: Voggt / Schultz; "Grundzüge des praktischen Strahlenschutzes"; wird von der DIN als Quelle angegeben

## Tabelle 1
DIN 25425 T1 (Entwurf) |  |  |  | DIN 25425 T3
Tabelle 1 — Raumkategorie in Abhängigkeit vom Bewertungsfaktor K |  |  |  | Tabelle 1 -- Gefährdungsstufen
Bewertungsfaktor K |  |  | Raumkategorie RK | Anforderung |  |  | Gefährdungsstufe
0 | < K <= | 0.0001 | RK0 | 0 | < X <= | 10000 | GS 1
0.0001 | < K <= | 0.01 | RK1 | 10000 | < X <= | 10000000 | GS 2
0.01 | < K <= | 1 | RK2 | 10000000 | < X <= | 10000000000 | GS 3
1 | < K <= | 100 | RK3 | 10000000000 | < X |  | GS 4
100 | < K <= | 10000 | SonderRegel.
bzw. wenn mehrere Radionuklide im Kalenderjahr gehandhabt werden:
K = | n Σ i=1 | aki * Ai RJAZi |  | X = | n Σ i=1 | Aoi + Aui / 1000 Fi
Dabei ist: |  |  |  | Dabei ist:
aki der Anteil der gehandhabten Aktivität, der während des ungünstigsten Arbeitsprozesses maximal inkorporiert werden kann (Inkorporationsfaktor); |  |  |  | Aoi die Aktivität des einzelnen Radionuklids i, offen sowie nicht brandsicher umschlossen
Ai die vorgesehene maximal gehandhabte Aktivität des i-ten Radionuklids in einem Raum; |  |  |  | Aui die Aktivität des einzelnen Radionuklids i, brandsicher umschlossen
RJAZi |  |  |  | Fi die Freigrenze des Radionuklids i nach Anlage III, Tabelle 1, Spalte 2 der Strahlenschutzverordnung
i der Laufindex für das Radionuklid; |  |  |  | i der Laufindex für das Radionuklid;
n die Gesamtzahl der verschiedenen Radionuklide. |  |  |  | n die Gesamtzahl der verschiedenen Radionuklide.
ANMERKUNG 1 Abweichend zur RiPhyko wird hier auf den Raum Bezug genommen.
ANMERKUNG 2 In einem Radionuklidlaboratorium ist der relevante Inkorporationspfad die Inhalation.

## Tabelle 2
E DIN 25425-1:2011-10
Tabelle 2 — Technische Schutzmaßnahmen, soweit diese einzelnen Raumkategorien zugeordnet sind
Schutzmaßnahme | Abschnitt | Raumkategorien
|  | RK0 | RK1 | RK2 | RK3
Raumplanung
– Bauliche Abgrenzung | 7.2.1 | a | b | b | b
– Durchgangsverbot | 7.2.1 | b | b | b | b
Anforderungen bei der Auslegung der Räume und Installationen
– Abschirmung am Arbeitsplatz, ggf. Aufbewahrungseinrichtungen | 8.1 | a | a | a | a
– Höhere Verkehrslasten | 8.2 | a | b | b | b
– Anforderungen an Oberflächen: Bodenbeläge, Wandanstriche | 8.3 | b | b | b | b
– Türen und Fenster: Ausführung leicht dekontaminierbar | 8.4 | b | b | b | b
– Türen und Fenster: Sicherung gegen unbefugtes Öffnen | 8.4 | - | a | b | b
– Wasserinstallation: Spezielle Armatur ohne Handbedienung | 8.5 | - | - | a | b
– Wasserinstallation: Handwaschbecken mit Handbrause bei erhöhtem Kontaminationsrisiko | 8.5 | - | - | a | a
– Sicherheitstechnik: Notstromversorgung | 8.6.1 | - | - | a | b
– Sicherheitstechnik: Kommunikations- und Alarmeinrichtungen, Netzunabhängigkeit | 8.6.2 | - | a | b | b
– Zugangskontrolle: Sicherung gegen Zutritt Unbefugter | 8.6.3 | b | b | b | b
Luftführung
– Allgemeine Anforderungen | 9.1 | b | b | b | b
– Führung eines Abluftstroms | 9.2.1 | - | a | b | b
– Eigenständige Abluft | 9.2.1 | - | - | a | b
– Einhaltung der Strömungsrichtung | 9.2.2 | a | b | b | b
– Raumluftwechsel | 9.2.3 | a | b | b | b
– Überwachung der Aktivitätskonzentration bei Raum- und Abluft | 9.2.4 | - | - | - | a
– Funktionsüberwachung und Alarmmeldung | 9.2.5 | - | - | b | b
– Abzüge für den allgemeinen Gebrauch | 9.2.6 | - | a | b | -
– Radionuklidabzüge und/oder geschlossene Arbeitszellen, Handschuhkästen | 9.2.6 | - | - | a | b
Fortluftsystem
– Ableitung über Dach | 9.3.1 | - | b | b | b
– Nachrüstbarkeit Fortluftfilterung | 9.3.2 | - | - | b | b
– Filter | 9.3.3 | c | c | c | c
Spezielle Anforderungen an Abluft und Fortluftsysteme
– Zugänglichkeit | 9.4.1 | b | b | b | b
– Probeentnahmeöffnung | 9.4.2 | - | - | b | b
– zentrales Schalten | 9.4.3 | - | - | b | b
Abwasserführung
– Abwassersammlung bei Grenzwertüberschreitung | 10.1 | - | b | b | b
– Abwasseranlage für radioaktiv kontaminierte Abwässer | 10.2 | - | c | c | c
Abfallführung
– Allgemeines | 11.1 | b | b | b | b
– Abfallbehälter am Arbeitsplatz | 11.2 | b | b | b | b
Sonderräume, wie
– Personenschleusen als Ein- und Ausgang | 12.2 | - | a | b | b
– Materialschleuse | 12.2 | - | a | a | a
– Dekontaminationsräume | 12.3 | - | - | a | a
– Raum für die Ausstattung des Strahlenschutzes | 12.6 | - | - | - | b
– Vorratslager für radioaktive Stoffe | 12.5 | - | a | a | a
Dabei ist: a eine Empfehlung (sollte),
b eine Anforderung (nicht abänderbar, muss)
c Bedarfsabhängige Anforderungen
– nicht erforderlich

## Tabelle 3
E DIN 25425-1:2011-10
Tabelle 3 — Gerundete RJAZ-Werte für die gebräuchlichsten Radionuklide
Radionuklid | RJAZ (Bq) | RJAZ (Bq)
H-3 | 488000000 | 490000000
Be-7 | 435000000
C-11 | 6250000000
C-14 | 34500000 | 35000000
F-18 | 215000000 | 210000000
Na-22 | 10000000 | 10000000
Na-24 | 37700000
Mg-28 | 11800000
P-32 | 6900000 | 6900000
P-33 | 15400000 | 15000000
S-35 | 17400000 | 17000000
Cl-36 | 3850000 | 3900000
K-42 | 100000000
Ca-45 | 8700000 | 8700000
Ca-47 | 9520000
Sc-46 | 4170000
Cr-51 | 556000000 | 560000000
Mn-54 | 16700000 | 17000000
Fe-55 | 15200000 | 15000000
Fe-59 | 6250000 | 6200000
Co-57 | 33300000 | 33000000
Co-58 | 14300000 | 12000000
Co-60 | 1180000 | 1200000
Ni-59 | 24100000
Ni-63 | 10000000 | 10000000
Cu-64 | 133000000
Zn-65 | 7140000 | 7100000
Ga-67 | 71400000 | 71000000
Se-75 | 11800000 | 12000000
Sr-85 | 31300000 | 31000000
Sr-89 | 3570000 | 3600000
Sr-90 | 238000 | 240000
Y-88 | 6060000 | 6100000
Y-90 | 11800000 | 12000000
Zr-95 | 4760000 | 4800000
Nb-94 | 800000
Nb-95 | 15400000 | 15000000
Mo-99 | 18200000 | 18000000
Tc-99 | 6250000 | 6300000
Tc-99m | 690000000 | 690000000
Ru-103 | 9090000 | 9100000
Ru-106 | 571000 | 570000
Rh-105 | 45500000
Ag-108m | 1050000 | 1100000
Ag-110m | 2740000 | 2700000
Cd-109 | 652000 | 650000
In-111 | 64500000 | 65000000
In-113m | 625000000
Sn-113 | 10500000 | 11000000
Sb-122 | 16700000
Sb-124 | 4260000 | 4300000
Sb-125 | 6060000 | 6100000
Te-123m | 5880000 | 5900000
J-123 | 81100000 | 81000000
J-124 | 1300000
J-125 | 1110000 | 1100000
J-129 | 158000 | 160000
J-131 | 769000 | 770000
J-132 | 64500000 | 65000000
J-133 | 3950000
Cs-134 | 2080000 | 2100000
Cs-137 | 2990000 | 3000000
Ba-133 | 9090000 | 9100000
Ba-140 | 12500000
La-140 | 13300000
Ce-141 | 6250000 | 6300000
Ce-144 | 870000 | 680000
Pm-147 | 5710000 | 5700000
Eu-152 | 741000 | 740000
Eu-154 | 571000 | 570000
Eu-155 | 3900000
Yb-169 | 8330000
Lu-177 | 18200000
Hf-181 | 4880000 | 4900000
Ta-182 | 2700000
Re-186 | 16700000 | 17000000
Ir-192 | 4080000 | 4100000
Hg-197 | 4170000
Hg-203 | 2860000 | 2900000
Tl-201 | 263000000 | 260000000
Tl-204 | 32300000 | 32000000
Pb-210 | 8330 | 8300
Po-210 | 8820 | 8800
Ra-224 | 7500 | 7500
Ra-226 | 8820 | 8800
Ra-228 | 8330 | 8300
Th-228 | 714 | 710
Th-230 | 200
Th-232 | 200 | 200
U-233 | 2900 | 2900
U-234 | 2940 | 2900
U-235 | 3280 | 3300
U-238 | 3510 | 3500
Np-237 | 448 | 450
Np-239 | 18200000
Pu-238 | 330 | 330
Pu-239 | 300 | 300
Pu-240 | 300 | 300
Pu-241 | 15000 | 15000
Pu-242 | 313 | 310
Am-241 | 273 | 270
Am-243 | 273
Cm-242 | 5410
Cm-243 | 400
Cm-244 | 500
Cm-246 | 273
Cm-248 | 73.2
Tabelle 3 listet die RJAZ-Werte für die gebrächlichsten Radionuklide auf. Aufgeführt sind die jeweils ungünstigsten Werte für die effektive Dosis oder die Organdosis. Datengrundlage ist die RiPhyko (siehe [1] und [2]
[1] Richtlinie für die physikalische Strahlenschutzkontrolle zur Ermittlung der Körperdosen, Teil 1 Ermittlung der Körperdosis bei äußerer Strahlenexposition (§§ 62, 63, 63a StrlSchV, §§ 35, 35a RÖV), GMBl. 2004, Nr. 22, S. 4101)
[2] Richtlinie für die physikalische Strahlenschutzkontrolle zur Ermittlung der Körperdosen, Teil 2 Ermittlung der Körperdosis bei innerer Strahlenexposition (Inkorporationsüberwachung) (§§ 40, 41 und 42 StrlSchV), GMBl 2007 Nr. 31/32, S. 6231)
Note on C3: DAMP; Dipl.Ing. H.Sumpf: Einheiten [Bq] stimmen weitgehend nicht!

## Tabelle 3orig
Anhang 3: Daten zur Durchführung der Überwachung
Anhang 3.1: Radionuklide, Überwachungsverfahren und -intervalle, Dosiskoeffizienten und weitere Größen
Radionuklid | Absorptionsklasse bzw. chem. Form | Überwa- chungs- verfahren | Über- wa- chungs- intervall b) (d) | e(50) Inhalation (Sv/Bq) | hT(50) Inhalation (Sv/Bq) | Richtwert JAZ Inhalation (Bq) | Limitiert durch Dosis- grenzwert | Dosismetri- sche Nachweis- grenze | Praktische Nachweis- grenze | Einheit des Messwertes
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
H-3 | HTO | U | 30 | 1.8e-11 |  | 1110000000 | eff | 15000 | 100 | Bq/l
H-3 | Gas | RL |  | 1.8e-15 |  | 11100000000000 | eff | 230000000 | 10 | Bq/m³
H-3 | Gas | U | 30 | 1.8e-15 |  | 11100000000000 | eff | 15000 | 100 | Bq/d
H-3 | OBT | U | 30 | 4.1e-11 |  | 488000000 | eff | 15000 | 100 | Bq/d
H-3 | Methan | U | 30 | 1.8e-13 |  | 111000000000 | eff | 15000 | 100 | Bq/d
Be-7 | M | GK | 120 | 4.3e-11 |  | 465000000 | eff | 62000 | 300 | Bq
Be-7 | S | GK | 120 | 4.6e-11 |  | 435000000 | eff | 55000 | 300 | Bq
C-11 | Gas | Ap-Mon | kont. | 3.2e-12 |  | 6250000000 | eff | 130000 |  | Bq/m³
C-11) | Gas | GK a) | 0.25 | 3.2e-12 |  | 6250000000 | eff |  | 100
C-11) | Monoxid | Ap-Mon | kont. | 1.2e-12 |  | 16700000000 | eff | 350000 |  | Bq/m³
C-11) | Monoxid | GK a) | 0.25 | 1.2e-12 |  | 16700000000 | eff |  | 100
C-11) | Dioxid | Ap-Mon | kont. | 2.2e-12 |  | 9090000000 | eff | 190000 |  | Bq/m³
C-11 | Dioxid | GK a) d) | 0.25 | 2.2e-12 |  | 9090000000 | eff |  | 100
C-14 | org | U | 30 | 5.8e-10 |  | 34500000 | eff | 53 | 40 | Bq/d
C-14 | Monoxid | RL |  | 8e-13 |  | 25000000000 | eff | 520000 | 1 | Bq/m³
C-14 | Dioxid | RL |  | 6.5e-12 |  | 3080000000 | eff | 64000 | 1 | Bq/m³
C-14 | Dioxid | U | 30 | 6.5e-12 |  | 3080000000 | eff | 46 | 40 | Bq/d
C-14 | Methan | RL |  | 2.9e-12 |  | 6900000000 | eff | 140000 | 1 | Bq/m³
C-14 | Methan |  |  | 2.9e-12 |  | 6900000000 | eff
F-18 | F | Ap-Mon | kont. | 5.4e-11 |  | 370000000 | eff | 7700 |  | Bq/m³
F-18 | F | GK a) | <= 1,25 | 5.4e-11 |  | 370000000 | eff | 190 | 50 | Bq
F-18 | M | Ap-Mon | kont. | 8.9e-11 |  | 225000000 | eff | 4700 |  | Bq/m³
F-18 | M | GK a) | <= 1,25 | 8.9e-11 |  | 225000000 | eff | 110 | 50 | Bq
F-18 | S | Ap-Mon | kont. | 9.3e-11 |  | 215000000 | eff | 4500 |  | Bq/m³
F-18 | S | GK a) | <= 1,25 | 9.3e-11 |  | 215000000 | eff | 110 | 50 | Bq
Na-22 | F | GK a) | 30 | 2e-09 |  | 10000000 | eff | 2500 | 50 | Bq
Na-24 | F | Ap-Mon | kont. | 5.3e-10 |  | 37700000 | eff | 790 |  | Bq/m³
Na-24 | F | GK a) | <= 8 | 5.3e-10 |  | 37700000 | eff | 980 | 30 | Bq
Mg-28 | F | Ap-Mon | kont. | 1.1e-09 |  | 18200000 | eff | 380 |  | Bq/m³
Mg-28 | F | GK a) | <= 10 | 1.1e-09 |  | 18200000 | eff | 600 | 50 | Bq
Mg-28 | M | Ap-Mon | kont. | 1.7e-09 |  | 11800000 | eff | 250 |  | Bq/m³
Mg-28 | M | GK a) | <= 10 | 1.7e-09 |  | 11800000 | eff | 370 | 50 | Bq
P-32 | F | U | 14 | 1.1e-09 | 4.5e-09 | 11100000 | rotes Kno- chenmark | 70 | 3 | Bq/d
P-32 | M | U | 14 | 2.9e-09 |  | 6900000 | eff | 22 | 3 | Bq/d
P-33 | F | U | 30 | 1.4e-10 |  | 143000000 | eff | 540 | 20 | Bq/d
P-33 | M | U | 30 | 1.3e-09 |  | 15400000 | eff | 52 | 20 | Bq/d
S-35 | F | U | 30 | 8e-11 |  | 250000000 | eff | 620 | 40 | Bq/d
S-35 | M | U | 30 | 1.1e-09 | 8.6e-09 | 17400000 | Lunge | 55 | 40 | Bq/d
S-35 | Dampf | U | 30 | 1.2e-10 |  | 167000000 | eff | 960 | 40 | Bq/d
S-35 | SO2 | U | 30 | 1.1e-10 |  | 182000000 | eff | 760 | 40 | Bq/d
S-35 | CS2 | U | 90 | 7e-10 |  | 28600000 | eff | 420 | 40 | Bq/d
Cl-36 | F | U | 30 | 4.9e-10 |  | 40800000 | eff | 740 | 1 | Bq/d
Cl-36 | M | U | 30 | 5.1e-09 |  | 3850000 | Lunge | 71 | 1 | Bq/d
K-42 | F | Ap-Mon | kont. | 2e-10 |  | 100000000 | eff | 2100 |  | Bq/m³
K-42 | F | GK a) | <= 6 | 2e-10 |  | 100000000 | eff | 2200 | 200 | Bq
Ca-45 | M | U d) | 30 | 2.3e-09 |  | 8700000 | eff | 14 | 20 | Bq/d
Ca-47 | M | GK | 7 | 2.1e-09 |  | 9520000 | eff | 520 | 100 | Bq
Sc-46 | S | GK | 180 | 4.8e-09 |  | 4170000 | eff | 770 | 50 | Bq
Cr-51 | F | GK | 60 | 3e-11 |  | 667000000 | eff | 71000 | 1000 | Bq
Cr-51 | M | GK | 60 | 3.4e-11 |  | 588000000 | eff | 48000 | 1000 | Bq
Cr-51 | S | GK | 60 | 3.6e-11 |  | 556000000 | eff | 50000 | 1000 | Bq
Mn-54 | F | GK | 90 | 1.1e-09 |  | 18200000 | eff | 8300 | 100 | Bq
Mn-54 | M | GK | 180 | 1.2e-09 |  | 16700000 | eff | 4900 | 100 | Bq
Fe-55 | F | S | 180 | 9.2e-10 | 3.3e-09 | 15200000 | rotes Kno- chenmark | 18 | 10 | Bq/d
Fe-55 | M | S | 180 | 3.3e-10 | 1.1e-09 | 45500000 | rotes Kno- chenmark | 33 | 20 | Bq/d
Fe-59 | F | GK | 120 | 3e-09 |  | 6670000 | eff | 4900 | 150 | Bq
Fe-59 | F | S d) | 60 | 3e-09 |  | 6670000 | eff | 0.99 | 1 | Bq/d
Fe-59 | M | GK | 120 | 3.2e-09 |  | 6250000 | eff | 1600 | 150 | Bq
Fe-59 | M | S | 30 | 3.2e-09 |  | 6250000 | eff | 4.1 | 1 | Bq/d
Co-57 | M | GK | 180 | 3.9e-10 |  | 51300000 | eff | 18000 | 100 | Bq
Co-57 | M | U | 180 | 3.9e-10 |  | 51300000 | eff | 52 | 1 | Bq/d
Co-57 | S | GK | 180 | 6e-10 |  | 33300000 | eff | 18000 | 100 | Bq
Co-57 | S | U | 180 | 6e-10 |  | 33300000 | eff | 4.3 | 1 | Bq/d
Co-58 | M | GK | 120 | 1.4e-09 |  | 14300000 | eff | 2100 | 50 | Bq
Co-58 | M | U | 90 | 1.4e-09 |  | 14300000 | eff | 9 | 1 | Bq/d
Co-58 | S | GK | 120 | 1.7e-09 |  | 11800000 | eff | 2300 | 50 | Bq
Co-58 | S | U d) | 90 | 1.7e-09 |  | 11800000 | eff | 0.99 | 1 | Bq/d
Co-60 | M | GK | 180 | 7.1e-09 |  | 2820000 | eff | 1500 | 50 | Bq
Co-60 | M | U | 180 | 7.1e-09 |  | 2820000 | eff | 4.2 | 1 | Bq/d
Co-60 | S | GK | 180 | 1.7e-08 |  | 1180000 | eff | 930 | 50 | Bq
Co-60 | S | U d) | 180 | 1.7e-08 |  | 1180000 | eff | 0.23 | 1 | Bq/d
Ni-59 | F | U | 180 | 2.2e-10 |  | 90900000 | eff | 96 | 5 | Bq/d
Ni-59 | M | U | 180 | 9.4e-11 |  | 213000000 | eff | 270 | 5 | Bq/d
Ni-59 | Carbonyl | U | 180 | 8.3e-10 |  | 24100000 | eff | 89 | 5 | Bq/d
Ni-63 | F | U | 180 | 5.2e-10 |  | 38500000 | eff | 41 | 0.3 | Bq/d
Ni-63 | M | U | 180 | 3.1e-10 |  | 64500000 | eff | 81 | 0.3 | Bq/d
Ni-63 | Carbonyl | U | 180 | 2e-09 |  | 10000000 | eff | 37 | 0.3 | Bq/d
Cu-64 | F | Ap-Mon | kont. | 6.8e-11 |  | 294000000 | eff | 6100 |  | Bq/m³
Cu-64 | F | GK a) | <= 5 | 6.8e-11 |  | 294000000 | eff | 6000 | 2500 | Bq
Cu-64 | M | Ap-Mon | kont. | 1.5e-10 |  | 133000000 | eff | 2800 |  | Bq/m³
Cu-64 | M | GK a) | <= 5 | 1.5e-10 |  | 133000000 | eff | 2700 | 2500 | Bq
Cu-64 | S | Ap-Mon | kont. | 1.5e-10 |  | 133000000 | eff | 2800 |  | Bq/m³
Cu-64 | S | GK a) | <= 5 | 1.5e-10 |  | 133000000 | eff | 2700 | 2500 | Bq
Zn-65 | S | GK | 180 | 2.8e-09 |  | 7140000 | eff | 17000 | 100 | Bq
Ga-67 | F | GK | 7 | 1.1e-10 |  | 182000000 | eff | 7300 | 300 | Bq
Ga-67 | M | GK | 7 | 2.8e-10 |  | 71400000 | eff | 1200 | 300 | Bq
Se-75 | F | GK | 180 | 1.4e-09 |  | 14300000 | eff | 15000 | 100 | Bq
Se-75 | M | GK | 180 | 1.7e-09 |  | 11800000 | eff | 12000 | 100 | Bq
Sr-85 | F | GK | 120 | 5.6e-10 |  | 35700000 | eff | 9400 | 100 | Bq
Sr-85 | F | U | 14 | 5.6e-10 |  | 35700000 | eff | 160 | 1 | Bq/d
Sr-85 | S | GK | 120 | 6.4e-10 |  | 31300000 | eff | 5100 | 100 | Bq
Sr-85 | S | U | 14 | 6.4e-10 |  | 31300000 | eff | 2.2 | 1 | Bq/d
Sr-89 | F | U | 14 | 1.4e-09 | 5.4e-09 | 9260000 | rotes Kno- chenmark | 63 | 0.1 | Bq/d
Sr-89 | S | U | 14 | 5.6e-09 |  | 3570000 | eff | 0.24 | 0.1 | Bq/d
Sr-90 | F | U | 180 | 3e-08 | 2e-07 | 250000 | rotes Kno- chenmark | 0.69 | 0.1 | Bq/d
Sr-90 | S | U d) | 180 | 7.7e-08 | 6.3e-07 | 238000 | Lunge | 0.02 | 0.02 | Bq/d
Sr-90 | S | S | 180 | 7.7e-08 | 6.3e-07 | 238000 | Lunge | 0.24 | 0.02 | Bq/d
Y-88 | M | GK | 180 | 3.3e-09 |  | 6060000 | eff | 2400 | 50 | Bq
Y-88 | S | GK | 180 | 3e-09 |  | 6670000 | eff | 1600 | 50 | Bq
Y-90 | M | Ap-Mon | kont. | 1.6e-09 |  | 12500000 | eff | 260 |  | Bq/m³
Y-90 | M | U a) | <= 10 | 1.6e-09 |  | 12500000 | eff | 4.3 | 1 | Bq/d
Y-90 | S | Ap-Mon | kont. | 1.7e-09 |  | 11800000 | eff | 250 |  | Bq/m³
Y-90 | S | S a) | <= 9 | 1.7e-09 |  | 11800000 | eff | 140 | 30 | Bq/d
Zr-95 | F | GK | 120 | 3e-09 | 6.2e-08 | 4840000 | Knochen- oberfläche | 4200 | 150 | Bq
Zr-95 | M | GK | 120 | 3.6e-09 |  | 5560000 | eff | 1000 | 150 | Bq
Zr-95 | S | GK | 120 | 4.2e-09 |  | 4760000 | eff | 770 | 150 | Bq
Nb-94 | M | GK | 180 | 7.2e-09 |  | 2780000 | eff | 2000 | 100 | Bq
Nb-94 | S | GK | 180 | 2.5e-08 |  | 800000 | eff | 670 | 100 | Bq
Nb-95 | M | GK | 60 | 1.3e-09 |  | 15400000 | eff | 1900 | 100 | Bq
Nb-95 | S | GK | 60 | 1.3e-09 |  | 15400000 | eff | 1800 | 100 | Bq
Mo-99 | F | GK | 7 | 3.6e-10 |  | 55600000 | eff | 3400 | 100 | Bq
Mo-99 | F | U a) | <= 1 | 3.6e-10 |  | 55600000 | eff | 76 | 3 | Bq/d
Mo-99 | S | GK | 7 | 1.1e-09 |  | 18200000 | eff | 240 | 100 | Bq
Mo-99 | S | U a) d) | <= 1 | 1.1e-09 |  | 18200000 | eff | 0.92 | 3 | Bq/d
Tc-99 | F | U | 60 | 4e-10 |  | 50000000 | eff | 21 | 5 | Bq/d
Tc-99 | M | U | 60 | 3.2e-09 |  | 6250000 | eff | 8.7 | 5 | Bq/d
Tc-99m | F | Ap-Mon | kont. | 2e-11 |  | 1000000000 | eff | 21000 |  | Bq/m³
Tc-99m | F | GK a) | <= 4 | 2e-11 |  | 1000000000 | eff | 4500 | 100 | Bq
Tc-99m | M | Ap-Mon | kont. | 2.9e-11 |  | 690000000 | eff | 14000 |  | Bq/m³
Tc-99m | M | GK a) | <= 4 | 2.9e-11 |  | 690000000 | eff | 3100 | 100 | Bq
Ru-103 | F | GK | 90 | 6.8e-10 |  | 29400000 | eff | 5100 | 100 | Bq
Ru-103 | M | GK | 90 | 1.9e-09 |  | 10500000 | eff | 1000 | 100 | Bq
Ru-103 | S | GK | 90 | 2.2e-09 |  | 9090000 | eff | 1000 | 100 | Bq
Ru-103 | Tetroxid | GK | 90 | 1.1e-09 |  | 18200000 | eff | 5800 | 100 | Bq
Ru-106 | F | GK | 180 | 9.8e-09 |  | 2040000 | eff | 1900 | 300 | Bq
Ru-106 | F | U | 60 | 9.8e-09 |  | 2040000 | eff | 7.5 | 5 | Bq/d
Ru-106 | M | GK | 180 | 1.7e-08 |  | 1180000 | eff | 550 | 300 | Bq
Ru-106 | M | U d) | 60 | 1.7e-08 |  | 1180000 | eff | 1.5 | 5 | Bq/d
Ru-106 | S | GK | 180 | 3.5e-08 |  | 571000 | eff | 370 | 300 | Bq
Ru-106 | S | U e) | 60 | 3.5e-08 |  | 571000 | eff | 0.2 | 5 | Bq/d
Ru-106 | Tetroxid | GK | 180 | 1.8e-08 |  | 1110000 | eff | 1900 | 300 | Bq
Ru-106 | Tetroxid | U | 60 | 1.8e-08 |  | 1110000 | eff | 7.4 | 5 | Bq/d
Rh-105 | F | Ap-Mon | kont. | 1.5e-10 |  | 133000000 | eff | 2800 |  | Bq/m³
Rh-105 | F | GK a) | <= 15 | 1.5e-10 |  | 133000000 | eff | 6000 | 300 | Bq
Rh-105 | M | Ap-Mon | kont. | 4.1e-10 |  | 48800000 | eff | 1000 |  | Bq/m³
Rh-105 | M | GK a) | <= 10 | 4.1e-10 |  | 48800000 | eff | 2100 | 300 | Bq
Rh-105 | S | Ap-Mon | kont. | 4.4e-10 |  | 45500000 | eff | 950 |  | Bq/m³
Rh-105 | S | GK a) | <= 10 | 4.4e-10 |  | 45500000 | eff | 1900 | 300 | Bq
Ag-108m | F | GK | 180 | 7.3e-09 |  | 2740000 | eff | 2800 | 100 | Bq
Ag-108m | M | GK | 180 | 5.2e-09 |  | 3850000 | eff | 2500 | 100 | Bq
Ag-108m | S | GK | 180 | 1.9e-08 |  | 1050000 | eff | 930 | 100 | Bq
Ag-110m | F | GK | 180 | 6.7e-09 |  | 2990000 | eff | 1900 | 100 | Bq
Ag-110m | M | GK | 180 | 5.9e-09 |  | 3390000 | eff | 1300 | 100 | Bq
Ag-110m | S | GK | 180 | 7.3e-09 |  | 2740000 | eff | 1500 | 100 | Bq
Cd-109 | F | GK | 180 | 9.6e-09 | 2.3e-07 | 652000 | Niere | 7100 | 3000 | Bq
Cd-109 | F | U f) | 180 | 9.6e-09 | 2.3e-07 | 652000 | Niere | 0.27 | 5 | Bq/d
Cd-109 | M | GK | 180 | 5.1e-09 | 6.1e-08 | 2460000 | Niere | 6200 | 3000 | Bq
Cd-109 | M | U e) | 180 | 5.1e-09 | 6.1e-08 | 2460000 | Niere | 0.2 | 5 | Bq/d
Cd-109 | S | GK | 180 | 4.4e-09 |  | 4550000 | eff | 4700 | 3000 | Bq
Cd-109 | S | U e) | 180 | 4.4e-09 |  | 4550000 | eff | 0.075 | 5 | Bq/d
In-111 | F | GK | 7 | 2.2e-10 |  | 90900000 | eff | 4400 | 100 | Bq
In-111 | M | GK | 7 | 3.1e-10 |  | 64500000 | eff | 1100 | 100 | Bq
In-113m | F | Ap-Mon | kont. | 1.9e-11 |  | 1050000000 | eff | 22000 |  | Bq/m³
In-113m | F | GK a) | <= 1 | 1.9e-11 |  | 1050000000 | eff | 320 | 100 | Bq
In-113m | M | Ap-Mon | kont. | 3.2e-11 |  | 625000000 | eff | 13000 |  | Bq/m³
In-113m | M | GK a) | <= 1 | 3.2e-11 |  | 625000000 | eff | 190 | 100 | Bq
Sn-113 | F | GK | 180 | 7.9e-10 |  | 25300000 | eff | 13000 | 100 | Bq
Sn-113 | M | GK | 180 | 1.9e-09 |  | 10500000 | eff | 2300 | 100 | Bq
Sb-122 | F | Ap-Mon | kont. | 6.3e-10 |  | 31700000 | eff | 660 |  | Bq/m³
Sb-122 | F | GK a) | <= 20 | 6.3e-10 |  | 31700000 | eff | 1700 | 100 | Bq
Sb-122 | M | Ap-Mon | kont. | 1.2e-09 |  | 16700000 | eff | 350 |  | Bq/m³
Sb-122 | M | GK a) | <= 20 | 1.2e-09 |  | 16700000 | eff | 870 | 100 | Bq
Sb-124 | F | GK | 120 | 1.9e-09 |  | 10500000 | eff | 970 | 100 | Bq
Sb-124 | M | GK | 120 | 4.7e-09 |  | 4260000 | eff | 390 | 100 | Bq
Sb-125 | F | GK | 180 | 1.7e-09 | 2.7e-08 | 11100000 | Knochen- oberfläche | 4900 | 300 | Bq
Sb-125 | M | GK | 180 | 3.3e-09 |  | 6060000 | eff | 2100 | 300 | Bq
Te-123m | F | GK | 180 | 1.2e-09 | 4.2e-08 | 7140000 | Knochen- oberfläche | 11000 | 100 | Bq
Te-123m | M | GK | 180 | 3.4e-09 |  | 5880000 | eff | 2900 | 100 | Bq
Te-123m | Dampf | GK | 180 | 3.4e-09 |  | 5880000 | eff | 10000 | 100 | Bq
Te-132 | F | GK | 7 | 2.4e-09 |  | 8330000 | eff | 290 | 100 | Bq
Te-132 | M | GK | 7 | 3e-09 |  | 6670000 | eff | 180 | 100 | Bq
Te-132 | Dampf | GK | 7 | 5.1e-09 |  | 3920000 | eff | 320 | 100 | Bq
J-123 | F | Ap-Mon | kont. | 1.1e-10 | 1.9e-09 | 158000000 | Schilddrüse | 3800 |  | Bq/m³
J-123 | F | SD a) | <= 7 | 1.1e-10 | 1.9e-09 | 158000000 | Schilddrüse | 950 | 50 | Bq
J-123 | F | GK a) | <= 7 | 1.1e-10 | 1.9e-09 | 158000000 | Schilddrüse | 2100 | 150 | Bq
J-123 | Dampf | Ap-Mon | kont. | 2.1e-10 | 3.7e-09 | 81100000 | Schilddrüse | 2000 |  | Bq/m³
J-123 | Dampf | SD a) | <= 7 | 2.1e-10 | 3.7e-09 | 81100000 | Schilddrüse | 930 | 50 | Bq
J-123 | Dampf | GK a) | <= 7 | 2.1e-10 | 3.7e-09 | 81100000 | Schilddrüse | 1300 | 150 | Bq
J-123 | Methyl | Ap-Mon | kont. | 1.5e-10 | 2.9e-09 | 103000000 | Schilddrüse | 2800 |  | Bq/m³
J-123 | Methyl | SD a) | <= 7 | 1.5e-10 | 2.9e-09 | 103000000 | Schilddrüse | 1000 | 50 | Bq
J-123 | Methyl | GK a) | <= 7 | 1.5e-10 | 2.9e-09 | 103000000 | Schilddrüse | 1300 | 150 | Bq
J-124 | F | SD | 7 | 6.3e-09 | 1.2e-07 | 2500000 | Schilddrüse | 130 | 50 | Bq
J-124 | F | GK | 7 | 6.3e-09 | 1.2e-07 | 2500000 | Schilddrüse | 140 | 50 | Bq
J-124 | Dampf | SD | 7 | 1.2e-08 | 2.3e-07 | 1300000 | Schilddrüse | 130 | 50 | Bq
J-124 | Dampf | GK | 7 | 1.2e-08 | 2.3e-07 | 1300000 | Schilddrüse | 130 | 50 | Bq
J-124 | Methyl | SD | 7 | 9.2e-09 | 1.8e-07 | 1670000 | Schilddrüse | 130 | 50 | Bq
J-124 | Methyl | GK | 7 | 9.2e-09 | 1.8e-07 | 1670000 | Schilddrüse | 140 | 50 | Bq
J-125 | F | SD | 120 | 7.3e-09 | 1.5e-07 | 2000000 | Schilddrüse | 720 | 100 | Bq
J-125 | F | U | 120 | 7.3e-09 | 1.5e-07 | 2000000 | Schilddrüse | 4 | 1 | Bq/d
J-125 | Dampf | SD | 120 | 1.4e-08 | 2.7e-07 | 1110000 | Schilddrüse | 700 | 100 | Bq
J-125 | Dampf | U | 120 | 1.4e-08 | 2.7e-07 | 1110000 | Schilddrüse | 4 | 1 | Bq/d
J-125 | Methyl | SD | 120 | 1.1e-08 | 2.1e-07 | 1430000 | Schilddrüse | 720 | 100 | Bq
J-125 | Methyl | U | 120 | 1.1e-08 | 2.1e-07 | 1430000 | Schilddrüse | 3.9 | 1 | Bq/d
J-129 | F | SD | 180 | 5.1e-08 | 1e-06 | 300000 | Schilddrüse | 430 | 100 | Bq
J-129 | F | U | 180 | 5.1e-08 | 1e-06 | 300000 | Schilddrüse | 2.3 | 1 | Bq/d
J-129 | Dampf | SD | 180 | 9.6e-08 | 1.9e-06 | 158000 | Schilddrüse | 430 | 100 | Bq
J-129 | Dampf | U | 180 | 9.6e-08 | 1.9e-06 | 158000 | Schilddrüse | 2.3 | 1 | Bq/d
J-129 | Methyl | SD | 180 | 7.4e-08 | 1.5e-06 | 200000 | Schilddrüse | 430 | 100 | Bq
J-129 | Methyl | U | 180 | 7.4e-08 | 1.5e-06 | 200000 | Schilddrüse | 2.3 | 1 | Bq/d
J-131 | F | SD | 14 | 1.1e-08 | 2.1e-07 | 1430000 | Schilddrüse | 140 | 50 | Bq
J-131 | F | GK | 14 | 1.1e-08 | 2.1e-07 | 1430000 | Schilddrüse | 150 | 50 | Bq
J-131 | F | U d) | 14 | 1.1e-08 | 2.1e-07 | 1430000 | Schilddrüse | 0.35 | 1 | Bq/d
J-131 | Dampf | SD | 14 | 2e-08 | 3.9e-07 | 769000 | Schilddrüse | 140 | 50 | Bq
J-131 | Dampf | GK | 14 | 2e-08 | 3.9e-07 | 769000 | Schilddrüse | 150 | 50 | Bq
J-131 | Dampf | U d) | 14 | 2e-08 | 3.9e-07 | 769000 | Schilddrüse | 0.36 | 1 | Bq/d
J-131 | Methyl | SD | 14 | 1.5e-08 | 3.1e-07 | 968000 | Schilddrüse | 140 | 50 | Bq
J-131 | Methyl | GK | 14 | 1.5e-08 | 3.1e-07 | 968000 | Schilddrüse | 160 | 50 | Bq
J-131 | Methyl | U d) | 14 | 1.5e-08 | 3.1e-07 | 968000 | Schilddrüse | 0.41 | 1 | Bq/d
J-132 | F | Ap-Mon | kont. | 2e-10 |  | 100000000 | eff | 2100 |  | Bq/m³
J-132 | F | SD a)d) | <= 1 | 2e-10 |  | 100000000 | eff | 19 | 25 | Bq
J-132 | F | GK a) | <= 1 | 2e-10 |  | 100000000 | eff | 89 | 50 | Bq
J-132 | Dampf | Ap-Mon | kont. | 3.1e-10 |  | 64500000 | eff | 1300 |  | Bq/m³
J-132 | Dampf | SD a)d) | <= 1 | 3.1e-10 |  | 64500000 | eff | 23 | 25 | Bq
J-132 | Dampf | GK a) | <= 1 | 3.1e-10 |  | 64500000 | eff | 66 | 50 | Bq
J-132 | Methyl | Ap-Mon | kont. | 1.9e-10 | 3.2e-09 | 93800000 | Schilddrüse | 2200 |  | Bq/m³
J-132 | Methyl | SD a) | <= 1 | 1.9e-10 | 3.2e-09 | 93800000 | Schilddrüse | 30 | 25 | Bq
J-132 | Methyl | GK a) | <= 1 | 1.9e-10 | 3.2e-09 | 93800000 | Schilddrüse | 71 | 50 | Bq
J-133 | F | Ap-Mon | kont. | 2.1e-09 | 4e-08 | 7500000 | Schilddrüse | 200 |  | Bq/m³
J-133 | F | SD | <= 7 | 2.1e-09 | 4e-08 | 7500000 | Schilddrüse | 78 | 50 | Bq
J-133 | F | GK a) | <= 7 | 2.1e-09 | 4e-08 | 7500000 | Schilddrüse | 170 | 150 | Bq
J-133 | Dampf | Ap-Mon | kont. | 4e-09 | 7.6e-08 | 3950000 | Schilddrüse | 100 |  | Bq/m³
J-133 | Dampf | SD a) | <= 7 | 4e-09 | 7.6e-08 | 3950000 | Schilddrüse | 75 | 50 | Bq
J-133 | Dampf | GK a)d) | <= 7 | 4e-09 | 7.6e-08 | 3950000 | Schilddrüse | 110 | 150 | Bq
J-133 | Methyl | Ap-Mon | kont. | 3.1e-09 | 6e-08 | 5000000 | Schilddrüse | 130 |  | Bq/m³
J-133 | Methyl | SD a) | <= 7 | 3.1e-09 | 6e-08 | 5000000 | Schilddrüse | 78 | 50 | Bq
J-133 | Methyl | GK a)d) | <= 7 | 3.1e-09 | 6e-08 | 5000000 | Schilddrüse | 97 | 150 | Bq
Cs-134 | F | GK | 180 | 9.6e-09 |  | 2080000 | eff | 5700 | 100 | Bq
Cs-134 | F | U | 180 | 9.6e-09 |  | 2080000 | eff | 31 | 1 | Bq/d
Cs-137 | F | GK | 180 | 6.7e-09 |  | 2990000 | eff | 10000 | 100 | Bq
Cs-137 | F | U | 180 | 6.7e-09 |  | 2990000 | eff | 52 | 1 | Bq/d
Ba-133 | F | GK | 180 | 1.8e-09 | 5.5e-09 | 9090000 | rotes Knochen- mark | 4700 | 100 | Bq
Ba-140 | F | GK | 30 | 1.6e-09 |  | 12500000 | eff | 310 | 200 | Bq
La-140 | F | Ap-Mon | kont. | 1e-09 |  | 20000000 | eff | 420 |  | Bq/m³
La-140 | F | GK a) | <= 15 | 1e-09 |  | 20000000 | eff | 990 | 100 | Bq
La-140 | M | Ap-Mon | kont. | 1.5e-09 |  | 13300000 | eff | 280 |  | Bq/m³
La-140 | M | GK a) | <= 15 | 1.5e-09 |  | 13300000 | eff | 600 | 100 | Bq
Ce-141 | M | GK | 60 | 2.7e-09 |  | 7410000 | eff | 1200 | 200 | Bq
Ce-141 | S | GK | 60 | 3.1e-09 | 2.4e-08 | 6250000 | Lunge | 640 | 200 | Bq
Ce-144 | M | GK | 180 | 2.3e-08 |  | 870000 | eff | 860 | 500 | Bq
Ce-144 | S | GK d) | 180 | 2.9e-08 | 2.2e-07 | 682000 | Lunge | 370 | 500 | Bq
Pm-147 | M | U | 180 | 3.5e-09 |  | 5710000 | eff | 0.92 | 0.4 | Bq/d
Pm-147 | M | S | 30 | 3.5e-09 |  | 5710000 | eff | 1.6 | 0.4 | Bq/d
Pm-147 | S | U f) | 180 | 3.2e-09 | 2.5e-08 | 6000000 | Lunge | 0.037 | 0.4 | Bq/d
Pm-147 | S | S | 30 | 3.2e-09 | 2.5e-08 | 6000000 | Lunge | 2.6 | 0.4 | Bq/d
Eu-152 | M | GK | 180 | 2.7e-08 |  | 741000 | eff | 930 | 200 | Bq
Eu-154 | M | GK | 180 | 3.5e-08 |  | 571000 | eff | 700 | 200 | Bq
Eu-155 | M | GK | 180 | 4.7e-09 | 7.7e-08 | 3900000 | Knochen oberfläche | 5100 | 500 | Bq
Yb-169 | M | GK | 60 | 2.1e-09 |  | 9520000 | eff | 1100 | 200 | Bq
Yb-169 | S | GK | 60 | 2.4e-09 |  | 8330000 | eff | 820 | 200 | Bq
Lu-177 | M | GK | 14 | 1e-09 |  | 20000000 | eff | 610 | 500 | Bq
Lu-177 | M | S g) | - |  | 1e-09 | 20000000 | eff |  | 5 | Bq/d
Lu-177 | S | GK d) | 14 |  | 1.1e-09 | 18200000 | eff | 490 | 500 | Bq
Lu-177 | S | S g) | - |  | 1.1e-09 | 18200000 | eff |  | 5 | Bq/d
Hf-181 | F | GK | 90 | 1.8e-09 | 4.8e-08 | 6250000 | Knochen- oberfläche | 5200 | 100 | Bq
Hf-181 | M | GK | 90 | 4.1e-09 |  | 4880000 | eff | 600 | 100 | Bq
Ta-182 | M | GK | 180 | 5.8e-09 |  | 3450000 | eff | 710 | 200 | Bq
Ta-182 | S | GK | 180 | 7.4e-09 |  | 2700000 | eff | 730 | 200 | Bq
Re-186 | F | Ap-Mon | kont. | 7.3e-10 |  | 27400000 | eff | 570 |  | Bq/m³
Re-186 | F | GK a) | <= 15 | 7.3e-10 |  | 27400000 | eff | 1600 | 1000 | Bq
Re-186 | F | U a) | <= 20 | 7.3e-10 |  | 27400000 | eff | 190 | 1 | Bq/d
Re-186 | M | Ap-Mon | kont. | 1.2e-09 |  | 16700000 | eff | 350 |  | Bq/m³
Re-186 | M | GK a) | <= 20 | 1.2e-09 |  | 16700000 | eff | 1000 | 1000 | Bq
Re-186 | M | U a) | <= 10 | 1.2e-09 |  | 16700000 | eff | 87 | 1 | Bq/d
Ir-192 | F | GK | 120 | 2.2e-09 |  | 9090000 | eff | 5800 | 100 | Bq
Ir-192 | M | GK | 120 | 4.1e-09 |  | 4880000 | eff | 1000 | 100 | Bq
Ir-192 | S | GK | 180 | 4.9e-09 |  | 4080000 | eff | 630 | 100 | Bq
Hg-197 | F org. | GK | 7 | 8.5e-11 |  | 235000000 | eff | 17000 | 300 | Bq
Hg-197 | F org. | U | 7 | 8.5e-11 |  | 235000000 | eff | 70 | 3 | Bq/d
Hg-197 | F anorg. | GK | 7 | 1e-10 |  | 200000000 | eff | 8100 | 300 | Bq
Hg-197 | F anorg. | U | 7 | 1e-10 |  | 200000000 | eff | 65 | 3 | Bq/d
Hg-197 | M anorg. | GK | 7 | 2.8e-10 |  | 71400000 | eff | 960 | 300 | Bq
Hg-197 | M anorg. | U | 7 | 2.8e-10 |  | 71400000 | eff | 3.2 | 3 | Bq/d
Hg-197 | Dampf | GK | 7 | 4.4e-09 | 3.6e-08 | 4170000 | Lunge | 480 | 300 | Bq
Hg-197 | Dampf | U | 7 | 4.4e-09 | 3.6e-08 | 4170000 | Lunge | 3.5 | 3 | Bq/d
Hg-203 | F org. | GK | 60 | 7.5e-10 | 6.7e-09 | 22400000 | Niere | 26000 | 100 | Bq
Hg-203 | F anorg. | GK | 60 | 5.9e-10 |  | 33900000 | eff | 13000 | 100 | Bq
Hg-203 | M anorg. | GK | 60 | 1.9e-09 |  | 10500000 | eff | 1800 | 100 | Bq
Hg-203 | Dampf | GK | 60 | 7e-09 |  | 2860000 | eff | 2800 | 100 | Bq
Tl-201 | F | GK | 7 | 7.6e-11 |  | 263000000 | eff | 16000 | 1000 | Bq
Tl-204 | F | GK | 30 | 6.2e-10 |  | 32300000 | eff | 8400 | 8000 | Bq
Tl-204 | F | U | 30 | 6.2e-10 |  | 32300000 | eff | 280 | 100 | Bq/d
Pb-210 | F | U | 30 | 1.1e-06 | 3.6e-05 | 8330 | Knochen- oberfläche | 0.089 | 0.05 | Bq/d
Pb-210 | F | S | 180 | 1.1e-06 | 3.6e-05 | 8330 | Knochen- oberfläche | 0.04 | 0.001 | Bq/d
Po-210 | F | U | 90 | 7.1e-07 | 7.5e-06 | 20000 | Niere | 0.09 | 0.001 | Bq/d
Po-210 | M | U | 90 | 2.2e-06 | 1.7e-05 | 8820 | Lunge | 0.0094 | 0.001 | Bq/d
Ra-224 | M | Ap-Mon | kont. | 2.4e-06 | 2e-05 | 7500 | Lunge | 0.17 |  | Bq/m³
Ra-224 | M | U a) | <= 10 | 2.4e-06 | 2e-05 | 7500 | Lunge | 0.0015 | 0.001 | Bq/d
Ra-226 | M | RL |  | 2.2e-06 | 1.7e-05 | 8820 | Lunge | 0.19 |  | Bq/m³
Ra-226 | M | U d) | 90 | 2.2e-06 | 1.7e-05 | 8820 | Lunge | 0.0005 | 0.002 | Bq/d
Ra-228 | M | RL |  | 1.7e-06 | 3.6e-05 | 8330 | Knochen- oberfläche | 0.25 |  | Bq/m³
Ra-228 | M | U d) | 90 | 1.7e-06 | 3.6e-05 | 8330 | Knochen- oberfläche | 0.00062 | 0.001 | Bq/d
Th-228 | M | RL |  | 2.2e-05 |  | 909 | eff | 0.019 |  | Bq/m³
Th-228 | M | U f) | 180 | 2.2e-05 |  | 909 | eff | 0.00013 | 0.001 | Bq/d
Th-228 | M | S d) | 60 | 2.2e-05 |  | 909 | eff | 0.0009 | 0.001 | Bq/d
Th-228 | S | RL |  | 2.5e-05 | 0.00021 | 714 | Lunge | 0.017 |  | Bq/m³
Th-228 | S | U e) | 180 | 2.5e-05 | 0.00021 | 714 | Lunge | 5.3e-06 | 0.001 | Bq/d
Th-228 | S | S | 60 | 2.5e-05 | 0.00021 | 714 | Lunge | 0.0012 | 0.001 | Bq/d
Th-230 | M | RL | 2.8e-05 | 0.0015 |  | 200 | Knochen- oberfläche | 0.0083 |  | Bq/m³
Th-230 | M | U f) | 180 | 2.8e-05 | 0.0015 | 200 | Knochen- oberfläche | 6.9e-05 | 0.001 | Bq/d
Th-230 | M | S d) | 60 | 2.8e-05 | 0.0015 | 200 | Knochen- oberfläche | 0.00043 | 0.001 | Bq/d
Th-230 | S | RL |  | 7.2e-06 | 0.00014 | 2140 | Knochen- oberfläche | 0.058 |  | Bq/m³
Th-230 | S | U e) | 180 | 7.2e-06 | 0.00014 | 2140 | Knochen- oberfläche | 2.2e-05 | 0.001 | Bq/d
Th-230 | S | S | 60 | 7.2e-06 | 0.00014 | 2140 | Knochen- oberfläche | 0.0043 | 0.001 | Bq/d
Th-232 | M | RL |  | 2.9e-05 | 0.0015 | 200 | Knochen- oberfläche | 0.0083 |  | Bq/m³
Th-232 | M | U f) | 180 | 2.9e-05 | 0.0015 | 200 | Knochen- oberfläche | 6.9e-05 | 0.001 | Bq/d
Th-232 | M | S d) | 60 | 2.9e-05 | 0.0015 | 200 | Knochen- oberfläche | 0.00043 | 0.001 | Bq/d
Th-232 | S | RL |  | 1.2e-05 |  | 1670 | eff | 0.035 |  | Bq/m³
Th-232 | S | U e) | 180 | 1.2e-05 |  | 1670 | eff | 1.3e-05 | 0.001 | Bq/d
Th-232 | S | S | 60 | 1.2e-05 |  | 1670 | eff | 0.0026 | 0.001 | Bq/d
U-233 | F | U | 90 | 6.6e-07 | 1.2e-05 | 25000 | Knochen- oberfläche | 0.045 | 0.001 | Bq/d
U-233 | M | U | 180 | 2.2e-06 | 1.7e-05 | 8820 | Lunge | 0.015 | 0.001 | Bq/d
U-233 | S | RL |  | 6.9e-06 |  | 2900 | eff | 0.06 |  | Bq/m³
U-233 | S | U d) | 180 | 6.9e-06 |  | 2900 | eff | 0.00024 | 0.001 | Bq/d
U-233 | S | S | 180 | 6.9e-06 |  | 2900 | eff | 0.0026 | 0.001 | Bq/d
U-234 | F | U | 90 | 6.4e-07 | 1.1e-05 | 27300 | Knochen- oberfläche | 0.046 | 0.001 | Bq/d
U-234 | M | U | 180 | 2.1e-06 | 1.6e-05 | 9380 | Lunge | 0.015 | 0.001 | Bq/d
U-234 | S | RL |  | 6.8e-06 |  | 2940 | eff | 0.061 |  | Bq/m³
U-234 | S | U d) | 180 | 6.8e-06 |  | 2940 | eff | 0.00024 | 0.001 | Bq/d
U-234 | S | S | 180 | 6.8e-06 |  | 2940 | eff | 0.0027 | 0.001 | Bq/d
U-235 | F | U | 90 | 6e-07 | 1.1e-05 | 27300 | Knochen- oberfläche | 0.049 | 0.001 | Bq/d
U-235 | M | U | 180 | 1.8e-06 | 1.4e-05 | 10700 | Lunge | 0.018 | 0.001 | Bq/d
U-235 | M | LZ d) | 180 | 1.8e-06 | 1.4e-05 | 10700 | Lunge | 3.3 | 10 | Bq
U-235 | S | RL |  | 6.1e-06 |  | 3280 | eff | 0.068 |  | Bq/m³
U-235 | S | U d) | 180 | 6.1e-06 |  | 3280 | eff | 0.00027 | 0,001) | Bq/d
U-235 | S | S | 180 | 6.1e-06 |  | 3280 | eff | 0.003 | 0.001 | Bq/d
U-235 | S | LZ d) | 180 | 6.1e-06 |  | 3280 | eff | 2.6 | 10 | Bq
U-238 | F | U | 90 | 5.8e-07 | 1e-05 | 30000 | Knochen- oberfläche | 0.051 | 0.001 | Bq/d
U-238 | M | U | 180 | 1.6e-06 | 1.3e-05 | 11500 | Lunge | 0.02 | 0.001 | Bq/d
U-238 | S | RL |  | 5.7e-06 |  | 3510 | eff | 0.073 |  | Bq/m³
U-238 | S | U d) | 180 | 5.7e-06 |  | 3510 | eff | 0.00029 | 0.001 | Bq/d
U-238 | S | S | 180 | 5.7e-06 |  | 3510 | eff | 0.0032 | 0.001 | Bq/d
Np-237 | M | RL |  | 1.5e-05 | 0.00067 | 448 | Knochen- oberfläche | 0.019 |  | Bq/m³
Np-237 | M | U d) | 180 | 1.5e-05 | 0.00067 | 448 | Knochen- oberfläche | 0.0006 | 0.001 | Bq/d
Np-237 | M | S d) | 60 | 1.5e-05 | 0.00067 | 448 | Knochen- oberfläche | 0.00096 | 0.001 | Bq/d
Np-239 | M | Ap-Mon | kont. | 1.1e-09 |  | 18200000 | eff | 380 |  | Bq/m³
Np-239 | M | GK a) | <= 15 | 1.1e-09 |  | 18200000 | eff | 920 | 500 | Bq
Np-239 | M | U a) | <= 8 | 1.1e-09 |  | 18200000 | eff | 11 | 10 | Bq/d
Np-239 | M | S a) | <= 10 | 1.1e-09 |  | 18200000 | eff | 200 | 10 | Bq/d
Pu-238 | M | RL |  | 3e-05 | 0.00091 | 330 | Knochen- oberfläche | 0.014 |  | Bq/m³
Pu-238 | M | U f) | 180 | 3e-05 | 0.00091 | 330 | Knochen- oberfläche | 8.8e-05 | 0.001 | Bq/d
Pu-238 | M | S d) | 90 | 3e-05 | 0.00091 | 330 | Knochen- oberfläche | 0.00054 | 0.001 | Bq/d
Pu-238 | S | RL |  | 1.1e-05 |  | 1820 | eff | 0.038 |  | Bq/m³
Pu-238 | S | U e) | 180 | 1.1e-05 |  | 1820 | eff | 7.2e-06 | 0.001 | Bq/d
Pu-238 | S | S | 90 | 1.1e-05 |  | 1820 | eff | 0.0025 | 0.001 | Bq/d
Pu-239 | M | RL |  | 3.2e-05 | 0.001 | 300 | Knochen- oberfläche | 0.013 |  | Bq/m³
Pu-239 | M | U f) | 180 | 3.2e-05 | 0.001 | 300 | Knochen- oberfläche | 8e-05 | 0.001 | Bq/d
Pu-239 | M | S d) | 90 | 3.2e-05 | 0.001 | 300 | Knochen- | 0.00049 | 0.001 | Bq/d
Pu-239 | S | RL |  | 8.3e-06 |  | 2410 | eff | 0.05 |  | Bq/m³
Pu-239 | S | U e) | 180 | 8.3e-06 |  | 2410 | eff | 9.5e-06 | 0.001 | Bq/d
Pu-239 | S | S | 90 | 8.3e-06 |  | 2410 | eff | 0.0033 | 0.001 | Bq/d
Pu-240 | M | RL |  | 3.2e-05 | 0.001 | 300 | Knochen- oberfläche | 0.013 |  | Bq/m³
Pu-240 | M | U f) | 180 | 3.2e-05 | 0.001 | 300 | Knochen- oberfläche | 8e-05 | 0.001 | Bq/d
Pu-240 | M | S d) | 90 | 3.2e-05 | 0.001 | 300 | Knochen- oberfläche | 0.00048 | 0.001 | Bq/d
Pu-240 | S | RL |  | 8.3e-06 |  | 2410 | eff | 0.05 |  | Bq/m³
Pu-240 | S | U e) | 180 | 8.3e-06 |  | 2410 | eff | 9.5e-06 | 0.001 | Bq/d
Pu-240 | S | S | 90 | 8.3e-06 |  | 2410 | eff | 0.0033 | 0.001 | Bq/d
Pu-241 | M | RL |  | 5.8e-07 | 2e-05 | 15000 | Knochen- oberfläche | 0.63 |  | Bq/m³
Pu-241 | M | U e) | 180 | 5.8e-07 | 2e-05 | 15000 | Knochen- oberfläche | 0.0038 | 3 | Bq/d
Pu-241 | M | S e) | 90 | 5.8e-07 | 2e-05 | 15000 | Knochen- oberfläche | 0.024 | 3 | Bq/d
Pu-241 | S | RL |  | 8.4e-08 | 2e-06 |  | 150000 | Knochen- oberfläche | 5 | Bq/m³
Pu-241 | S | U e) | 180 | 8.4e-08 | 2e-06 | 150000 | Knochen- oberfläche | 0.00094 | 3 | Bq/d
Pu-241 | S | S f) | 90 | 8.4e-08 | 2e-06 | 150000 | Knochen- oberfläche | 0.32 | 3 | Bq/d
Pu-242 | M | RL | 3.1e-05 | 0.00096 |  | 313 | Knochen- oberfläche | 0.013 | Bq/m³
Pu-242 | M | U f) | 180 | 3.1e-05 | 0.00096 | 313 | Knochen- oberfläche | 8.3e-05 | 0.001 | Bq/d
Pu-242 | M | S d) | 90 | 3.1e-05 | 0.00096 | 313 | Knochen- oberfläche | 0.00051 | 0.001 | Bq/d
Pu-242 | S | RL |  | 7.7e-06 |  | 2600 | eff | 0.054 |  | Bq/m³
Pu-242 | S | U e) | 180 | 7.7e-06 |  | 2600 | eff | 1e-05 | 0.001 | Bq/d
Pu-242 | S | S | 90 | 7.7e-06 |  | 2600 | eff | 0.0035 | 0.001 | Bq/d
Am-241 | M | RL |  | 2.7e-05 | 0.0011 | 273 | Knochen- oberfläche | 0.011 |  | Bq/m³
Am-241 | M | U f) | 180 | 2.7e-05 | 0.0011 | 273 | Knochen- oberfläche | 0.00015 | 0.001 | Bq/d
Am-241 | M | S d) | 90 | 2.7e-05 | 0.0011 | 273 | Knochen- oberfläche | 0.00044 | 0.001 | Bq/d
Am-241 | M | LZ e) | 180 | 2.7e-05 | 0.0011 | 273 | Knochen- oberfläche | 0.16 | 10 | Bq
Am-243 | M | RL |  | 2.7e-05 | 0.0011 | 273 | Knochen- oberfläche | 0.011 |  | Bq/m³
Am-243 | M | U f) | 180 | 2.7e-05 | 0.0011 | 273 | Knochen- oberfläche | 0.00015 | 0.001 | Bq/d
Am-243 | M | S d) | 90 | 2.7e-05 | 0.0011 | 273 | Knochen- oberfläche | 0.00044 | 0.001 | Bq/d
Am-243 | M | LZ e) | 180 | 2.7e-05 | 0.0011 | 273 | Knochen- oberfläche | 0.16 | 10 | Bq
Cm-242 | M | RL |  | 3.7e-06 |  | 5410 | eff | 0.11 |  | Bq/m³
Cm-242 | M | U d) | 180 | 3.7e-06 |  | 5410 | eff | 0.00068 | 0.001 | Bq/d
Cm-242 | M | S | 60 | 3.7e-06 |  | 5410 | eff | 0.0044 | 0.001 | Bq/d
Cm-243 | M | RL |  | 2e-05 | 0.00075 | 400 | Knochen- oberfläche | 0.017 |  | Bq/m³
Cm-243 | M | U d) | 180 | 2e-05 | 0.00075 | 400 | Knochen- oberfläche | 0.00022 | 0.001 | Bq/d
Cm-243 | M | S d) | 90 | 2e-05 | 0.00075 | 400 | Knochen- oberfläche | 0.00064 | 0.001 | Bq/d
Cm-244 | M | RL |  | 1.7e-05 | 0.0006 | 500 | Knochen- oberfläche | 0.021 |  | Bq/m³
Cm-244 | M | U d) | 180 | 1.7e-05 | 0.0006 | 500 | Knochen- oberfläche | 0.00027 | 0.001 | Bq/d
Cm-244 | M | S d) | 90 | 1.7e-05 | 0.0006 | 500 | Knochen- oberfläche | 0.0008 | 0.001 | Bq/d
Cm-246 | M | RL | 2.7e-05 | 0.0011 |  | 273 | Knochen- oberfläche | 0.011 |  | Bq/m³
Cm-246 | M | U f) | 180 | 2.7e-05 | 0.0011 | 273 | Knochen- oberfläche | 0.00015 | 0.001 | Bq/d
Cm-246 | M | S d) | 90 | 2.7e-05 | 0.0011 | 273 | Knochen- oberfläche | 0.00044 | 0.001 | Bq/d
Cm-248 | M | RL | 9.5e-05 | 0.0041 |  | 73.2 | Knochen- oberfläche | 0.003 |  | Bq/m³
Cm-248 | M | U e) | 180 | 9.5e-05 | 0.0041 | 73.2 | Knochen- oberfläche | 4e-05 | 0.001 | Bq/d
Cm-248 | M | S f) | 90 | 9.5e-05 | 0.0041 | 73.2 | Knochen- oberfläche | 0.00012 | 0.001 | Bq/d
a) Das angegebene Überwachungsverfahren ist nur in Kombination mit Monitormessungen zu verwenden. Notwendige Nachmessungen mit dem angegebenen Überwachungsverfahren sind innerhalb des in Spalte 4 aufgeführten Zeitraumes durchzuführen.
b) Ein Wert „ ≤ T“ bedeutet, dass eine Nachmessung mit dem angegebenen verfahren innerhalb von T Tagen erfolgen muss, um eine einmalige Aktivitätszufuhr, die zu einer effektiven Dosis von 1 mSv führt, zu erkennen.
c) Es ist kein zutreffendes biokinetisches Modell bekannt.
d) Die Nachforschungsschwelle ist mit dem Überwachungsverfahren erkennbar, aber nicht die Erfordernisschwelle.
e) Eine Grenzwertüberschreitung ist mit dem Überwachungsverfahren nicht erkennbar.
f) Eine Überschreitung der Nachforschungsschwelle ist mit dem Überwachungsverfahren nicht erkennbar.
g) Es ist kein Überwachungsinterval, auch nicht kleiner als 7 Tage, angebbar.
Erläuterungen zu Anhang 3.1
Spalte 1:
Radionuklide, die für eine Inkorporationsüberwachung in Frage kommen; Daten für nicht aufgeführte
Radionuklide können direkt bei der Leitstelle Inkorporationsüberwachung des BfS
nachgefragt werden.
Spalte 2:
Die chemischen Verbindungen des jeweiligen Radionuklids werden je einer von den drei Absorptionsklassen
F (fast rate of absorption), M (moderate rate), S (slow rate) zugeordnet; diese
Zuordnung ist der Tabelle in Anhang 3.2 zu entnehmen. Gase, Dämpfe und sonstige spezielle
chemische Verbindungen sind explizit angegeben.
Bei organisch markierten Verbindungen können im konkreten Fall erhebliche Abweichungen
von den in diesem Tabellenteil sowie von den im Anhang 7 angegebenen Datensätzen möglich
sein. Nähere Angaben kann die leitstelle Inkorporationsüberwachung des BfS liefern.
Spalte 3:
Bezeichnungen für die anzuwendenden Überwachungsverfahren:
GK Messung der Aktivität im Ganzkörper in Bq
LZ Messung der Aktivität im Atemtrakt mittels Lungenzähler in Bq
RL Messung der Aktivitätskonzentration in der Raumluft am Arbeitsplatz in Bq/m3 zur
Ermittlung der Körperdosis
Ap-Mon Messung der Aktivitätskonzentration in der Raumluft am Arbeitsplatz in Bq/m3 zur
Kontrolle von Schwellenwertüberschreitungen
S Messung der Aktivität im Stuhl, Ausscheidungsrate in Bq/d
SD Messung der Aktivität in der Schilddrüse (in Bq)
U Messung der Aktivität im Urin, Ausscheidungsrate in Bq/d, außer
tritiiertem Wasser)
Spalte 4:
Überwachungsintervall in Tagen.
Im Fall von Schwellenwertmessungen mit Raumluftmonitoren (Ap-Mon) bedeutet die Angabe
„kont.“ kontinuierliche Messung mit unverzüglicher Anzeige einer Schwellenwertüberschreitung
gemäß Kapitel 2.3.3.
Spalten 5 und 6:
Dosiskoeffizienten e(50) und hT(50) in Sv pro Bq inhalierter Aktivität (AMAD = 5 μm) für die
effektive Dosis und für das Organ, dessen Dosisgrenzwert die Aktivitätszufuhr limitiert.
Spalte 7:
Richtwert: Wert für die Aktivitätszufuhr im Kalenderjahr, die zu einer effektiven Dosis bzw. zu
einer Organdosis in Höhe der Grenzwerte für erwachsene Personen führt.
Spalte 8:
Angabe des Organs oder des Gewebes, falls dessen Grenzwert zu einem kleinerem Richtwert
der Jahresaktivitätzufuhr führt als der aus dem Grenzwert für die effektive Dosis abgeleitete.
Spalte 9:
Dosimetrisch abgeleitete Anforderung an die Empfindlichkeit des Überwachungsverfahrens
(dosimetrische Nachweisgrenze). Dieser Wert wird unter folgenden Annahmen abgeleitet:
• Gewährleistung des Nachweises einer effektiven Dosis von 1 mSv bzw. 10% des Organdosisgrenzwertes
im Kalenderjahr.
• Aktivitätszufuhr erfolgt am ersten Tag eines Überwachungsintervalls.
• Konstante Expositionsbedingungen in jedem der n Überwachungsintervalle im Kalenderjahr;
d.h., je Überwachungsintervall wird nur der n-te Teil der gesamten Aktivitätszufuhr,
die zu den o.a. Dosisschwellen führt, inkorporiert.
• Im Fall der Raumluftüberwachung bezieht sich der Wert auf Inhalation über 2000
Stunden im Kalenderjahr mit einer Atemrate von 1,2 m3/h.
Spalte 10:
Praktische Nachweisgrenze, ausschließlich für die Aktivitätsbestimmung des in Spalte 1 angegebenen
Radionuklids, die unter Routinebedingungen mit dem in Spalte 3 angegebenen
Überwachungsverfahren erreichbar ist. Die Werte geben eine Orientierung für die in Ringversuchen
nach Kapitel 4.5.2 einzusetzende Testaktivität.
Spalte 11:
Angabe der Messwerteinheit für die in Spalte 9 und 10 aufgeführten Nachweisgrenzen.

## ak
6.2 Raumkategorien und Handhabungsart
Bei der Ermittlung der Raumkategorien ist nach den speziellen Gegebenheiten bei der Handhabung und der physikalischen Form der zu handhabenden radioaktiven Stoffe zu unterscheiden nach:
a) Handhabungsart mit dem Inkorporationsfaktor ak= 10−4
Handhabung mit geringer Freisetzungswahrscheinlichkeit,
z. B. Handhabung von Lösungen zur Aufteilung, Umfüllung,
Verdünnung, Messung, Säulenchromatographie, Bestimmung der Aktivität, Durchführung von radioimmunologischen
Untersuchungen mit vorgefertigten Testsätzen, vergleichbare einfache chemische und physikalische Operationen oder
Lagerung außerhalb von Aufbewahrungseinrichtungen,
die den Inhalt sicher umschließen.
b ) Handhabungsart mit dem Inkorporationsfaktor ak= 10−3
Handhabung mit erhöhter Freisetzungswahrscheinlichkeit, z. B. Handhabung von pulverförmigen
Sub-stanzen, Sieben, Trocknen, Abrauchen, Erhitzen und Eindampfen, Veraschen, Durchführung
komplexer chemischer Reaktionen, Markierungen und Synthesen, Handhabung von leicht flüchtigen
radioaktiven Stoffen, Handhabung von Gasen, andere Tätigkeiten, die nicht in Handhabungsart a fallen.
Diese Handhabungsart ist zu wählen, wenn keine näheren Angaben zum Freisetzungsverhalten gemacht werden.
Hier können auch Erfahrungswerte zum Inkorporationsfaktor ak aus anderen Anlagen und Einrichtungen Anwendung finden, wenn die gleichen Bearbeitungsverfahren und Handhabungen zur Anwendung kommen.